南方电网科学研究院有限责任公司输变电智能设备检测实验室

设备计量服务技术要求
项目背景

南方电网科学研究院输变电智能设备检测实验室于2018年建成，目前具备开展输变电智能设备检测的实验室能力及CNAS资质，实验室现有部分检测设备计量证书将于2024年4-8月到期，为保障实验室检测工作正常开展，需开展检测设备计量服务采购工作。
技术服务要求

本项目为择优选择供应商，现将采购相关技术服务要求说明如下：
1.报价单位须在规定的工作时间内完成以下设备的计量工作，具体设备清单及计量参数见下表：

	序号
	器具名称
	型号规格
	管理编号
	数量
	校准参数要求
	地址
	备注

	1
	*气相色谱仪
	ZF-301B
	SEPRIETC-12-001-A
	1
	载气流速稳定性≤1%/10min
柱箱温度稳定性≤0.5%/10min
TCD检测器：
基线噪声≤0.1mV；
基线漂移≤0.2mV/30min；
FID检测器:
基线噪声≤1pA；
基线漂移≤10pA/30min； 
检测限（CH4）≤0.5ng/s；
定性重复性≤1%；
定量重复性≤3%；
	广州
	现场

	2
	*脱气振荡仪
	中分1081-Ⅱ
	SEPRIETC-12-002-A
	1
	温度50℃±0.3℃；
振荡频率275次/min±5次/min
振幅35mm±3mm；
定时精度30min±2min；
	广州
	现场

	3
	TEV测试工装
	　TEW-1
	SEPRIETC-12-018-B
	1
	匹配阻抗50Ω±0.2%；测试区尺寸400mm（长）×400mm（宽）×3mm（厚）
	广州
	现场

	4
	*加速度传感器
	/
	SEPRIETC-12-034-B
	1
	传感器灵敏度幅频响应误差：±5%；灵敏度幅值线性度零误差：±3%
	广州
	现场

	5
	*加速度传感器
	/
	SEPRIETC-12-035-B
	1
	传感器灵敏度幅频响应误差：±5%；灵敏度幅值线性度零误差：±3%
	广州
	现场

	6
	*加速度传感器
	/
	SEPRIETC-12-036-B
	1
	传感器灵敏度幅频响应误差：±5%；灵敏度幅值线性度零误差：±3%
	广州
	现场

	7
	*温湿度计
	/
	SEPRIETC-12-046-A
	1
	温度测量点：-5、0、10、20、30；湿度要求30%、50%、70%、80%、90%、98%
	广州
	现场

	8
	*注射器
	1000uL
	SEPRIETC-12-053-A
	2
	测量点：1mL、0.5mL
	广州
	取回

	9
	注射器
	5000uL
	SEPRIETC-12-054-A
	2
	测量点：5mL
	广州
	取回

	10
	注射器
	100mL
	SEPRIETC-12-055-A
	10
	测量点:40mL
	广州
	取回

	11
	*电能质量自动检测平台系统
	PQC700A
	SEPRIETC-12-056-A
	1
	（1）三相交流电压：量限480V，稳定度，稳定度%0.01%/2min，总谐波畸变率≤0.1%，输出负载>100mA,基波幅值最大允许误差±（0.015%RD+0.005%URG）
（2）基波功率：有功功率稳定度±0.02%/2min，最大误差±0.05%RG
（3）基波相位：范围-180°~180°，分辨力0.01°，最大允许误差±0.02°
（4）基波功率因数：最大允许误差±0.0005
（5）基波频率：范围40Hz~65Hz，分辨力0.001Hz，最大允许误差±0.002Hz
（6）三相电压电流不平衡度：电压误差±0.05%，电流误差0.2%
（7）谐波：谐波次数2-63次，谐波含量0~250%，谐波相位-180-180°，谐波电压幅值±1.5%Uh（Uh≥1%UN时）/±0.015%UN（Uh<1%UN时），谐波电流幅值最大允许误差±1.5%Ih（Ih≥3%IN时）/±0.05%IN（Ih<3%IN时）
（8）间谐波：间谐波次数0.01-62.9次，间谐波含量0-250%，间谐波相位-180-180°，间谐波电压幅值±1.5%Uh（Uh≥1%UN时）/±0.015%UN（Uh<1%UN时），间谐波电流幅值最大允许误差±1.5%Ih（Ih≥3%IN时）/±0.05%IN（Ih<3%IN时）
（9）电压闪变：变动量0%-60%，调制波形方波/矩形波/正弦波，变动频率0.008Hz-40Hz、0.5Hz-40Hz，最大允许误差±1%
（10）电压多影响量：谐波次数2-63次，谐波含量0-250%，间谐波次数0.01-62.9次，间谐波含量0-250%
（11）电压暂升、暂降、短时中断：暂态持续时间1ms-120s，暂态变化范围0-URG，暂态序列个数1-30个，暂态序列起始相位-180-180°，幅值最大允许误差稳态±（0.015%RD+0.005%URG）
	广州
	现场

	12
	*高精度可编程电源
	ASR-205OR
	SEPRIETC-12-063-A
	1
	直流电压输出：0-300V，±0.5%；交流电压输出：0-300V，±0.5%；频率输出：1~99.9Hz，±0.01%；谐波次数：3~7 次，±0.1%
	广州
	取回

	13
	*交直流数字功率计
	PA310
	SEPRIETC-12-069-A
	1
	电压测量范围：3~600V；电流测量范围：5mA~20A；频率范围：DC、AC:10Hz~300kHz；电压、电流、功率精度 ：±0.1%
	广州
	取回

	14
	*功耗测试仪
	LPC-System
	SEPRIETC-12-072-A
	1
	1)最大电压量程：600V
2)电流量程：1mA~20A
3)*电压、电流、功率精度：±0.1%
4）频率范围:10Hz~300kHz
5）采样率：不小于300KS/s
	广州
	取回

	15
	*电流传感器检测平台
	ATEC-System
	SEPRIETC-12-073-A
	1
	直流电流：-120A、-80A、-40A、-20A、-10A、0A、10A、20A、40A、80A、120A
	广州
	取回

	16
	*温湿度传感器检测平台-温度表面炉
	/
	SEPRIETC-12-078-A
	1
	温度点：35、100、200、300、400℃
	广州
	取回

	17
	*温湿度传感器检测平台-高精度温度校验仪
	/
	SEPRIETC-12-079-A
	1
	温度点：-40、80、120、160、200、300、400
	广州
	取回

	18
	雨量传感装置检测平台
	ARC-System
	SEPRIETC-12-083-A
	1
	校准点：0.4、2、5mm/min
	广州
	现场

	19
	*风速、风向传感器检测平台
	WSD-System
	SEPRIETC-12-085-A
	1
	1）*风速校准点：2、5、10、15、20、25、30m/s
2）风向校准点：0~360°，每隔10°校准1个点
	广州
	现场

	20
	*角度传感器检测平台
	ASC-System
	SEPRIETC-12-086-A
	1
	校准点：-60、-30、-10、-5、-3、-1、0、1、3、5、10、30、60
	广州
	现场

	21
	角度传感器检测平台
	ASC-System
	SEPRIETC-12-087-A
	1
	舞动频率：0.1、0.3、0.5、0.6
舞动幅值：2、2.5、3m（水平方向）；0.5、1、1.5m（垂直方向）
	广州
	现场

	22
	*视频/图像传感器检测平台（照度计）
	VPC-System
	SEPRIETC-12-088-A
	1
	照度计：1、500、1000、2000、2500、10000Lux；
	广州
	取回

	23
	*全自动变压变压器油色谱仪
	ZF-301Q
	SEPRIETC-12-093-A
	1
	载气流速稳定性≤1%/10min 柱箱温度稳定性≤0.5%/10min TCD检测器： 基线噪声≤0.1mV； 基线漂移≤0.2mV/30min； 灵敏度≥800 mV∙mL/ mg；定量重复性≤1%；定型重复性≤3%；FID1检测器: 基线噪声≤1pA； 基线漂移≤10pA/30min；  检测限（CH4）≤0.5ng/s； 定性重复性≤1%； 定量重复性≤3%；FID2检测器: 基线噪声≤1pA； 基线漂移≤10pA/30min；  检测限（CH4）≤0.5ng/s； 定性重复性≤1%； 定量重复性≤3%；
	广州
	现场

	24
	*红外热成像仪
	Fluke Tix580
	SEPRIETC-12-225-A
	1
	温度范围：-20 、0、20、40、100°、300、550、1000 C 
	广州
	取回

	25
	*恒温箱
	天津爱斯匹克HS-350L
	SEPRIETC-12-203-A
	1
	温度测量点：-20、-5、0、5、30、50、70℃；
	昆明
	现场

	26
	*激光测距仪
	尤德里（UNI-T）UT393+
	SEPRIETC-12-204-A
	1
	范围：0~90m；精度：±2mm
	昆明
	取回

	27
	*激光测距仪
	尤德里（UNI-T）UT393+
	SEPRIETC-12-205-A
	1
	范围：0~90m；精度：±2mm
	昆明
	取回

	28
	*激光测距仪
	尤德里（UNI-T）UT393+
	SEPRIETC-12-206-A
	1
	范围：0~90m；精度：±2mm
	昆明
	取回

	29
	六自由度摇摆台
	六自由度摇摆台
	SEPRIETC-12-207-A
	1
	振动频率：1、5、10、15、20、25Hz；
X轴方向上的位移：1、2、5、10、20mm;
Y轴方向上的位移：1、2、5、10、20mm;
Z轴方向上的位移：1、2、5mm；
台面摇摆周期：0.2、1、5、10、20次/s；
台面角速度：2、3、6 °/s；
台面角加速度；
RX向角度示值：-5、-2、-1、-0.5、0.5、1、2、5 °；
RY向角度示值：-5、-2、-1、-0.5、0.5、1、2、5 °；
RZ向角度示值：-5、-2、-1、-0.5、0.5、1、2、5 °
	昆明
	现场

	30
	*风速计
	GM8901
	SEPRIETC-12-208-A
	1
	校准点：0.3、1、2、5、10、30m/s
	昆明
	取回

	31
	*钢卷尺
	5m
	SEPRIETC-12-209-A
	1
	校准点：0.1、0.5、1、3、5m
	昆明
	取回

	32
	*温湿度表
	MHB-382SD
	SEPRIETC-12-210-A
	1
	温度测量点：-5、0、10、20、30；湿度要求30%、50%、70%、80%、90%、98%
	昆明
	取回

	33
	*温湿度表
	MHB-382SD
	SEPRIETC-12-211-A
	1
	温度测量点：-5、0、10、20、30；湿度要求30%、50%、70%、80%、90%、98%
	昆明
	取回

	34
	*温湿度表
	MHB-382SD
	SEPRIETC-12-212-A
	1
	温度测量点：-5、0、10、20、30；湿度要求30%、50%、70%、80%、90%、98%
	昆明
	取回

	35
	*电子秒表
	XL-009A
	SEPRIETC-12-213-A
	1
	校准点：1、5、10、30、50、100s
	昆明
	取回

	36
	*钢直尺
	30cm
	SEPRIETC-12-214-A
	1
	校准点：1、5、10、30cm
	昆明
	取回

	37
	*钢卷尺
	5m
	SEPRIETC-12-215-A
	1
	校准点：0.1、0.5、1、3、5m
	昆明
	取回

	38
	*彩色照度计
	CL-200A
	SEPRIETC-12-216-A
	1
	照度计：1、500、1000、2000、2500、10000lux
	昆明
	取回

	39
	*航空机载GNSS接收机
	UAV-381PPK
	SEPRIETC-12-217-A
	1
	定位精度＜10mm
	昆明
	取回

	40
	*钢卷尺
	7.5m
	SEPRIETC-12-218-A
	1
	校准点：0.1、0.5、1、3、5、7.5m
	昆明
	取回

	41
	*照度计
	TES-1339P
	SEPRIETC-12-219-A
	1
	照度计：100、1000、2000、10000Lux
	昆明
	取回

	42
	*多功能专用秒表
	XJ-032
	SEPRIETC-12-220-A
	1
	校准点：1、5、10、30、50、100s
	昆明
	取回

	43
	*地磅
	XK3190-A12+E
	SEPRIETC-12-221-A
	1
	校准点：10、50、100、300、500、1000kg
	昆明
	现场

	44
	*电池环境试验箱
	ETH-800-40-CP-AR
	SEPRIETC-12-222-A
	1
	温度测量点：-40、-20、-5、0、5、30、50、70℃；湿度要求30%、50%、70%、80%、90%、98%
	昆明
	现场

	45
	*声级计（设备噪声分析仪）
	NL-52
	SEPRIETC-12-223-A
	1
	10Hz~20kHZ
	昆明
	取回

	46
	*功率分析仪
	PA310H
	SEPRIETC-12-224-A
	1
	电压测量范围：3~600V；电流测量范围：5mA~20A；频率范围：DC、AC:10Hz~300kHz；电压、电流、功率精度 ：±0.1%
	昆明
	取回

	47
	场地
	/
	SEPRIETC-12-226-A
	1
	直线距离1：54.79m；
直线距离2：32.47m；
斜坡：278.2cm、117.4cm、197.6cm、586.4cm；
圆环直径：78.4cm、98.8cm、119.6cm、139.2cm、560.8cm、579.6cm、802.4cm、820.8cm
	昆明
	现场

	48
	电缆隧道机器人检测平台
	GSC-System
	SEPRIETC-12-090-A
	1
	机器人轨道
1)长度：≥10米
2)斜坡角度：≥30°
3)拐弯半径：≤2米
	昆明
	现场


注：现场计量设备地点分为广东省广州市增城区新耀北路53号和云南省昆明市嵩明县特高压试验基地，具体设备计量地点见表格“地址”一栏。
2、报价单位需要具备以上表格中所有设备的计量能力，特别地，对于以上表格中标注有*的设备，报价单位需具备CNAS/CMA资质，并提供CNAS/CMA计量证书；

3、报价单位应于收到中标通知书后的4个月内完成以上设备的计量工作，提交表格中所有设备计量证书（纸质版/电子版）；

4、报价单位应按照每套设备的计量费用单价进行报价。

附件1 报价表

综合报价为：     元（注：综合报价为下表中所有设备计量服务总价）

	序号
	器具名称
	型号规格
	管理编号
	数量
	单价
	总价

	1
	*气相色谱仪
	ZF-301B
	SEPRIETC-12-001-A
	1
	
	

	2
	*脱气振荡仪
	中分1081-Ⅱ
	SEPRIETC-12-002-A
	1
	
	

	3
	TEV测试工装
	　TEW-1
	SEPRIETC-12-018-B
	1
	
	

	4
	*加速度传感器
	/
	SEPRIETC-12-034-B
	1
	
	

	5
	*加速度传感器
	/
	SEPRIETC-12-035-B
	1
	
	

	6
	*加速度传感器
	/
	SEPRIETC-12-036-B
	1
	
	

	7
	*温湿度计
	/
	SEPRIETC-12-046-A
	1
	
	

	8
	*注射器
	1000uL
	SEPRIETC-12-053-A
	2
	
	

	9
	注射器
	5000uL
	SEPRIETC-12-054-A
	2
	
	

	10
	注射器
	100mL
	SEPRIETC-12-055-A
	10
	
	

	11
	*电能质量自动检测平台系统
	PQC700A
	SEPRIETC-12-056-A
	1
	
	

	12
	*高精度可编程电源
	ASR-205OR
	SEPRIETC-12-063-A
	1
	
	

	13
	*交直流数字功率计
	PA310
	SEPRIETC-12-069-A
	1
	
	

	14
	*功耗测试仪
	LPC-System
	SEPRIETC-12-072-A
	1
	
	

	15
	*电流传感器检测平台
	ATEC-System
	SEPRIETC-12-073-A
	1
	
	

	16
	*温湿度传感器检测平台-温度表面炉
	/
	SEPRIETC-12-078-A
	1
	
	

	17
	*温湿度传感器检测平台-高精度温度校验仪
	/
	SEPRIETC-12-079-A
	1
	
	

	18
	雨量传感装置检测平台
	ARC-System
	SEPRIETC-12-083-A
	1
	
	

	19
	*风速、风向传感器检测平台
	WSD-System
	SEPRIETC-12-085-A
	1
	
	

	20
	*角度传感器检测平台
	ASC-System
	SEPRIETC-12-086-A
	1
	
	

	21
	角度传感器检测平台
	ASC-System
	SEPRIETC-12-087-A
	1
	
	

	22
	*视频/图像传感器检测平台（照度计）
	VPC-System
	SEPRIETC-12-088-A
	1
	
	

	23
	*全自动变压变压器油色谱仪
	ZF-301Q
	SEPRIETC-12-093-A
	1
	
	

	24
	*红外热成像仪
	Fluke Tix580
	SEPRIETC-12-225-A
	1
	
	

	25
	*恒温箱
	天津爱斯匹克HS-350L
	SEPRIETC-12-203-A
	1
	
	

	26
	*激光测距仪
	尤德里（UNI-T）UT393+
	SEPRIETC-12-204-A
	1
	
	

	27
	*激光测距仪
	尤德里（UNI-T）UT393+
	SEPRIETC-12-205-A
	1
	
	

	28
	*激光测距仪
	尤德里（UNI-T）UT393+
	SEPRIETC-12-206-A
	1
	
	

	29
	六自由度摇摆台
	六自由度摇摆台
	SEPRIETC-12-207-A
	1
	
	

	30
	*风速计
	GM8901
	SEPRIETC-12-208-A
	1
	
	

	31
	*钢卷尺
	5m
	SEPRIETC-12-209-A
	1
	
	

	32
	*温湿度表
	MHB-382SD
	SEPRIETC-12-210-A
	1
	
	

	33
	*温湿度表
	MHB-382SD
	SEPRIETC-12-211-A
	1
	
	

	34
	*温湿度表
	MHB-382SD
	SEPRIETC-12-212-A
	1
	
	

	35
	*电子秒表
	XL-009A
	SEPRIETC-12-213-A
	1
	
	

	36
	*钢直尺
	30cm
	SEPRIETC-12-214-A
	1
	
	

	37
	*钢卷尺
	5m
	SEPRIETC-12-215-A
	1
	
	

	38
	*彩色照度计
	CL-200A
	SEPRIETC-12-216-A
	1
	
	

	39
	*航空机载GNSS接收机
	UAV-381PPK
	SEPRIETC-12-217-A
	1
	
	

	40
	*钢卷尺
	7.5m
	SEPRIETC-12-218-A
	1
	
	

	41
	*照度计
	TES-1339P
	SEPRIETC-12-219-A
	1
	
	

	42
	*多功能专用秒表
	XJ-032
	SEPRIETC-12-220-A
	1
	
	

	43
	*地磅
	XK3190-A12+E
	SEPRIETC-12-221-A
	1
	
	

	44
	*电池环境试验箱
	ETH-800-40-CP-AR
	SEPRIETC-12-222-A
	1
	
	

	45
	*声级计（设备噪声分析仪）
	NL-52
	SEPRIETC-12-223-A
	1
	
	

	46
	*功率分析仪
	PA310H
	SEPRIETC-12-224-A
	1
	
	

	47
	场地
	/
	SEPRIETC-12-226-A
	1
	
	

	48
	电缆隧道机器人检测平台
	GSC-System
	SEPRIETC-12-090-A
	1
	
	


注：报价涵盖计量过程中产生的快递费、差旅费、交通费、技术服务费等全部费用
                            报价单位全称(盖章)

                           2024年  月   日
