技术规范书

指针式相位伏安表。

- 产品参数：

功能要求：电压电流夹角测量、电压测量、电流测量、功率因数测量；

输入抽头：具备两路电压、两路电路输入；

- 角度量程：0-90°，表盘刻度：0°、10°、20°、30°、40°、50°、60°、70°、80°、90°，最小刻度：2°；

- 电压量程：量程一：0-250V，表盘刻度：0V、50V、100V、150V、200V、250V，最小刻度：10V；量程二：0-10V，表盘刻度：0V、2V、4V、6V、8V、10V，最小刻度：0.5V；

- 电流量程：0-1A，表盘刻度：0A、0.2A、0.4A、0.6A、0.8A、1A，最小刻度：0.1A；

- 功率因数量程：1-0，表盘刻度：1、0.99、0.95、0.9、0.8、0.7、0.6、0.5、0；

- 表计精度等级：0.5级

- 抗干扰性能：具备抗电磁干扰、抗辐射干扰能力；

- 2.供货要求：

- 供货时，需提供产品出厂检验合格证和具有CNAS试验室资质的第三方检测机构出具的检测合格报告书。

- 参考图片：