南方电网供应链集团有限公司海南分公司

2025年购置急救设备AED

（体外除颤仪器）技术要求附件

- 采购范围及要求

- 按照采购要求提供6台自动体外除颤仪（AED），所提供自动体外除颤仪（AED）要求如下：

- （一）技术参数要求

- 1.主机与把手一体化设计，无连接点，开盖即开机，主机设备使用寿命≥10年;

- 2.整机重量≤2.6 kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用，具有防尘防水设计，级别≥IP55;

- 3.设备具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者。

- 4.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的按键数量≤3个；(包括功能按键和非功能按键)

- 5.工作环境：相对湿度（非冷凝）5% ～ 95%，工作温度范围满足-5°C~50°C，且从室温环境下进入-20oC 环境后，工作时间≥60分钟；抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.6m跌落冲击。

- 6.设备具有操作步骤语音提示，根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应嘈杂环境下使用；

- 7.采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；为了适应不同人群和患者类型，除颤能量档位至少可设置≥13档。

- 8.输出能量:成人最大除颤能量360J；

- 9.具备成人模式和儿童模式，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。电极片支持CPR按压功能，可检测CPR按压频率；

- 10.从开机到 200J 放电准备就绪时间≤6s；

- 11.算法评测数据库除厂家临床采集数据以外，还应包含：MIT-BIH 数据库、VFDB 数据库、CU 数据库、NST数据库在内的共6种及以上国际通用评测数据库，保证评测结果。

- 12.可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间以及至少10次200J除颤充放电；

- 13.在适合条件下，至少可支持300次200J或200次360J除颤治疗；

- 14.单副电极片有效期:60个月，电极片包装上需有明确效期参数标示。

- 15.CPR 按压辅助功能：除颤电极片可实时检测CPR按压频率

- 16.电极片可与同品牌其他型号除颤器通用，便于向医院急救转移，及时获得更高级的生命支持，提高抢救效率降低抢救成本。

- 17.支持每日、每周、每月、每季度设备自检；月度自检包含但不限于：主控模块、电源模块、电极片失效日期、1J充放电、200J充放电等，每季度支持360J放电自检；主机设备支持内置 Wifi 或 4G 无线数据传输功能，可将自检数据（包含电池电量、电极片、使用信息等）无线传输到采购人远程AED管理平台。

- 18.设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，方便夜间观察。

- 19.AED管理系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控（自检、定位、报警、预警、电子围栏）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。具备设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。

- （二）设备配套与附件

壁挂式/落地式机箱：每台 AED 配备专用机箱，壁挂式机箱材质坚固（金属或高强度塑料），承重不低于5千克，安装简便（附带膨胀螺栓等安装配件），箱门开启便捷（可一键弹开或简易解锁开启），透明视窗便于观察设备状态；落地式机箱，方便移动调整位置，高度适中便于取用。

- （三）供货与安装服务

1.供货周期：中标单位需在成交通知书发出之日起7日内完成全部 AED 设备及配套附件，按照招标人指定地点与分布规划完成送货上门服务，保证设备及时到位安装投放。

2.安装调试：送货同时安排专业技术人员现场进行设备安装（含机箱固定安装）、调试，确保设备开机自检正常、语音提示清晰、电极片连接识别无误等，对设备使用单位人员进行简要操作培训，介绍设备基本功能、日常维护注意事项，发放培训手册与视频资料，并留下技术支持联系电话，便于后续咨询。

- （四）售后与培训服务

1.质保期限：设备整机提供不少于 3 年免费质保期（自验收合格之日起），质保期内对设备故障（非人为损坏）提供免费上门维修、更换零部件服务，故障响应时间不超过 24 小时（接到报修通知起），市区内维修人员到达现场时间不超过 4 小时。

2.定期维护：每半年至少安排一次上门设备巡检维护，检查设备硬件性能、软件版本更新、电极片有效期、电池健康状况等，出具维护报告存档，提前预警可能出现的设备问题，保障设备持续良好运行。

- 3.培训服务：安排不少于2次的免费现场集中培训，培训师具有丰富的教学经验（培训内容：心肺复苏、AED使用方法等）。