梧州网区2025年第二批职创项目加工服务（基于声传导共振原理检测压接端子松动装置）技术规范书

广西电网有限责任公司广西新电力投资集团梧州供电公司

2025年10月17日

目录

1总则	3

2标准和规程	4

3 项目概述	5

4加工技术要求	5

5功能要求	6

6服务范围	7

7包装、运输及质量保证	8

附件	9

1总则

1.1本技术规范书适用于“基于声传导共振原理检测压接端子松动装置”加工服务采购，提出了加工该装置的技术和功能方面的要求，投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.2本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供满足本技术规范书要求、满足有关国家质量标准要求、满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范要求的完整服务和工作产品。

1.4如投标方对本技术规范书有异议时，应以书面形式在报价截止日之前1天提出，如没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方已清楚并理解本规范书的要求。

1.5 投标方应对本次招标方采购涉及所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.6本技术规范书作为招标方的采购文件，投标方应在报价文件中按要求作出应答，如有差异，还需以本技术规范书附件“差异表”的形式另外列出。

1.7双方确认成交后，本技术规范书与合同具有同等的法律约束效力，本技术规范书未尽事宜，由招标方和中标方双方协商确定。

2标准和规程

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。

投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4208        外壳防护等级（IP代码）

GB/T 191       包装储运图示标志

GB/T 2423.1    电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法

GB/T 3873      通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 6587.6    电子测量仪器 运输试验

GB/T 15464     仪器仪表包装通用技术规范

GB/T 17626.2   电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.5   电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8   电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9   电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12  电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

Q/CSG 1204009  中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

3 加工总体要求

本次加工所需材料清单、要求及设计图由甲方提供给乙方，乙方在收到上述资料后，根据本规范书的技术、功能要求与甲方协商落实最后完整的加工方案后，购买材料并进行加工。

4技术要求

4.1技术指标要求

4.1.1运行环境条件

- 环境温度：       -10℃～+55℃

- 环境相对湿度：   10%RH～ 95%RH

- 相对湿度：        5%~90%（内部既不应凝露，也不应结冰）；

- 大气压力：       80kPa～106kPa；

- 场地要求：       GB/T 9361-2011 中 B 类安全要求；

⑹适应海拨：        1000～2500米。

⑺用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

4.1.2适用范围

及时、准确、方便的发现配电线路中压接端子的松动问题，避免线路传输中断、设备损坏的重大事故；弥补现有红外成像仪巡察设备的不足，适用于现场工程验收、设备检验的，提前发现制造安装问题。

★4.2技术参数

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 内置锂电池，24V/10000mAh |
| 工作时长 | ≥24小时(锂电供电时) |
| 电池管理 | 采用HTY锂电管理系统 |
| 充电电源 | AC220V±15%，50Hz |
| 共振频率探头 | 频率范围:0.4-10MHz |
|  | 射频接口:2.92mm-K |
|  | 电压反射驻波比（VSWR）:≤2.5 |
|  | 特性阻抗:50Ω |
|  | 端口隔离:≥30dB |
| 声传导模组 | ADC位数：24位 |
|  | 采样频率：48kHz |
|  | 特性:数字检波，真有效值 |
| 显 示 | TFT真彩液晶显示 |
|  | 图形：实时图形显示 |
| 软 件 | 定制程序，图形化显示缺陷 |
| 测试方式 | 可调脉冲波 |
| 绝缘设计 | 主机：工程ABS材质 |
|  | 共振频率探测端头：POM材质 |
| 安全性能 | 绝缘强度：1000VAC，0.5mA，1min |
|  | 绝缘电阻：≥100MΩ |

★5功能要求

5.1通过固体声传导特性，制造出可显示与声束传播方向平行且与端子松动区域的剖面状况。

5.2利用共振频率探测端头产生可调的高精度频率声波，发现松动端子的共振频率偏移特征，通过声传导放大模组，从而准确发现端子连接松动的缺陷。

5.3开发一套程序，分析实测信号变化和端子松动的共振关系，通过真彩TFT大屏幕液晶显示，以图形化方式直观准确反映端子的松动状况，建立隐患特征判别依据。

5.4具有对图示化输出结果修正偏差、消除干扰，提高探测的准确性以及图像识别精度的功能。

5.5定制的壳体测试端手持式设计，方便使用，全电气隔离，充分保障使用安全。

# ★5.6材料明细：

| 序号 | 名 称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共振频率探测端头 型号：HTY-SG | POM材质 | 2只 |
| 2 | 电气隔离保护套 型号：LDPE-AD30 | 高分子聚乙烯 | 2只 |
| 3 | 人机互动控制显示模组 型号：HTY-RJ V1.0 | TFT真彩液晶，含图形处理软件 | 1套 |
| 4 | 声传导放大模组 型号：HTY-SD/A | 频率计权：使用数字方法实现；时间计权：快、慢、脉冲、峰值，使用数字方法计算得出 | 1套 |
| 5 | 定制壳体1套 型号：HTY-ABS | ABS工程材料 | 1套 |
| 6 | 锂电池管理模组 型号：HTY-BMS/24Li | 24V/10000mAh ,HTY锂电管理系统 | 1套 |

6服务范围

服务范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 形式、规格 | 服务期限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “基于声传导共振原理检测压接端子松动装置”加工服务 | 项 | 满足本技术规范书要求 | 自合同约定之日起90天内 | 1 |
| 2 | 第三方检测报告（CMA、CNAS） | 份 | 型式试验，对于暂无型式试验标准的，应进行含关键检测项的委托试验 |  | 1 |

7包装、运输及质量保证

7.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，中标方应按电压等级分类供货。

7.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

7.3中标方应对所加工的产品通过招标方验收评审通过之日计起，提供一年“三包”质量保证，质保期后如发生损坏，中标方应及时提供维修、更换服务，并按最近的投标价提供。

★7.4中标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 中标方质量保证体系已经过国家认证和且在有效期内。

附件

1.差异表

序号招标文件投标文件条目

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 满足程度 | 说明 |
| 1 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |
| 2 | …… | …… | 优于/部分满足/不满足 | …… |

2、投标方需要说明的其它问题