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高压计量故障分析仪技术规范书使用说明
1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。
2. 项目单位根据需求选择所需高压计量故障分析仪的技术规范书，技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表2.8 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章，提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.8 项目单位技术差异表”移交给技术规范书审查会。技术规范书审查会确认“表2.8 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复：

1）
改动通用部分条款及专用部分固化的参数；

2）
项目单位要求值超出标准技术参数值；

3）
需要修正污秽、温度、海拔等条件。

当发生需求变化时，需由技术规范书组织编写部门组织的规范书审查会审核通过后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。

4. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式，不得随意更改。

5. 投标人逐项响应技术规范书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时，应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时，如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外，必要时应提供相应试验报告。
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总则

本招标技术文件适用于高压计量故障分析仪的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

工作范围

范围和界限

本规范书适应于广西电网有限责任公司所属各单位高压计量故障分析仪采购、招标、验收及试运行工作。
运输
 运输条件：设备整体存放需要有铝合金箱，有防震抗压功能。

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

	JB/T9285-1999
	钳形电流表 检定规程

	JB/T6832-1993
	工具型手持式数字多用表 技术条件

	GB/T13384-2008
	机电产品包装通用技术条件

	GB/T4793.1－2007
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

	GB/T 4026-2019
	人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识

	GB/T 2421-2020
	环境试验 概述和指南

	GB/T 2423.1-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

	GB/T 2423.2-2008
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

	GB/T 2423.7-2018
	环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）


使用条件

4.1环境温度：-10℃～+45℃；

4.2相对湿度：≤90%； 

4.3工作极限范围：-20℃~55℃。

4.4储存和运输极限范围：-40℃~60℃。

5.主要参数和性能指标
5.1*测量主机具有6路输入（3路电压、3路电流），支持三相四线和三相三线接线方式；

5.2*信号源内置锂电池，信号源输出端受测量主机控制输出对应电压或电流信号，用于停电时接线变比测试；带有3组接线端口，一次接线，就可以完成对三相电压互感器和电流互感器及二次回路接线的极性、变比、相序、通断的同时核对；信号源与测量主机之间无线通信，可以用于一二次不在同一位置的测试；
5.3*测量主机采用真彩色TFT显示，触摸屏操作，也可带电实时同屏显示电压和电流真有效值、相位、频率、功率、功率因数等电参数，测量结果以向量图、幅值、相位、一次等多种方式显示；

5.4一次电流钳，可使用高压钳或柔性电流钳测试一次侧电流和相位，与测量主机之间采用无线通信，安全可靠；

5.5*测量主机可显示三相电压、电流基波幅值、2~50次谐波含有率和柱状图，具有电能质量分析功能；

5.6*测量主机可根据用户不同负载类型实时进行三相三线制 192种和三相四线2304种接线错误判定，可直接显示功率表达式和错误接线图，并进行追补电量计算；

5.7*测量主机可实时显示三相电压、电流波形；可以记录峰、平、谷不同时段的累积电能；具有光电脉冲输入输出接口（两个输入，一个输出），具备三相电能表误差校验和常数校核功能,支持主副表同时校准；

5.8*测量主机具有485和红外接口，可进行电能表抄表，读取电能表内部测量结果；

5.9测量主机支持4G大容量TF卡存储，可以存储接线检查、电表校验、电量累积、停电接线变比和二次回路负荷，数据方便导入Excel；

5.10测量主机和一次电流钳连接后，测量主机将一次电流钳的电流和相位读取后可以计算出一、二次侧的变比、极性和相序，通过极性和相序可以辅助接线判别；

5.11*测量主机和信号源连接后，还可用于停电时二次回路负荷测试，信号源直接接在二次回路起始侧，PT、CT分开单独测量，可计算出PT、CT 的二次回路阻抗、感抗和导纳。

5.12测量主机支持软件校准，内部无硬件校准，稳定度好，年变差小；

5.13*要求配有蓝牙和USB接口，可以连接安卓手机或平板，利用联机APP扩充更多功能，可实时显示测量结果，亦可将结果微信或QQ分享给好友；组工作方式中测试结果可以供组成员远程实时查看，便于对于较复杂的现场环境进行远程技术指导；可连接蓝牙打印，现场打印。

5.14技术指标

5.14.1. 幅值测量误差：

	仪表
	功  能
	量 程
	分辨力
	精 度

	测量主机
	电压（U）

（0～500V）
	500V
	1V
	±0.2%量程

	
	
	300V
	0.1V
	

	
	
	20V
	0.01V
	

	
	电流（I）

(10A钳子)
	10A
	0.01A
	±（0.3%读数+0.2%量程）

	
	
	2A
	0.001A
	

	
	
	200mA
	0.1mA
	

	
	
	40mA
	0.01mA
	

	一次电流钳
	高压钳
	600A
	1A
	±（0.3%读数+0.2%量程）

	
	
	200A
	0.1A
	

	
	
	20A
	0.01A
	

	
	
	8A
	0.001A
	

	
	柔性钳
	3000A
	1A
	±（0.5%读数+0.5%量程）

	
	
	300A
	0.1A
	

	
	
	30A
	0.01A
	


5.14.2.频率、相位测量误差：

	功  能
	结果范围
	分辨力
	误差范围

	频 率
	45Hz～65Hz
	0.01Hz
	±0.05Hz

	相 位
	0～360°
	  0.1°
	 ±1°

	功率因数（有功）
	-1.0000～1.0000
	0.0001
	---


5.14.3.电能计量误差：

	仪表
	功能
	电压/V
	电流钳类型
	电流/A
	功率因数
	误差/%

	测量

主机
	电能
	57～220
	10A
	1～10
	1.0
	±0.5

	
	
	
	
	
	0.5L 0.8C
	±1.0


5.14.5.变比测量误差：

	被测对象
	测量范围
	误差范围
	分辨力

	电压互感器
	10kV～30kV
	±2%读数
	1

	电流互感器
	50:5～500：5
	±2%读数
	1

	
	500：5～5000:5
	±5%读数
	1

	
	5000:5～15000:5
	±10%读数
	1


5.14.6.二次回路阻抗测量误差：

	被测对象
	测量范围
	误差范围
	分辨力

	PT二次回路
	100Ω～8KΩ
	±10%读数
	0.1Ω～0.01KΩ

	CT二次回路
	0.2～50Ω
	±10%读数
	0.01Ω


6 配件要求

表3 必备专用工具和仪器仪表清单 

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	1
	钳形电流互感器
	10A
	把
	3
	
	
	

	2
	电压测试线
	
	套
	2
	
	
	

	3
	电流测试线
	
	根
	3
	
	
	

	4
	一次电流钳
	600A
	个
	1
	
	
	

	5
	信号源
	
	台
	1
	
	
	

	6
	柔性钳 
	3000A
	把
	1
	
	
	

	7
	高压绝缘杆 
	5米
	根
	1
	
	
	

	8
	APP软件
	
	套
	1
	
	
	

	9
	其他随箱附件
	
	套
	1
	
	
	


7.验收

7.1验收标准：
供方在供货前应提供第三方法定计量授权机构（除广西电网有限责任公司系统外）的检定证书，再由采购方进行到货验收。。

到货后验收检验项目进行，其技术指标求应符合相应检验项目的要求，检验仪经检测、验收检验合格后方可接收。若验收检验不合格，则供方应在需方规定的时限内进行更换，更换后的检验仪重新按上述方式进行验收检验，若验收检验仍不合格，需方有权中止合同，验收检验不合格的检验费用均由供方承担。

7.2检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验，验收检验按出厂检验要求进行。
8.检验规则

8.1型式试验

由制造厂委托专门机构，按本标准及DL/T826-2002交流电能表现场检验仪进行检验。提供型式试验报告。
8.2出厂试验

每台产品应按本标准规定的出厂(验收)检验项目检查。
9.技术文件要求与培训

9.1一般要求

9.1.1投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
9.1.2投标方应承诺在签订合同后     天内提供用于设计、安装、运维使用的文件、图纸及设备操作维护手册等。

9.1.3投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和
9.2其他文件资料

投标方应提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、说明书供使用方安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版1套，电子版光盘1套。
9.2.1技术数据表及相关技术资料。
9.2.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件及试验报告。
9.2.3 设备适用的标准说明。
9.2.4 提供图纸计划（及生产制造、交货进度计划）。
9.2.5 图纸和技术文件。
9.2.6.1 说明书 

1）概述。
2）检查说明。
3）所有其他组、部件的说明。
4）其他说明资料。
9.2.6.2试验报告应包括以下内容 

（与运行有关、证明为合格品的设备、其他组、部件试验报告，包括型式试验、出厂试验、特殊试验报告等）

9.3培训

9.3.1投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。
9.3.2投标方负责对招标方的人员进行现场培训，培训内容包括：设备安装调试、运行维护等。

9.3.3投标方应向受训人员提供必要的技术资料、图纸、参考材料、培训手册、工具等。

9.3.4投标方应定出培训大纲及培训计划交招标方确认，根据招标方实际需求进行修改。

10包装、运输、安装及质量保证

10.1设备本体（含所有零部件）与资料分开单独包装，防止受潮，保证设备及其资料完好无损。

10.2交付的设备应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，投标方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。
10.3在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸、运输警示标识等。包装箱应连续编号，不能有重号。
10.4备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记。
10.5制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。
10.6制造厂应及时提供产品的各种软件和升级服务
10.6投标方应对其整套设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

产品从验收合格之日起，如买方按“使用说明书”的规定进行运输、保管、安装和使用， 发生：

1）设备三年内发生运行故障，需要进行硬件维修或更换的故障时，厂家免费更换；

2）设备五年内发生运行故障，需要进行硬件维修或更换的故障时，厂家免费维修；

3）提供终身软件免费维护服务。
10.7订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

10.8投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

10.9投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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