- 技术参数要求

- 本项目的特定资格要求：

- *1.1.1产品需取得自“中华人民共和国医疗器械注册证”。

- *1.1.2为确保产品稳定性，注册上市时间不得小于12个月，以国家药品监督管理局批准日期为准（需提供产品注册证）。

- 规格参数

- 2.1自动体外除颤器（ＡＥＤ）物理参数要求：

- 2.1.1机器自身具备便携把手，便于携带。

- 2.1.2重量：≤3.0kg（含电极片和电池）。

- 2.1.3抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。

- 2.1.4彩屏尺寸：≥5英寸。

- 2.1.5适应环境设计：符合耐压、耐腐蚀、防生锈、防尘、防晒、防盗、抗干扰要求（提供说明书等证明文件）。

- *2.1.6防尘防水等级：IP55（提供说明书等证明文件） 。

- 2.1.7工作环境：-5～50℃。

2.1.8大气压工作/存储环境：57.0kPa～105.2kPa。

2.1.9湿度工作/存储环境：5～95%（非冷凝）。

- *2.1.10主机设备使用寿命：≥10年。

- 2.2自动体外除颤器（ＡＥＤ）性能参数要求：

- 2.2.1智能环境：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。

- 2.2.2提供中英文双语语音提示，可一键快速切换。

- *2.2.3提供智能语音提示播报：提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片，在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

- *2.2.4在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。

- *2.2.5支持成人/小儿模式，可一键切换，切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

- *2.2.6能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量，以便于非专业医务人员使用。

- *2.2.7输出能量：成人最大除颤能量可达360J，支持手动设置除颤能量，除颤能量范围从150-360J可预设。

- *2.2.8从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒，ECG分析最快可≤6秒完成。

- *2.2.9开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。

- *2.2.10除颤能量精度：≤±10%。

- 2.2.11具备自检功能：频率每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检。自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低，可及时判断机器状态是否正常。

- 2.2.12自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态。

- 2.2.13自检反馈：根据自检结果直观显示当前设备状态。

*2.2.14数据存储：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储心电图（ECG）波形数据、事件数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）、录音数据（可保存60分钟抢救现场录音）、自检报告等。

*2.2.15支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出存储记录数据。

*2.2.16备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间。

*2.2.17一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。

*2.2.18一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200次360J放电。

- 3.其他要求

3.1.配置清单

3.1.1自动体外除颤仪、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、快速操作指南、用户手册（进口货物在验收货物时，供应商要提供符合中华人民共和国进出口的有关规定及文书、中文说明书等）。

*3.1.2提供挂式机箱储存AED、遮隐栏等用品，机箱外观应比例协调，带声光报警功能。

3.1.3提供符合标准的AED警示牌标志。

*3.1.4电极片有明确贴放位置示意图。

3.2其他

*3.2.1提供设备配送安装服务。

3.2.2供应商必须在报价文件中提供详细设备说明资料，所提供资料必须能体现设备的技术指标。

3.2.3供应商所投设备要求为原厂原装，符合中国相关器械通用安全标准和相关法规。并在中国范围内合法销售的，原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件、专用工具等）、质量可靠的成熟产品。

- 3.2.4采购人保留对供应商所投的产品进行全面送检测机构测试的权利，若检测报告表明设备不符合采购文件要求，视为不合格产品，采购人有权追究其法律债任。

3.2.5本项目要求供应商提供本用户需求所要求的货物及相关服务。供应商负责货物的制造或采购、运输、调试、验收、保养和售后服务等工作。如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现部件的任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.2.6供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、保修服务卡等。

3.2.7带“*”条款为重要要求，任何一条出现负偏离都将作为废标条款。

- 4.交货安装调试和验收要求

4.1交货期：收到采购人订单后1个月内（包括设备到位、安装、验收，能交付用户使用）。

4.2交货地点：南方电网供应链（广东）有限公司指定地点。

4.3设备到货后，供应商应派出有经验的工程技术人员到现场进行免费安装调试。并将设备调试到最佳状态，采购人给予相应的配合

- 5.售后服务要求

*5.1提供培训服务：供应商免费为用户培训由采购人指定数量的技术人员，直到用户受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由供应商负责。

5.2不少于5年质保期（需提供厂家售后服务承诺书），质保期内供应商提供免费设备保养维修服务（包括但不限于一次性电池、除颤电极片免费更换服务），如出现产品问题供应商应及时维修或更换新设备以保证现场的正常使用。保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持，同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。

5.3设备制造商应备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务，并保证5年以上的供应期，提供售后服务热线电话。

5.4在设备质保期内，每年回访不少于1次/年。

5.5供应商提供终身维护。同时承诺保修期过后的维修只收取零配件费，并对设备提供定期的检测与维护。

5.6 质保期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

5.7供应商须在质保期内，免费提供设备软件的升级。同时，保证其使用软件的合法性，并承诺其所产生的任何知识产权纠纷与用户无关。

5.8 设备发生故障，接到采购人通知后要求12小时内应答，24小时形成解决方案。