数字电网公司2025年除颤仪（AED）采购项目

技术规范书

- 本项目的特定资格要求：

- 1、所投产品取得自动体外除颤仪（包含半自动或全自动体外除颤仪）的“中华人民共和国医疗器械注册证”。

- 规格参数

（一）半自动体外除颤仪（ＡＥＤ）物理参数要求：

1、机器自身具备便携把手，便于携带。

2、重量≤2.8kg（含电极片和电池）以便于公共场所携带使用。

3、提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。

4、不小于5英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。

5、除颤按钮有醒目的闪烁提示。

6、数据存储：可存储心电图（ECG）波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。

7、提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

8、具有内部自动放电功能，保证患者和施救人员安全。

9、提供挂式机箱储存AED、遮隐栏等用品；机箱外观应比例协调，美观大方。

（二）半自动体外除颤仪（ＡＥＤ）性能参数要求：

1、智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。

2、在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

3、在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。

4、能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。

5、成人最大除颤能量可达360J。

6、支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

7、从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒。

8、适应环境设计：符合耐压、耐腐蚀、防生锈、防尘、防晒、防盗、抗干扰要求。提供说明书等证明文件。

9、防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。提供说明书等证明文件。

10、工作湿度范围：满足5%～90%非冷凝。

11、具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常:

11.1自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态;

11.2自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障;

11.3内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低。

12、设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于999份自检报告。

13、支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

14、具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。便于事件回溯。

- 其他要求

- 耗材

- 1、电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率。

- 2、备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间。

- 3、一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。

- 4、一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200次360J放电。

- 5、低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。

- （二）其他

- 提供设备配送安装服务；

- 提供培训服务；

- 不少于3年质保期。

- （三）交付物

- 1、除颤仪（AED）、挂式机箱。

- 2、培训使用视频。

四、验收及结算

1.本项目采购单价（含税价）为2025年数字电网公司除颤仪AED的最高限价，根据成交单价和实际需求数量结算。

2.到货验收后，采购方出具到货验收单，双方签字盖章，成交方开具对应款项的增值税发票后30个工作日内，采购方完成支付。