工作要求

该ZF-301B气相色谱仪为河南中分仪器股份有限公司生产，其色谱柱需与河南中分仪器股份有限公司的ZF-301B气相色谱仪配套，该仪器一氧化碳、二氧化碳峰拖尾，峰形变宽、变低，影响检测结果的准确性。经检查，确认仪器色谱柱老化，需更换整套色谱柱。要求服务商提供全新未拆封的整套色谱柱，且应与ZF-301B气相色谱仪适配，能分离甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、氢气、氧气、氮气等9种气体组分，分辨率R大于1.5。项目费用包含色谱柱以及工程师上门服务等所有费用。确定服务商后，30天内完成更换色谱柱服务。

