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1 总则

1.1 本技术规范书适用于2025年曲靖供电局变电修试所试验班绕组变形测试仪维修技术服务项目,它提出了该项技术服务对分离度、出峰时间、重复性、准确性等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也末充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供的技术服务符合本规范书并满足不低于现行的IEC标准和国家标准要求。

1.3 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 本技术规范书经招、投标双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
1.6投标方提供的技术服务要符合以下标准但不局限于以下标准：

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。在本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

	1
	GB/T 191
	包装储运图示标志

	2
	GB 4793.1
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求

	3
	GB/T 6587-2012 
	电子测量仪器通用规范

	4
	GB/T 11463-1989
	电子测量仪器可靠性试验

	5
	DL/T 911-2016
	电力变压器绕组变形的频率响应测试法

	6
	Q/CSG 1206007-2017
	电力设备检修试验规程


2 服务要求

2.1服务简介

变电修试所试验班绕组变形测试仪（型号：JYP，数量：2套，厂家：保定市金源科技有限公司）在使用中出现测试数据偏差大、频响测试曲线复测不稳定等故障，经与厂家技术人员沟通，初步确定为调压器损坏、整流模块烧毁、测试线老化虚接。为了不影响绕组变形测试仪的正常投运，不影响局供电指标，所以需要请厂家人员对2台绕组变形测试仪维修更换。

2.2 服务要求

对曲靖供电局变电修试所试验班绕组变形测试仪维修之后各项技术参数满足以下要求：

技术指标：
扫频范围：1Hz～10MHz。
2、扫频方式：线性扫频、对数扫频。

3、扫频间隔：1kHz。
4、单点扫频：可对单个频点进行重复检查。

5、频率精准度：0.001%。

6、输出幅值：≥25Vp-p。

7、动态检查范围：-120dB～20dB。

8、检测精准度：≤1dB。

9、选频滤波特性：6dB带宽不大于2%。

10、信号通道：3个独立通道

11、阻抗匹配：输出阻抗50Ω，输入抵抗≥1MΩ

12、曲线显示：可同时加载9条曲线，各条曲线相关参数自动计算，自动诊断绕组的变形情况，给出诊断的参考结论

13、输入电压测量：测量范围100V—500V

14、最高电压：500V

15、基本精度：0.5%

16、外接PT变比：1～10000

17、输入电流测量：测量范围0.1A—50A

18、最大电流：50A

19、基本精度：0.5%

20、外接CT变比：1～10000

21、阻抗测试范围：0～100％

22、阻抗测试精度：0.5％

23、数据格式：软件管理功能强大，充分考虑现场使用的需要，测量数据自动存盘、自动导出生成Word版测试报告（需安装相应的Office软件）或JPG图片报告，方便用户出测试报告

24、兼容性：采用windows平台，兼容Windows XP/Windows7/windows8/windows10
2.3服务方式

由中标方指派技术服务人员到设备现场对2台绕组变形测试仪进行维修服务，所需配件由技术服务人员负责，且中标方提供维修服务报告。

2.4服务范围

本次技术服务所需物资均由投标方提供。且投标方提供货物的同时需提供产品合格证和相关出厂报告给招标方。

3.材料技术要求
投标方提供的材料必须是全新的，持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

4 技术服务要求

中标方根据现场情况提供更换维修服务（含所需材料），技术服务所包含：技术人员维修服务、更换物资配件服务，维修后设备功能满足运行要求。
5 工期要求

自成交之日起三个月内

6 使用条件

海拔高度：5000米以下
使用地点：室内
环境温度：-5℃--50℃
环境湿度：≤90%RH
7 验收
验收由招标方人员验收已维修好的绕组变形测试仪，出示试验报告。如若不满足技术要求和标准，招标方可提出的整改要求，投标方必须及时按要求整改。如果招标方验收不合格或施工材料不满足要求，并且投标方不配合整改的，招标方有权终止本次技术服务，所造成的一切损失由投标方承担，包括设备损坏的损失。

8 实施方案及费用组成估算

投标方根据提供设备型号及技术指标提供技术服务方案，并按照实际维修完成量出具维修报告，对已完成维修的设备进行合格检测并出具仪器检测报告，在竣工验收报告上签字盖章，最终支付费用按照成交通知书上成交金额结算。

9.项目服务地点：曲靖供电局变电修试所
10.报价方式：总价报价
2025年曲靖供电局变电修试所变电修试班组变压器绕组变形测试仪维修服务
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