数字电网公司2026年瞬态磁场抗扰度测试装置零星采购项目

技术规范书

南方电网数字电网科技（广东）有限公司

2026年1月

- 总则

- 本技术规范书适用于数字电网公司2026年瞬态磁场抗扰度测试装置零星采购项目技术要求。

- 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应提供符合本技术规范及本技术规范引用的国家标准和行业标准的优质产品。

- 本技术规范所要求的标准如与报价人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 本技术规范经采购人、报价人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 在执行合同的过程中，采购人若发现报价人提供的产品与技术规范的条文存在差异，采购人有权利要求退货。

- 本技术规范未尽事宜，由采购人、报价人双方协商确定。

- 报价人需对技术规范书进行点对点进行响应,报价人若不能完全响应或优于响应本技术规范要求，则视为报价无效。

- 应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。在本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

- IEC61000-4-9  电磁兼容性（EMC） 第 4-9 部分：试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

- IEC 61000-4-8电磁兼容性（EMC） 第4-8部分：测试和测量技术 工频磁场抗扰度试验

- IEC 61000-4-10是电磁兼容性（EMC）第4-10部分：试验和测量技术——阻尼振荡磁场抗扰度试验

- GB/T17626.8  电磁兼容 工频磁场抗扰度试验

- GB/T 17626.9 电磁兼容 脉冲磁场试验

- GB/T 17626.10 电磁兼容 阻尼振荡磁场试验.

- 使用条件

- 工作环境条件

- 环境温度：0℃～+40℃；

- 相对湿度：5%～95％；

- 大气压力： 70kPa～106kPa；

- 贮存、运输极限环境温度

贮存、运输环境温度极限值为-5℃～+50℃，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

报价人响应：

- 技术要求

- 瞬态磁场抗扰度测试装置技术要求

各项配置、功能与性能不低于普锐马PFM61009TG瞬态磁场抗扰度测试装置

| 测试标准 | 符合 IEC61000-4-9和GB/T17626.9新标准要求 |
| --- | --- |
| 屏幕与显示 | 7.0寸触摸屏，内置温湿度显示、实时电流显示，实时判断实验可靠性 |
| 模式 | 支持国标模式、用户自定义模式 |
| 脉冲磁场输出波形 | 电压波:1.2/50us;电流波:6.4/16us |
| 磁场强度 | 0A/m～3000A/m |
| 上升时间 | 6.4us士30% |
| 持续时间 | 16us士30% |
| 综合波输出阻抗 | 2Ω±0.25Ω |
| 最大开路电压 | 6KV |
| 最大短路电流 | 3KA |
| 输出极性 | 正或负 |
| 脉冲触发方式 | 手动或自动 |
| 脉冲次数 | 1～9999 |
| 脉冲间隔 | 10s～99s |
| 工作电源 | AC220V 50/60Hz |
| 磁场方向 | 水平180°/垂直90° |
| 包含磁场线圈 | 满足IEC61000-4-8/9/10、GB/T17626.8/9/10，单匝1M*1M |

报价人响应：

- 设备生产与交付

- 报价人应于2026年2月10日前完成所有设备生产并送达至采购人指定地点，同时提供设备的相关资料，包括产品的测试认证报告、使用说明书、合格证、购买发票等资料。

报价人响应：

- 设备培训

报价人应负责设备的培训，保障设备正常使用。报价人需明确以下内容：

- 设备培训由报价人负责。

- 报价人培训前应提出完整的培训计划并经采购人确认，包括设备培训的内容、项目、指标、方法和进度。报价人有责任对采购人的技术人员提出的问题做出解答。培训应进行详细记录，培训结束后，由报价人技术人员签字后交给采购人验收。

报价人响应：

- 技术服务

## 7.1技术支持

报价人必须向采购人承诺技术支持。

## 7.2远程技术支持

报价人能通过电话、电子邮件、传真等手段，提供技术咨询、各级故障排除等远程技术支持服务。

## 7.3现场技术支持

报价人针对远程技术支持无法解决的事项，按规定时限派出专业技术人员进行现场排除故障的服务。

报价人响应：

- 质量保证

  - 报价人方应确保其所提供的设备和材料的完整性和可用性，保证设备能够投入正常运行。

  - 报价人在设计、制造、交货的各个阶段，均应满足设备运行的高度可靠性。

  - 报价人应提供设备制造商的详细质量保障体系文档供采购人对其质量保障体系有效性进行评估。

  - 现场验收合格后即进入质量保证期，在保证期内系统出现故障时采购人负责及时通知报价人。

  - 质量保证期：不少于2年。

报价人响应：

- 包装、运输、贮存

  - 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

  - 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

  - 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

  - 随产品提供的技术资料应完整无缺。

  - 报价人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括报价人的外购件在内）均应符合本技术规范的规定。

  - 报价人应遵守本技术规范中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

  - 质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，报报价人应免费为采购人修理或更换零部件。

报价人响应：

- 售后要求

1）培训：

a)报价人负责对采购人技术人员及运行、维护人员的现场培训；

b) 培训内容为系统结构、设计原理、设备接口、现场安装、调试、维护、故障诊断等；

2）硬件维护：

a) 报价人应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

b) 保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；

c) 48小时内故障应得以解决；

3）软件维护：

a) 自工程投运之日起五年，报价人应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务；

b) 提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

c) 在用户发现软件故障时，报价人必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决；

d) 对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“技术规范书”或“合同”的范畴，报价人应在2周内予以解决；如属“技术规范书”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

报价人响应：

- 配置清单

| 设备名称 | 配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瞬态磁场抗扰度测试装置 | 参照技术要求 | 台 | 1 | 同时提供必要配件。 |

报价人响应：

- 报价表

报价表（单位：元）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价单价 | 单项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞬态磁场抗扰度测试装置 | 台 | 1 | 43000 |  |
| 合计 |  |  |  | 43000 |  |

说明：（1）表格货币单位：人民币，元,金额保留2位小数；（2）以上产品报价均含13%增值税

报价人响应：