广西电网有限责任公司接地引下线导通仪技术规范书（专用部分）
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标准技术参数
投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表1.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表3.1：投标人技术偏差表。

表1.1中“投标人保证值”为“在表3.1中填写”和“表2.5中填写”的内容，项目方和投标人应在表3.1和表2.5中进行填写。

全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于20年。
表1.1  技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	项    目
	标准参数值
	投标方保证值

（投标人填写）

	1
	输出电流
	
	DC 10mA、100mA、1A、3A、5A、10A、20A等多个电流档位，电流挡位可调整设定
	

	2
	测量范围
	
	至少满足1mΩ~10Ω
	

	3
	测量精度
	
	±（0.5%+2d）
	

	4
	最高分辨度
	
	0.01mΩ
	

	5
	工作电源
	
	仪器可外接AC220V，内置锂电池至少可连续工作2小时，无线遥控测量装置电量至少可连续工作2小时
	

	6
	工作环境
	
	温度：-10~40℃，

湿度：≤80%RH
	

	7
	通信方式
	
	具有USB接口或网线接口，具备蓝牙功能通讯，提供仪器通信协议
	

	8
	测试线
	
	至少2条测试线，其中一条不小于5米，一条带收线盘不小于30米
	

	9
	测量方式
	
	可进行有线测量和手持无线遥控测量，无线遥控距离大于200米
	

	10
	屏幕显示
	
	可进行辉光调节，阳光下清晰可读
	

	11
	重量
	
	不大于1.5kg
	


项目需求部分
2.1供货需求及供货范围
投标方提供的接地引线导通仪的具体规格见表2.1：供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件（含备品、专用工具等），即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时免费补足。

投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
表2.1供货范围及设备需求一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	接地引下线导通仪
	用于测试接地引下线导通电阻
	1
	台
	含使用说明书、电源线、可充电锂电池、产品合格证、测试用线及便携箱等


设计单位：                   联系人：覃全佺              联系方式：18207828837
2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表2.2
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	接地引线导通测试仪
	
	台
	1
	
	


2.3 图纸资料提交单位

表2.3  提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


2.4 项目单位可选技术参数（或特殊情况下使用条件）
抽检项目应统一由广西电网有限责任公司物资部组织进行。

表2.4 项目单位可选技术参数
	序号
	名称
	项  目
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	
	
	投标人填写


2.5项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位技术差异表” 中列出。
表2.5 项目单位技术差异表

（本表是对技术规范书的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

	序号
	项 目
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	序号
	项 目
	变更条款页码、款号
	原表达
	变更后表达

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3  投标人响应部分

3.1投标人应提供技术参数
表3.1 投标人应提供技术参数

	序号
	名称
	项      目
	标准参数值
	投标人保证值

	
	
	
	
	


3.2投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

表3.2  技术差异表  （投标方填写）
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


投标方：                盖章：
3.3投标人资料提交时间要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）30天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训1天（项目单位填写）实操培训1天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的30天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版或盖公章扫描版、文字资料为Word2007版）。
3.4 主要元器件来源

表3.4   主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	
	
	
	
	
	
	


表3.4 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	


3.5 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表3.5，要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。

表3.5  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （项目单位填写或投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	


3.6 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。


-  -

