2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部直流电能表校验装置租赁服务专项采购（零星采购）技术规范书

一.项目概要

本技术规范书适用于2026年云南电力试验研究院（集团）有限公司检验检测事业部直流电能表校验装置租赁服务专项采购（零星采购）项目，投标方应按本技术规范书的要求提供合格的直流电能表校验装置及其附属设备、备品备件、专用工具。

投标方所提供的组件或附件不能是向第三方外购的产品，投标方应对质量向招标方负责，并提供出厂试验报告及合格标识。
投标方所提供的要能够通过招标方依据有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行的试验，并且能确保各项试验结果应符合本及时规范书的相关要求。如不能通过招标方的试验，投标方赔付招标方所有损失并承担所有责任。
二.项目范围

租赁直流电能表校验装置1台，租期为12个月。
三.项目技术要求

	直流电能表校验装置项目技术规格

	序号
	规格
	技术指标

	1
	使用环境温度
	21℃～25℃

	2
	直流电能表表台表位（直流电压输出）
	6 表位

	3
	量限（直流电压输出）
	0～1000V（MAX：1150V）

	4
	档位（直流电压输出）
	60V、500V、1000V

	5
	准确度 （直流电压输出）
	0.012%RD + 0.008%RG

	6
	最大输出功率（直流电压输出）
	30W

	7
	量限（直流电流输出）
	0～600A（三表位）、0～100A（六表位）

	8
	档位（直流电流输出）
	20mA、200mA、1A、5A、10A、20A、60A、100A、 
500A

	9
	带载能力（直流电流输出）
	端口电压≥3V

	10
	量限（六路间接电流输出）
	0～5V

	11
	档位（六路间接电流输出）
	2.5mV、20mV、100mV(75mV 额定)、1V、5V

	12
	准确度（六路间接电流输出）
	2.5 mV 量程：± ( 0.05%*RD + 7 μV ) 
20mV …5V 量程：± (0.012%RD + 0.008%RG 或 
10μV )

	13
	带载能力（六路间接电流输出）
	U≤ 100mV 的输出 1mA； 
100mV< U≤5V 的输出 10mA

	14
	电能准确度
	0.05%

	15
	电压稳定度
	±（0.01%*RD +0.005%RG）/min

	16
	电流稳定度
	±（0.01%*RD +0.005%RG 或 2uV）/min

	17
	年漂移
	小于 100ppm/年

	18
	纹波频率
	0～500Hz

	19
	脉动系数
	允许输出大于 30%的脉动

	20
	纹波相位
	电压和电流纹波相位误差小于 0.1 度

	21
	纹波精度
	优于 5%

	22
	工作电源
	AC 220V±5% 50Hz

	23
	相对湿度
	≤85% 无腐蚀性气体

	24
	尺 寸
	机柜 600mm×800mm×1800mm （宽×深×高） 
台体 1550mm×540mm×1505mm（长×宽×高）

	25
	检定方式
	具备自动检定功能/手动检定功能


四.设备要求

4.1 包装方式和要求：
4.1.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。

4.1.2所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

4.1.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4.1.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.1.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。

4.1.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.1.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

4.2 运输：

必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。

设备从乙方地到目的地的运输由乙方负责。

在设备抵达目的地后，乙方组织、甲方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因乙方的责任与合同不符，甲方有权向乙方提出索赔。

现场交接的最终验收完成之后，乙方代表将设备移交甲方进行贮存。

4.3 验收地点：

云南电力试验研究院（集团）有限公司指定位置

4.4 安装和调试：

4.4.1乙方负责按国家相关标准或要求及本合同的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足合同附件要求。并负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证货物达到预定的性能。乙方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从甲方的管理与监督。
4.4.2乙方应在货物初步验收合格后 5  日内安装调试培训完毕，在乙方安装调试过程中，乙方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担责任。
4.4.3货物安装调试完毕正常运行 30 日内，甲方应及时组织人员对货物进行测试或试运行。若货物存在缺陷，乙方应在 10 日内及时整改，使货物达到合同约定的性能，否则甲方有权解除合同。整改发生的费用应由乙方承担。
4.4.4当本合同所列货物安装调试培训完毕，并通过甲方的正式验收后，双方签字确认，货物正式交付给甲方，视为正式验收合格，在此之前货物的毁损、灭失等风险由乙方承担。
4.5. 培训： 

4.5.1卖方应负责与合同设备有关的培训工作。

4.5.2培训至人员能正常、正确、安全操作该设备为止。

4.5.3培训的费用(包括食宿费、会议费、资料费等)由卖方承担。

4.5.4现场培训，培训地点，招标方现场，培训人数、时间由招标方和投标人协商决定。

4.6 质保期（质量保证承诺）： 


项目（设备）验收合格后  /  个月 

4.7 售后服务承诺：

4.7.1供方对所供设备实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的 24 小时内答复，在 48小时内派员到达现场,处理问题。

4.7.2需方认为有必要提前交货，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。

4.7.3供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

4.7.4供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

4.8交付成果、验收
乙方按甲方要求完成项目即达到验收条件。

项目验收为竣工验收，具体要求如下：

  所供直流电能表校验装置需提供出厂试验报告及合格标识。
交货时间为中标通知公布之日起20天内
4.9采购清册及权重

物资采购清册（该表格必须在报价表基础上确定，其中的物资采购清册内容应与报价表中报价清单一致，权重由需求部门根据实际需要设定）
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	最高限价（元）
	备   注

	1
	直流电能表校验装置
	/
	1
	台
	45000
	


五.报价方面（该表格必须由需求部门预先在资产系统中建立物资采购目录，经签字、盖章、确认后作为附件提供）
报价方式：固定总价报价（包含税）/固定单价报价（包含税）；

报价明细（可根据项目情况增加内容）：

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	报价（元）
	备   注

	1
	直流电能表校验装置
	/
	1
	台
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	


注：具体税率以税法规定的为主。



