# 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心电池检测实验室2026年设备计量项目技术规范书

# 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院

2026年2月

南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心电池检测实验室2026年设备计量项目技术规范书

一、项目名称

南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心电池检测实验室2026年设备计量项目

二、项目概况

南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心电池检测实验室于2025年12月底完成锂离子电池检测CNAS复审和钠离子电池检测CNAS扩项，其中外观、尺寸和质量检验等11个检测项目获得CNAS认可，按照CNAS管理规定，试验设备每年需开展设备计量。南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心电池检测实验室所使用设备2025年计量时间范围为2025年4月~2025年10月，为及时完成设备计量，现需采购电池检测实验室2026年设备计量服务。

- 服务期限及进度要求

- 服务期限：中标通知书发出之日起至2026年10月30日

- 中标通知发出后，乙方应按照甲方要求分批次开展设备校准，乙方应在接到甲方通知7个工作日内来现场计量设备，若设备需送往乙方实验室计量，乙方应联系取送车辆，并保证设备完好。

- 乙方应于设备送检后5个工作日内完成附件清单所有设备的计量检测，并出具相关检测报告及证书。

- 服务内容及要求

- 开展南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心电池检测实验室检测设备计量，具体计量设备及要求见下表。

- （1）检测机构应具有《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》及《检验检测机构资质认定证书》。

- （2）检测机构所具备的认可的校准和测量能力范围应包含附件列出的所有设备。

- （3）检测机构提供的校准结果应满足以下要求：

- ①准确性：计量检测应具备高精度和高准确性；

- ②可追溯性：计量检测应能够追踪至国际或国家标准；

- ③一致性：计量检测应具备一致性，即在相同条件下重复测量应该得到相似的结果；

- ④标准化：计量检测应符合国家制定的相关计量检测标准和规范，以统一测量方法和结果的表示方式。

- （4）检测机构从事本次计量检测的全部技术人员均应具备相应岗位检定校准资格证书，并严格遵守相关的校准操作规程。

- （5）设备计量检测期间，检测机构应保证设备完好，功能正常。

- 交付物

- 校准清单所列设备的设备校准证书以及设备的接地报告。

- 表 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验中心2026年设备计量明细表

| 序号 | 名 称 | 编号 | 规格型号 | 计量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电池模块充放电测试系统（100V/500A/2通道） | CNKYY-CN-E-01 | CE-6002n-100V500A-H | - 计量内容：电压、电流、功率、温度、时间； - 计量点： - ①电压：不少于一个点； - ②电流：不少于三个点，覆盖常用检测范围； - ③功率：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ④时间：不少于两个点； - ⑤温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 2个通道均需计量 |
|  | 电池单体充放电测试仪（5V/500A/8通道） | CNKYY-CN-E-02 | CE-6008n-5V500A-H | - 计量内容：电压、电流、功率、温度、时间； - 计量点： - ①电压：不少于一个点； - ②电流：不少于三个点，覆盖常用检测范围； - ③功率：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ④时间：不少于两个点； - ⑤温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 8个通道均需计量 |
|  | 电池单体充放电测试仪（5V/300A/8通道） | CNKYY-CN-E-03 | BTS20-5V/8*300A/8*1.5KW | - 计量内容：电压、电流、功率、温度、时间； - 计量点： - ①电压：不少于一个点； - ②电流：不少于三个点，覆盖常用检测范围； - ③功率：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ④时间：不少于两个点； - ⑤温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 8个通道均需计量 |
|  | 电池单体充放电测试仪（5V/300A/8通道） | CNKYY-CN-E-04 | BTS20-5V/8*300A/8*1.5KW | - 计量内容：电压、电流、功率、温度、时间； - 计量点： - ①电压：不少于一个点； - ②电流：不少于三个点，覆盖常用检测范围； - ③功率：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ④时间：不少于两个点； - ⑤温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 8个通道均需计量 |
|  | 电池单体充放电测试仪（5V/600A/4通道） | CNKYY-CN-E-05 | BTS20-5V/4*600A/4*3KW | - 计量内容：电压、电流、功率、温度、时间； - 计量点： - ①电压：不少于一个点； - ②电流：不少于三个点，覆盖常用检测范围； - ③功率：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ④时间：不少于两个点； - ⑤温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 4个通道均需计量 |
|  | 高低温湿热试验箱（1层） | CNKYY-CN-E-06 | C4‐340Eseries | - 计量内容：温度、温度波动度、温度均匀度、环境相对湿度 - 计量点： - ①温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 |  |
|  | 大型电池绝热量热仪 | CNKYY-CN-E-07 | BAC-420A | - 计量内容：温度、温度波动度、时间； - 计量点： - ①温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ②时间：不少于两个点。 |  |
|  | 电池单体测试环境试验箱（3层） | CNKYY-CN-E-08 | BTT-180C-3 | - 计量内容：温度、温度波动度、温度均匀度、环境相对湿度 - 计量点： - ①温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 3层均需计量 |
|  | 电池单体测试环境试验箱（3层） | CNKYY-CN-E-09 | BTT-180C-3 | - 计量内容：温度、温度波动度、温度均匀度、环境相对湿度 - 计量点： - ①温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 3层均需计量 |
|  | 电池模块测试环境实验温箱（2层） | CNKYY-CN-E-10 | BTT-D2-390CT | - 计量内容：温度、温度波动度、温度均匀度、环境相对湿度 - 计量点： - ①温度：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 - （3）测量设备接地电阻。 | - 2层均需计量 |
|  | 游标卡尺（0~300mm） | CNKYY-CN-E-11 | （0~300）mm | - 计量内容：尺寸 - 计量点： - ①尺寸：计量点位至少包括10mm、100mm、200mm、290mm四个点，覆盖常用检测范围。 |  |
|  | 电子天平 | CNKYY-CN-E-12 | LQ-RD100002 | - 计量内容：尺寸 - 计量点： - ①尺寸：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 |  |
|  | USB型温湿度记录仪 | CNKYY-CN-E-13 | JQETH-USB | - 计量内容：温度、湿度 - 计量点： - ①温度：不少于三个点； - ②湿度：不少于三个点。 |  |
|  | USB型温湿度记录仪 | CNKYY-CN-E-14 | JQETH-USB | - 计量内容：温度、湿度 - 计量点： - ①温度：不少于三个点； - ②湿度：不少于三个点。 |  |
|  | USB型温湿度记录仪 | CNKYY-CN-E-15 | JQETH-USB | - 计量内容：温度、湿度 - 计量点： - ①温度：不少于三个点； - ②湿度：不少于三个点。 |  |
|  | 照度计 | CNKYY-CN-E-16 | DLY-1801C | - 计量内容：照度； - 计量点：不少于五个点。 |  |
|  | 照度计 | CNKYY-CN-E-17 | DLY-1801C | - 计量内容：照度； - 计量点：不少于五个点。 |  |
|  | 带表机械卡尺（0~300mm） | CNKYY-CN-E-18 | （0~300）mm | - 计量内容：尺寸 - 计量点： - ①尺寸：计量点位至少包括10mm、100mm、200mm、290mm四个点，覆盖常用检测范围。 |  |
|  | 电子天平 | / | TH-3 | - 计量内容：尺寸 - 计量点： - ①尺寸：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 |  |
|  | 直流电阻仪 | / | 20mΩ~2kΩ | - 计量内容：直流电阻 - 计量点：五个量程，每个量程不少于三个点。 |  |
|  | 砝码 | / | 500g | - 计量内容：质量 - 计量点：一个。 | - 2个均需计量 |
|  | 扭矩扳手 | / | 20~35N | - 计量内容：扭矩 - 计量点：不少于三个点。 |  |
|  | 回收式电网模拟电源（可编程交流电源） | / | Chroma61845 | - （1）计量内容：交流电压、交流电流、频率； - （2）计量点： - ①交流电压：每相电压各不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ②交流电流：每相电流各不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ③频率：每相各不少于两个点，覆盖常用检测范围； - （3）测量设备接地电阻。 |  |
|  | 双向交流电源 | / | ACST-3880H | - （1）计量内容：交流电压、交流电流、频率； - （2）计量点： - ①交流电压：每相电压各不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ②交流电流：每相电流各不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ③频率：每相各不少于两个点，覆盖常用检测范围； - （3）测量设备接地电阻。 |  |
|  | 双向直流电源 | / | DCST-1080H | - （1）计量内容：直流电压、直流电流； - （2）计量点： - ①直流电压：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ②直流电流：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - （3）测量设备接地电阻。 |  |
|  | 直流电子负载 | / | BDCT-1080H | - （1）计量内容：直流电压、直流电流； - （2）计量点： - ①直流电压：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ②直流电流：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - （3）测量设备接地电阻。 |  |
|  | RLC负载 | / | ACLT-3820H | - （1）计量内容：交流电压、交流电流、频率、交流功率； - （2）计量点： - ①交流电压：阻性、容性、感性各不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ②交流电流：阻性、容性、感性各不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ③频率：阻性、容性、感性各不少于两个点，覆盖常用检测范围； - ④交流功率：阻性、容性、感性各不少于五个点，覆盖常用检测范围； - （3）测量设备接地电阻。 |  |
|  | 功率分析仪 | / | WT5000 | - （1）计量内容：电压、电流、功率、功率因数、频率等指示值； - （2）计量点： - ①电压指示值：交流、直流各不少于十个点，覆盖常用检测范围； - ②电流指示值：交流、直流各不少于十个点，覆盖常用检测范围； - ③功率指示值：交流、直流各不少于十个点，覆盖常用检测范围； - ④功率因数指示值：不少于五个点，覆盖常用检测范围； - ⑤频率指示值：不少于五个点，覆盖常用检测范围。 | - 每个通道单独计量 |
|  | 示波器 | / | MDO34 3-BW-500 | - 覆盖示波器常用计量项目 | - 每个通道单独计量 |
|  | 万用表 | / | / | - 所有档位均计量 | - 3个均需计量 |

- 供应商需提供证明文件

- 营业执照、报价明细表（见附件）。