## 问题质询
广东电网公司2026年计量用环境试验设备专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1.计量用环境试验设备/环境温度对日计时影响试验箱 1）设备的尺寸规格（内箱的尺寸要求：长*宽*高*深）？测试最大样品尺寸？ 2）电压输出装置和标准器是否外置连接试验箱？还是嵌入式一体？ 3）挂表架的适配的电能表（单相和三相电表）尺寸？ 4）环境温度对日计时影响试验箱是否只用于放置6位电能表？ 2.计量用环境试验设备/高低温湿热试验箱 1）设备的尺寸规格（内箱的尺寸要求：长*宽*高*深））？测试最大样品尺寸？[①试品总质量每1立方米容积箱内不超过80KG。②试品总体积不大于箱内容积的2/5，箱内每层水平面放置面积不大于截面积的2/5。否则可能严重影响试验箱性能或不能正常工作。] 3.计量用环境试验设备/防水试验箱 1）设备的尺寸规格（内箱的尺寸要求：长*宽*高*深））？测试最大样品尺寸？ | 通用技术 | 标的 | 计量用环境试验设备 | 1.计量用环境试验设备/环境温度对日计时影响试验箱 1）高低温箱每层600*800mm以上，可放6层，层高可调。试验箱的有效容积为0.4m³以上。 2）检定装置外置，可单独使用。 3）挂表架适配南网企业技术规范单相电能表，三相电能表和计量终端尺寸。 4）6只三相表或者12只单相表，且适配小电流和大电流样品。 2.计量用环境试验设备/高低温湿热试验箱 1）高低温箱每层600*800mm以上，可放6层，层高可调。试验箱的有效容积为0.4m³以上。 3.计量用环境试验设备/防水试验箱 1）试验箱内置尺寸是1米＊1米＊1米。