## 参考模板
南网电动公司AED设备采购报价表
序号 | 设备名称 | 采购型号 | 医疗器械注册证号 | 主要配置 | 数量 | 单位 | 最高限单价(万元) | 最高限总价（万元） | 单价（投标方填写） | 总价（投标方填写） | 技术参数 | 其他需要提供的服务
1 | AED | BeneHeart C2 iAED-S1 AED-3100 | 国械注准20203080583 国械注准20183080189 国械注准20193080177 | 1、AED主机 1台 2、多功能电极片 1包 3、高能量电池 1块 | 1 | 台 | 2.6 | 2.6 |  |  | 1.1物理规格/性能 1.1.1整机重量（含电池）≤2.6kg 1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性 ▲1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为IP55 ▲1.1.5工作温度范围至少满足-5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟 1.1.6工作湿度范围至少满足5% ～ 95%非冷凝。 1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa） 1.2. 除颤性能 1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 ▲1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J ▲1.2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜8s ▲1.2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s 1.3.除颤电极片 1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，连接异常时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。 ▲1.3.2在室温温度环境下，有效期：≧5年。 1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率 1.3.4 电极片的有效面积≧80cm2 ▲1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示 1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示 1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 1.3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 1.4. 电池 1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年 1.4.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗 1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下） 1.5. 屏幕/操作 ▲1.5.1提供7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 ▲1.5.2彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素 ▲1.1.11设备屏幕支持显示ECG波形 ▲1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用 ▲1.5.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用 ▲1.5.5提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求 ▲1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换 1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式 ▲1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示 1.6.数据传输和存储 1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gbit，可存储不少于1000份自检报告 1.6.2具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音 1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 1.6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 1.7设备维护与自检 1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能。 ▲1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，在无灯光黑暗环境下能看见设备状态灯显示。 1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态 1.7.5设备可进行常规的清洁和消毒 | 1.提供主机原厂保修期3年，终身免费维修。 2.设备免费安装。 3.每年提供1-2次AED培训。
备注： | 参加投标单位需要提供相关资质证明及销售合同（不少于5份）。