广州南网科研技术有限责任公司

异构型10kV配网带电作业国产绝缘毯（2个型号）基本性能检测零星采购技术附件

一、采购范围及要求

开展异构型10kV配网带电作业国产绝缘毯基材柔软度、基材与增强纤维界面结合强度、绝缘毯绝缘性能等试验，详见表1，每个型号出具1份检测报告。

表1 检测项目明细表

	序号
	检测项目类别
	测试内容要求
	样品规格及数量

	1
	绝缘毯基材低温柔软度
	与现有主流10kV配网带电作业绝缘毯基材（包括但不限于日本YS、深圳伏安、天津双安、武汉里德等品牌，每个品牌绝缘毯数量不少于3张）相比，样品低温柔软度高10%。
	1、数量：共2个型号（分型号出具检测报告）。

	2
	绝缘基材与增强纤维界面结合强度
	与日本YS品牌的10kV配网带电作业绝缘毯相比（至少3张），样品绝缘层与增强纤维的结合强度高5%以上，剥离强度高5%以上。
	

	3
	绝缘性能
	交流耐压试验20kV，1min，无闪络、发热、击穿。
	


资格条件

	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。

报价表

表2 报价明细表

	序号
	报价项目
	数量
	含税单价（元）
	税率
	含税总价（元）

	1
	南网技术公司异构型10kV配网带电作业国产绝缘毯（2个型号）基本性能检测
	1
	
	
	

	合计
	小写：￥             元，大写：人民币             元整


备注：本报价应包括采购范围内的全部费用。

报价人（盖章)
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