变压器容量测试仪技术规范书

项目名称：河池供电局2026年综合楼营销实训室培训设备购置项目

项目编号：040500TJ26010003

广西电网有限责任公司河池供电局

2026年3月

目  录

1.总则	3

2.引用标准	3

3.基本要求	4

4.使用条件	4

5.基本功能要求	4

6. 主要参数和性能指标	5

7.试验	6

8.技术文件要求	6

9.验收和培训	7

10.包装、运输、安装及质量保证	7

11.供货范围	8

- 1.总则

1.1本招标技术文件适用于变压器容量测试仪的订货及验收的技术要求。

- 1.2本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，供方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 1.3如果供方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

- 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 1.8供方须执行现行国家标准和行业标准。

- 1.9本技术规范书未尽事宜, 由需供双方协商确定。

- 2.引用标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 1094.1-2013 | 电力变压器 第1部分：总则 |
| GB/T 1094.12-2013 | 电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则 |
| GB/T 1094.7-2008 | 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则 |
| DL/T 1256 | 变压器空、负载损耗测试仪通用技术条件 |
| GB 4793.1 | 测量控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求 |
| GB/T 6587-2012 | 电子测量仪器通用规范 |
| GB/T 6592 | 电工和电子测量设备性能表示 |
| GB/T 6593 | 电子测量仪器质量检验规则 |
| JB/T 6303-2004 | 电石炉变压器技术参数和要求 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| JB/T 9329-1999 | 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件 |
| GB/T 13384-2008 | 仪器仪表包装通用技术条件 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 |
| DL/T 1256 | 变压器空、负载损耗测试仪通用技术条件 |

- 3.基本要求

    - 3.1  仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。

    - 3.2  所有仪器应具备详细的中文说明书。

    - 3.3  仪器的工作电源必须保证测试过程的安全可靠。

    - 3.4  仪器中的按钮等应有明显的功能标志。

    - 3.5  屏幕显示和操作说明应采用国际标准名称。

    - 3.6  选用性能优良的原材料及器件，保证产品优良的技术性能及良好的使用性。

    - 3.7  仪器应有自动保护功能。

- 4.使用条件

4.1环境温度：-10℃～+45℃；

    - 4.2在24h内测得的相对湿度的平均值：≤90％；（无腐蚀性气体）

- 4.3工作极限范围：-20℃～55℃。

    - 4.4储存和运输极限范围：-40℃～60℃。

    - 4.5月水蒸气压力平均值：≤1.8kPa。

    - 4.6海拔：≤1000m。

    - 4.7工作电源：锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应

4.8设计寿命

在正常使用条件下，保证使用寿命8年。

- 4.9整机消耗≤15W

# 5.基本功能要求

- 5.1采用大屏幕液晶显示，触摸屏；可在一屏内完成被校表参数的设置和显示三相电压、三相电流、三相功率、三相平均电压、平均电流、三相总功率和相关数据。具有完善电子帮助，各项操作均有接线图和文字描述，操作直观简单。显示使用中文菜单，中文提示，操作简单，阳光下清晰显示。

- 5.2采用台式设计，接线孔、显示屏、操作屏采用正面嵌入式方式。标配特制现场低压短接线，无需螺丝和扳手，可牢固短接被测变压器接线柱，方便现场测试。可测量各种变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗等变压器特性数据。

- 5.3负载损耗

- 显示三相电压、三相电流、三相功率，自动计算出变压器的阻抗电压百分比，折算到额定温度、额定电流下的负载损耗，自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号，测试过程中具有报警自适应提示功能，方便现场用户使用。

- 5.4空载损耗

- 仪器显示三相电压、三相电流、三相功率，仪器显示施加电源波形的畸变率，自动计算出变压器的空载电流折算到额定电压下且进行了波形畸变校正的空载损耗，并显示油浸式或干式配电变压器铁芯的型号。

- 5.5单相测量

- 可用于检查变压器单相的缺陷或用于现场无三相电的情况。仪器可记录三次单相测量的数据，并可根据变压器不同的联结方式计算出变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压和负载损耗。

- 5.6零序阻抗

- 零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器，仪器可记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻。

- 5.7容量

- 仪器内置可充电锂电池，本身可输出三相正弦波逆变电源，输出电压自动调节，具有软启、软停功能，无需任何外部电源可实现配电变压器容量的测量和型号的判断，同时显示变压器阻抗电压和折算到额定温度、额定电流下的负载损耗

- 5.8存储方式

- 数据存储方式分为本机存储和优盘存储，其中本机存储可存储测试数据200条，并且本机存储可转存至优盘；优盘存储数据格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。

- 5.9打印功能

- 热敏打印机打印功能，快速、无声

- 5.10充电管理

- 智能充电管理，剩余电量显示，低电量报警，背光自动调节，节省电量。

- 5.11外观要求

- 5.11.1外壳应采用耐腐蚀、阻燃、抗磨、防潮、轻型材质。

- 5.11.2接线端导体应采用铜材制作并有耐腐蚀金属镀层，其导杆直径及接触端面应有足够尺寸，接触端面应加工良好；接线端应组装在面板上，排列应便于使用，并有足够安全距离，导体与面板间应有良好的绝缘性能。

- 主要参数和性能指标

- 6.1内置电源输出范围

- 电压：0～10V  电流：0～10A

- 6.2特性测试电源输入范围

- 电压：0～750V   电流：0～100A

- 频率：45~65Hz

- 6.3测试精确度

- 电压、电流：±0.2%读数±2个字

- 功率：（CosΦ>0.1） ±0.5%读数±5个字,

- （0.02<CosΦ<0.1） ±1.0%读数±5个字

- 频率：±0.01Hz

- 容量测量精度：±（读数×10%+2字）

- 6.4测量范围

- 容量测量范围：30kVA～65000kVA

- 6.4工作温度   -20℃～+60℃

- 6.5充电器电源要求   市电 AC100V～240V

- 6.6绝缘度

- 6.6.1容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ

- 6.6.2充电电源输入对机壳之间承受工频2KV（有效值），测试时长1分钟

- 6.7 供电电源：三孔电源线

- 6.7.1配置多种供电方式：外置插座取电、内置电池供电

- 6.7.2内置电池供电不低于工况 8 小时，连续测量 4 小时以上运行时间。

- 6.8体积

- 32cm×25cm×12cm

- 6.9重量  ≤3kg

- 7.试验

- 7.1型式试验/全性能试验。应由国家认可的产品检验检测机构出具，检验标准包含：GB/T 191  包装储运图示标志、GB 4793-1984  电子测量仪器安全要求、GB/T 6593电子测量仪器质量检验规则，试验报告结果数据、检验有效期符合上述标准的规定。

- 7.2出厂试验/工厂试验。交货前买方可指定专业检测机构对合同产品进行抽检，抽检项目由买方确定。如经检验和试验不符合本技术规范，买方可以拒收、取消卖方中标资格、解除合同。虚假应标的按相关法律、法规及规定处理。卖方应根据技术要求及技术参数，完成各项工厂试验报告。

- 7.3现场交接试验/首检/验收试验。根据GB/T 6592  电工和电子测量设备性能表示进行产品现场交接试验，试验结果满足所有技术要求及技术参数。

- 8.技术文件要求

  - 8.1一般要求

- 8.1.1供方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰，内容正确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

- 8.1.3供方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由供方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由供方负责。对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

  - 8.2其他文件资料

- 8.2.1　供货方应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单。

- 8.2.2　装置的包装应符合国家有关标准的规定。在运输过程中供货方对设备应采取   防震、防雨等措施。

- 8.2.3供货方应给订货方技术部门进行现场技术培训，必要的情况下到供货方实地进行考察和技术培训。

- 8.2.4供货方应提供购置设备的完整的中文使用说明书及中文技术资料3份（包括电子文档）。

- 8.2.5当产品的软件更新时，供货方应及时提供相应的软件及技术培训或其它技术服务。

- 8.2.6资料提交的基本要求

- 8.2.6.1供方应在投标阶段提供有关资料。

- 8.2.6.2 供方须及时提供设备的资料与图纸。

- 8.2.6.3 供方应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

- 8.2.6.4 调试、安装、使用和维护检修所需的技术资料，包括但不限于：

- 1)提供设备的说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

- 2)安装、使用、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

- 3)供方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

- 8.2.6.5 供方须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

- 1 )检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

- 2)供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

- 3)设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。

- 4)详细的产品质量文件，包括材质、外形尺寸和性能检验等的证明。

- 9.验收和培训

- 9.1供方在供货前应提供第三方法定计量授权机构（除广西电网有限责任公司系统外）的检定证书，再由采购方进行到货验收。

- 9.2现场到货后按照DL/T1256-2013仪器通用技术条件目进行，其技术指标求应符合相应检验项目的要求，检验仪经检测、验收检验合格后方可接收。若验收检验不合格，则供方应在需方规定的时限内进行更换，更换后的检验仪重新按上述方式进行验收检验，若验收检验仍不合格，需方有权中止合同，验收检验不合格的检验费用均由供方承担。

- 9.3在设备到达目的地后，卖方组织、买方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因卖方的责任与合同不符，买方有权向卖方提出索赔。

- 9.4供方负责对订货方的人员进行专业培训，培训内容包括操作使用、故障判断方法、注意事项、保养维护等。（交货后一个月内进行）

- 10.包装、运输、安装及质量保证

  - 10.1设备本体（含所有零部件）与资料分开单独包装，防止受潮，保证设备及其资料完好无损。

  - 10.2交付的设备应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，供方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

  - 10.3在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、收货人、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸、运输警示标识等。包装箱应连续编号，不能有重号。

  - 10.4应提供技术支持和所需的备品备件。备品备件、专用工具等应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记。

  - 10.5供方应对其整套设备在到货后提供不少于六年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，供方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- 11.供货范围

  - 投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

  - 投标方应根据自身设备的具体情况，提供详细的设备配置清单，包括安装材料、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量测试仪 | 台 | 1 |  |

  - 设备配套清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器容量测试仪主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双用测试线 （容量、空负载） | 套 | 1 | 长度不低于3米，采用全塑封线夹，无金属裸露 |
| 3 | 专用大电流短路线 | 套 | 2 |  |
| 4 | 接地线 | 根 | 2 |  |
| 5 | 数据管理软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | USB接口专用线 | 根 | 2 |  |
| 7 | 触摸笔 | 只 | 1 |  |
| 8 | 热敏打印纸 | 套 | 6 |  |
| 9 | 铝合金野外作业箱 | 套 | 1 |  |
| 10 | 充电器 | 个 | 1 |  |
| 11 | 随机技术资料（说明书、合格证、装箱清单等） | 套 | 1 |  |