
高压计量故障分析仪

技术规范书

项目名称：2025年桂林供电局高压计量故障分析仪购置

日 期：2026年3月
一、基本要求

应有相关的知识产权证明（如：产品专利、产品软件著作权）。

提供权威机构的产品合格检测报告。
二、产品功能特点 
1.可进行新装计量装置竣工验收，快速完成不带电时互感器变比极性、二次回路通断、阻抗、相序、二次压降等测试，确保计量装置的100%正确，杜绝送电后首检时再发现问题，进行停电整改，产生损失。
2.信号源与测试端之间采用无线通信方式，测试端控制信号源，保证接线核对准确无误；并且也适用于CTPT较远距离的计量接线检查。

3.在不带电测试时，信号源输出电压、电流信号均为单相输出，对电能表走字无影响，不会产生计量误差。
4.采用3组接线端口，相序测试时一次接线，就可以对三相三线和三相四线不同接线方式下电压电流互感器的极性相序同时核对并计算出互感器的变比。
5.阻抗测试时信号源直接接在二次侧，PT、CT分开测，可计算出PT、CT 的二次回路阻抗，还可计算出PT的二次回路压降。
6.测试端采用高分辨率TFT液晶屏显示，可直接进行文字说明和接线图直观显示。
7.测试端在二次电流输入时采用钳形输入，将电流钳夹在二次侧导线上进行测试即可，无须断开二次回路，提高可靠性和测试效率。

8.信号源与测试端出厂均配备大容量锂电池,带有充电适配器，可对仪表充电，快速、方便。

三、技术参数

3.1幅值测量误差：

	仪表
	功
能
	量 程
	分辨力
	精 度

	测量主机
	电压（U）

（0～500V）
	500V
	1V
	±0.2%量程

	
	
	300V
	0.1V
	

	
	
	20V
	0.01V
	

	
	电流（I）

(10A钳子)
	10A
	0.01A
	±（0.3%读数+0.2%量程）

	
	
	2A
	0.001A
	

	
	
	200mA
	0.1mA
	

	
	
	4mA
	0.01mA
	


3.2频率、相位测量误差：
	功
能
	结果范围
	分辨力
	误差范围

	频 率
	45Hz～65Hz
	0.01Hz
	±0.05Hz

	相 位
	0～360°
	0.1°
	±1°

	功率因数（有功）
	-1.0000～

1.0000
	0.0001
	---


3.3电能计量误差:

	仪表
	功能
	电压/V
	电流钳类型
	电流/A
	功率因数
	误差/%

	测量主机
	电能
	57～220
	10A
	1～10
	1.0
	±0.5

	
	
	
	
	
	0.5L 0.8C
	±1.0


3.4变比测量误差：
	被测对象
	测量范围
	变比值

	
	
	误差范围
	分辨力

	电压互感器
	220kV及以下
	±2%读数
	1

	电流互感器
	50:5～500：5
	±5%读数
	1

	
	500：5～5000:5
	
	1

	
	5000:5～15000:5
	±10%读数
	1


3.5二次回路阻抗测量误差：
	被测对象
	测量范围
	误差范围

	PT二次回路
	3kΩ～8kΩ
	±20%读数

	CT二次回路
	1Ω～5Ω
	


四、售后服务及其它

提供一年免费维修，终身维护的售后服务。

五、供货范围

	序号
	设备名称
	单位
	规格说明（项目单位填写）
	数量（项目单位填写）
	投标方保证规格（投标方填写）
	投标方保证数量（投标方填写）

	一
	高压计量故障分析仪
	台
	详见技术参数 
	 1
	
	

	每台分析仪包括以下配套组件

	1
	高压计量故障分析仪主机
	台
	
	1
	
	

	2
	高压计量故障分析仪信号源
	台
	
	1
	
	

	3
	10A电流钳
	只
	
	3
	
	


