## Sheet1
除颤器技术参数
除颤仪品牌：
序号 | 功能名称 | 是否满足 | 优越性 | 备注
1 | 主机与把手一体化设计，无连接点，开盖即开机，主机设备使用寿命≥10年。
2 | 整机重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用，具有防尘防水设计，级别≥IP55。
3 | 设备具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者。
4 | 工作环境：相对湿度（非冷凝）5%～95%，工作温度范围满足-5°C~50°C，且从室温环境下进入-20ºC环境后，工作时间≥60分钟；抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。
5 | 设备具有操作步骤语音提示，根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应嘈杂环境下使用。
6 | 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。
7 | 输出能量:成人最大除颤能量≥200J。
8 | 具备成人模式和儿童模式，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。电极片支持CPR按压功能，可检测CPR按压频率；
9 | 从开机到200J放电准备就绪时间≤7s；开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s；
10 | 算法评测数据库除厂家临床采集数据以外，还应包含：MIT-BIH数据库、VFDB 数据库、CU数据库、NST数据库在内的共6种及以上国际通用评测数据库，保证评测结果。
11 | 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间以及至少10次200J除颤充放电。
12 | 在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗。
12 | 单副电极片有效期:≥48个月，电极片包装上需有明确效期参数标示。
14 | CPR按压辅助功能：除颤电极片可实时检测CPR按压频率。
15 | 电极片可与同品牌手动除颤器通用，便于向医院急救转移，及时获得更高级 的生命支持，提高抢救效率降低抢救成本。
16 | 支持每日、每周、每月、每季度设备自检；月度自检包含但不限于：主控模块、电源模块、电极片失效日期、1J充放电、200J充放电等，每季度支持360J放电自检；主机设备支持内置Wifi或4G无线数据传输功能，可将自检数据（包含电池电量、电极片、使用信息等）无线传输到采购人远程AED管理平台。
17 | 设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，方便夜间观察。
18 | AED管理系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控（自检、定位、报警、预警、电子围栏）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。具备设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。
备注： 1.1 本技术文件附件规定了采购除颤仪设备的技术性能指标、功能指标的技术要求。 1.2 本技术文件附件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件附件中未规定，但在相关设备的国家标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。 1.3 本技术文件附件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。