云南电力试验研究院（集团）2026年检测部产业计量设备购置-“交流电压变送器、交流电流变送器、频率变送器、功率因数表变送器、有功无功组合变送器、热成像仪”技术规范书

# 一、项目概要

为满足云南电力试验研究院（集团）有限公司实验室业务发展需求，特申请此采购项目。

# 二、项目范围

采购表1中的实验室试验设备：

表1实验室检验检测设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压变送器 | 套 | 1 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 2 | 交流电流变送器 | 套 | 1 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 3 | 频率变送器 | 套 | 1 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 4 | 功率因数表变送器 | 套 | 1 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 5 | 有功无功组合变送器 | 套 | 1 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 6 | 热成像仪 | 套 | 1 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |

# 三、技术参数

3.1 交流电压变送器

表2交流电压变送器配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压变送器 | 交流电压变送器 | 台 | 1 |
|  |  | 说明书、合格证 | 套 | 1 |

### 3.1.1总体要求

交流电压变送器用于能将被测交流电压转换成线性比例输出的直流电流的仪器。采购设备主要用于期间核查标准使用，2年的质保期（要求2年的年稳定度符合技术指标的要求）。所提供的设备需要第三方机构出具检定/校准证书，送检前需要联系招标人确认送检参数。

### 3.1.2仪器要求

- 准确度等级：0.2%

- 长期稳定度：≤±0.2%/年，无累计误差

- 温度影响量：≤100ppm/℃

- 响应时间：<400ms

- 输出纹波：<0.4%(峰-峰值)

- 输入功耗：电流<0.2VA,电压<0.1VA

- 工作频率：标称频率±10%

- 输出负载：电流输出额定10V压降最大15V压降(可选),电压输出额定2mA 最大5mA输出

- 9、输出负载影响：<0.1%(额定负载范围内)

- 10、辅助电源：交流额定电压80%-120%，额定频率90%-110%

- 11、电源功耗：≤8VA

- 12、允许过量输入：电流2倍连续20倍1秒，电压最大2倍连续

- 13、电压试验：输入/电源和外壳2kVAC、 1min输出和外壳500VAC 、1min 输入/电源和输出2kVAC 或500VAC1min

- 14、冲击试验：ANSIC37.90a/1973,IEC  255-4(5KV1.2/50us 脉冲电压)

- 15、防护等级：IP40

- 16、校正幅度：满度最小±3%,零点最小±1%

- 17、磁场影响：0.4kA/m磁场强度变化<0.05%

- 18、工作条件：温度-10~55℃相对湿度≤95%无凝露

- 19、贮藏条件：温度-40~70℃相对湿度≤95%无凝露

### 3.1.3参数要求

- 单路输入交流电压：(0-120)V 频率（45-55）Hz

- 输出直流电流：DC(0-20)mA

3.2三相交流电流变送器

表3三相交流电流变送器配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流电流变送器 | 三相交流电流变送器 | 台 | 1 |
|  |  | 说明书、合格证 | 套 | 1 |

3.2.1总体要求

交流电流变送器用于能将被测交流电流转换成线性比例输出的直流电流的仪器。设备要求主流厂家，生产厂家拥有变送器低通滤波专利证书，采购设备主要用于期间核查标准使用，2年的质保期（要求2年的年稳定度符合技术指标的要求）。所提供的设备需要第三方机构出具检定/校准证书，送检前需要联系招标人确认送检参数。

3.2.2仪器操作要求

- 准确度等级：0.2%

- 长期稳定度：≤±0.2%/年，无累计误差

- 温度影响量：≤100ppm/℃

- 响应时间：<400ms

- 输出纹波：<0.4%(峰-峰值)

- 输入功耗：电流<0.2VA,电压<0.1VA

- 工作频率：标称频率±10%

- 输出负载：电流输出额定10V压降最大15V压降(可选),电压输出额定2mA 最大5mA输出

- 9、输出负载影响：<0.1%(额定负载范围内)

- 10、辅助电源：交流额定电压80%-120%，额定频率90%-110%

- 11、电源功耗：≤8VA

- 12、允许过量输入：电流2倍连续20倍1秒，电压最大2倍连续

- 12、电压试验：输入/电源和外壳2kVAC、 1min输出和外壳500VAC 、1min 输入/电源和输出2kVAC 或500VAC1min

- 14、冲击试验：ANSIC37.90a/1973,IEC  255-4(5KV1.2/50us 脉冲电压)

- 15、防护等级：IP40

- 16、校正幅度：满度最小±3%,零点最小±1%

- 17、磁场影响：0.4kA/m磁场强度变化<0.05%

- 18、工作条件：温度-10~55℃相对湿度≤95%无凝露

- 19、贮藏条件：温度-40~70℃相对湿度≤95%无凝露

3.2.3参数要求

- 三路输入交流电流：(0-5)A 频率（45-55）Hz

- 三路输出直流电流： DC(0-20)mA

- 3.稳定度：≤±0.2%/年

3.3 频率变送器

表4频率变送器配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率变送器 | 频率变送器 | 台 | 1 |
|  |  | 说明书、合格证 | 套 | 1 |

### 3.3.1总体要求

频率变送器用于能将被测频率转换成线性比例输出的直流电流的仪器。设备要求主流厂家，生产厂家拥有变送器低通滤波专利证书，采购设备主要用于期间核查标准使用，2年的质保期（要求2年的年稳定度符合技术指标的要求）。所提供的设备需要第三方机构出具检定/校准证书，送检前需要联系招标人确认送检参数。

### 3.3.2仪器要求

- 准确度等级：0.2%

- 长期稳定度：≤±0.2%/年，无累计误差

- 温度影响量：≤100ppm/℃

- 响应时间：<400ms

- 输出纹波：<0.4%(峰-峰值)

- 输入功耗：电流<0.2VA,电压<0.1VA

- 工作频率：标称频率±10%

- 输出负载：电流输出额定10V压降最大15V压降(可选),电压输出额定2mA 最大5mA输出

- 9、输出负载影响：<0.1%(额定负载范围内)

- 10、辅助电源：交流额定电压80%-120%，额定频率90%-110%

- 11、电源功耗：≤8VA

- 12、允许过量输入：电流2倍连续20倍1秒，电压最大2倍连续

- 13、电压试验：输入/电源和外壳2kVAC、 1min输出和外壳500VAC 、1min 输入/电源和输出2kVAC 或500VAC1min

- 14、冲击试验：ANSIC37.90a/1973,IEC  255-4(5KV1.2/50us 脉冲电压)

- 15、防护等级：IP40

- 16、校正幅度：满度最小±3%,零点最小±1%

- 17、磁场影响：0.4kA/m磁场强度变化<0.05%

- 18、工作条件：温度-10~55℃相对湿度≤95%无凝露

- 19、贮藏条件：温度-40~70℃相对湿度≤95%无凝露

### 3.3.3参数要求

- 输入频率：(45-55)Hz

- 2.输出直流电流： DC(0-20)mA

3.稳定度：≤±0.2%/年

3.4功率因数表变送器

表5 功率因数变送器配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率因数变送器 | 功率因数变送器 | 台 | 1 |
|  |  | 说明书、合格证 | 套 | 1 |

3.4.1总体要求

功率因数变送器用于能将被测功率因数转换成线性比例输出的直流电流的仪器。设备要求主流厂家，生产厂家拥有变送器低通滤波专利证书，采购设备主要用于期间核查标准使用，2年的质保期（要求2年的年稳定度符合技术指标的要求）。所提供的设备需要第三方机构出具检定/校准证书，送检前需要联系招标人确认送检参数。

3.4.2仪器操作要求

- 准确度等级：0.2%

- 长期稳定度：≤±0.2%/年，无累计误差

- 温度影响量：≤100ppm/℃

- 响应时间：<400ms

- 输出纹波：<0.4%(峰-峰值)

- 工作频率：标称频率±10%

- 输出负载：电流输出额定10V压降最大15V压降(可选),电压输出额定2mA 最大5mA输出

- 8、输出负载影响：<0.1%(额定负载范围内)

- 9、辅助电源：交流额定电压80%-120%，额定频率90%-110%

- 10、电源功耗：≤8VA

- 11、允许过量输入：电流2倍连续20倍1秒，电压最大2倍连续

- 12、电压试验：输入/电源和外壳2kVAC、 1min输出和外壳500VAC 、1min 输入/电源和输出2kVAC 或500VAC1min

- 13、冲击试验：ANSIC37.90a/1973,IEC  255-4(5KV1.2/50us 脉冲电压)

- 14、防护等级：IP40

- 15、校正幅度：满度最小±3%,零点最小±1%

- 16、磁场影响：0.4kA/m磁场强度变化<0.05%

- 17、工作条件：温度-10~55℃相对湿度≤95%无凝露

- 18、贮藏条件：温度-40~70℃相对湿度≤95%无凝露

3.4.3参数要求

- 输入电压、电流：三相电压（0-100）V、三相电流(0-5)A、(45-55)Hz

- 输出直流电流：DC(0-20)mA

- 稳定度：≤±0.2%/年

3.5有功、无功组合变送器

表6三相交流电流变送器配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有功、无功组合变送器 | 有功、无功组合变送器 | 台 | 1 |
|  |  | 说明书、合格证 | 套 | 1 |

3.5.1总体要求

有功、无功功率变送器用于能将被测有功或功率转换成线性比例输出直流电流的仪器。设备要求主流厂家，生产厂家拥有变送器低通滤波专利证书，采购设备主要用于期间核查标准使用，2年的质保期（要求2年的年稳定度符合技术指标的要求）。所提供的设备需要第三方机构出具检定/校准证书，送检前需要联系招标人确认送检参数。

3.5.2仪器要求

- 准确度等级：0.2%

- 长期稳定度：≤±0.2%/年，无累计误差

- 温度影响量：≤100ppm/℃

- 响应时间：<400ms

- 输出纹波：<0.4%(峰-峰值)

- 工作频率：标称频率±10%

- 输出负载：电流输出额定10V压降最大15V压降(可选),电压输出额定2mA 最大5mA输出

- 8、输出负载影响：<0.1%(额定负载范围内)

- 9、辅助电源：工作电源：AC220V±10%

- 10、电源功耗：≤8VA

- 11、允许过量输入：电流2倍连续20倍1秒，电压最大2倍连续

- 12、电压试验：输入/电源和外壳2kVAC、 1min输出和外壳500VAC 、1min 输入/电源和输出2kVAC 或500VAC1min

- 13、冲击试验：ANSIC37.90a/1973,IEC  255-4(5KV1.2/50us 脉冲电压)

- 14、防护等级：IP40

- 15、校正幅度：满度最小±3%,零点最小±1%

- 16、磁场影响：0.4kA/m磁场强度变化<0.05%

- 17、工作条件：温度-10~55℃相对湿度≤95%无凝露

- 18、贮藏条件：温度-40~70℃相对湿度≤95%无凝露

3.5.3参数要求

- 1.测量：三相四线

- 2.输入范围：交流电流(0-5)A,交流电压（0-100）V

- 3.精度：±0.2%RO

- 4.输出模拟量信号：DC(4-12-20)mA，

## 3.6 热成像仪

表7热成像仪配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像仪 | 热成像仪 | 台 | 1 |
|  |  | 说明书、合格证 | 套 | 1 |

### 3.6.1总体要求

热成像仪是一种无需可见光，通过检测物体发出的红外辐射（热辐射）来生成图像的技术。设备要求主流厂家，采购设备主要用于期间核查标准使用，2年的质保期（要求2年的年稳定度符合技术指标的要求）。所提供的设备需要第三方机构出具检定/校准证书，送检前需要联系招标人确认送检参数。

### 3.6.2仪器要求

- IP65防尘防水，2m防摔，无惧严酷工业环境。

- 自带激光瞄准点，快速定位被测目标。

- 2小时快充，5小时续航。

- 单层菜单界面，即开即测。

- 配备 可见光摄像头，支持红外/可见光融合显示。

- 支持最高温、最低温、中心点测温自动捕捉。

- 7.支持发射率可调、背景温度补偿。

- 8.内置存储，可存储热像图、可见光图。

### 3.6.3参数要求

- 精度：±2℃或±2读数（取大值）。

- -20℃ - 600℃ 测温宽量程。

- 红外波段：7.5–14μm。

- 320 x 240 分辨率，辨析更多细节。

## 3.3项目进度要求

| 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 中标通知书发出之日起45天内 | 完成设备供货、调试、验收 |

# 四、设备要求

4.1包装方式和要求：

4.1.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

4.1.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

4.1.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4.1.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

4.1.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB/T 191-2008）。

4.1.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

4.1.7随产品提供的技术资料应完整无缺。

4.1.8使用高于设备精度的标准器进行校验，由第法定计量机构出具检定/校准证书。

4.2运输：

4.2.1必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。

设备从乙方地到目的地的运输由乙方负责。

4.2.2在设备抵达目的地后，乙方组织、甲方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因乙方的责任与合同不符，甲方有权向乙方提出索赔。

4.2.3现场交接的最终验收完成之后，乙方代表将设备移交甲方进行贮存。

4.3标的物交付时间：

4.3.1交货期限为：中标通知书发出之日起45天内完成。

4.3.2交货方式：接到买方通知之日起15日内交货到买方指定地点（具体交货期以买方联系函为准）。

4.3.3如中标人逾期交货，取消中标人中标资格，并依法追究其法律责任。

4.4验收地点：

云南电力试验研究院（集团）有限公司

4.5安装和调试：

4.5.1乙方负责按国家相关标准或要求及本合同的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足合同附件要求。并负责对甲方人员进行技术指导及培训，直到甲方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证货物达到预定的性能。乙方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从甲方的管理与监督。
4.5.2乙方应在货物初步验收合格后10日内安装调试培训完毕，在乙方安装调试过程中，乙方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由乙方自行保管，如有遗失或损坏，由乙方自行承担责任。
4.5.3货物安装调试完毕正常运行10日内，甲方应及时组织人员对货物进行测试或试运行。若货物存在缺陷，乙方应在5日内及时整改，使货物达到合同约定的性能，否则甲方有权解除合同。整改发生的费用应由乙方承担。
4.5.4当本合同所列货物安装调试培训完毕，并通过甲方的正式验收后，双方签字确认，货物正式交付给甲方，视为正式验收合格，在此之前货物的毁损、灭失等风险由乙方承担。

4.6.培训：

4.6.1卖方应负责与合同设备有关的培训工作。

4.6.2培训至人员能正常、正确、安全操作该设备为止。

4.6.3培训的费用(包括食宿费、会议费、资料费等)由卖方承担。

4.6.4现场培训，培训地点，招标方现场，培训人数、时间由招标方和投标人协商决定。

4.7售后服务承诺：

4.7.1供方对所供设备实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的24小时内答复，在48小时内派员到达现场,处理问题。保修期外，提供终身维修服务。

4.7.2需方认为有必要提前交货，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。

4.7.3供方应及时提供与本合同设备有关的安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

4.7.4供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

4.8交付成果、验收

乙方按甲方要求完成项目即达到验收条件。

项目验收为竣工验收，具体要求如下：

竣工验收是指项目涉及交付成果全部完成，并经过相关评审，由集团公司按照国家、行业及企业有关标准规范及合同要求组织进行验收。

4.9采购清册及权重

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压变送器 | 套 | 1 | 0.36 | 0.36 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 2 | 交流电流变送器 | 套 | 1 | 0.45 | 0.45 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 3 | 频率变送器 | 套 | 1 | 0.55 | 0.55 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 4 | 功率因数表变送器 | 套 | 1 | 0.63 | 0.63 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 5 | 有功无功组合变送器 | 套 | 1 | 0.92 | 0.92 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 6 | 热成像仪 | 套 | 1 | 0.99 | 0.99 | 详细配置见技术规范书三、技术参数 |
| 总价合计最高限价：3.90万元（人民币大写：叁万玖仟元整） |  |  |  |  |  |  |

# 五、管理人员为本项目的负责人。

# 六、报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压变送器 | 套 | 1 |  |  | 设备报价含送检费，送检前请联系招标人确认送检参数。 |
| 2 | 交流电流变送器 | 套 | 1 |  |  | 设备报价含送检费，送检前请联系招标人确认送检参数。 |
| 3 | 频率变送器 | 套 | 1 |  |  | 设备报价含送检费，送检前请联系招标人确认送检参数。 |
| 4 | 功率因数表变送器 | 套 | 1 |  |  | 设备报价含送检费，送检前请联系招标人确认送检参数。 |
| 5 | 有功无功组合变送器 | 套 | 1 |  |  | 设备报价含送检费，送检前请联系招标人确认送检参数。 |
| 6 | 热成像仪 | 套 | 1 |  |  | 设备报价含送检费，送检前请联系招标人确认送检参数。 |
| 总价合计报价： 元（人民币大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：本技术规范书作为采购合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。最终交付的设备必须完全满足或优于本规范书的要求。