南方电网绿能科技（广东）有限公司

检验实验室仪器仪表检验项目技术规范书

目 录

1. 总则	1

1.1. 概述	1

2. 项目内容	2

2.1. 项目背景	2

2.2. 质量目标	2

2.3. 校验内容	2

2.3.1. 校验依据	4

2.3.2. 校准基本原则	4

2.3.3. 校准数据要求	5

2.3.4. 具体校准要求	5

2.3.5. 质量控制要求	6

2.3.6. 验收要求	6

2.3.7. 基本资质要求	7

2.3.8. 售后服务	8

2.4. 项目进度要求	8

2.5. 安全保密要求	8

2.6. 项目验收要求	8

总则

概述

- 本文件适用于南方电网绿能科技（广东）有限公司（以下简称需方）南方电网绿能科技（广东）有限公司仪器仪表检验零星采购项目采购，本文件的最终解释权归南方电网绿能科技（广东）有限公司。

- 供方可以就需方认为的遗漏项目提请需方注意，并详细说明理由。需方将就此进行澄清。

- 供方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则需方将有权取消供方的投标资格，由此产生的一切后果由供方承担。

- 供方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，供方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，供方应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

项目内容

项目背景

- 本项目为需方计量校准零星采购项目，旨在通过公开采购方式，选择具备相应资质、技术能力和服务水平的供应商，为需方提供各类仪器设备的计量校准服务。服务范围试验仪器、监测仪器等的零星校准需求，确保各类仪器设备量值准确、性能稳定，符合国家计量法规、行业标准及南方电网相关技术要求，保障电网安全、稳定、高效运行。

质量目标

本项目校准服务质量需达到以下目标：

- 校准工作严格遵循国家计量法规、行业标准及南方电网相关要求，确保校准过程规范、数据真实准确；

- 校准后的仪器设备量值误差符合相应校准规范及仪器说明书要求，合格率达到100%；

- 校准报告完整、规范、有效，符合计量认证要求，可作为仪器设备合格使用的依据；

校验内容

- 南方电网绿能科技（广东）有限公司11项仪器仪表，共计13台仪器。报价应包含上门服务和送检所产生的所有费用，具体需开展校验的设备和仪器仪表详见下表：

- 南方电网绿能科技（广东）有限公司设备及仪器仪表校验项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 校准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽试验机 | 1 | 台 | 常规校准点，包含4900N，校准动态力、落锤、穿刺锥同步校准 |
| 2 | 多功能组合力学测试装置 | 1 | 台 | 常规校准点，包含90N、800N、1.176kN、1.2kN、1.765kN、2.205kN、3.3kN、4.9kN |
| 3 | 接地线成组电阻测试仪 | 1 | 台 | 常规校准点 |
| 4 | 导电鞋电阻测试仪 | 1 | 台 | 常规校准点，包含100kΩ |
| 5 | 屏蔽服效率测试仪 | 1 | 台 | 常规校准点 |
| 6 | 屏蔽服表面电阻测试仪 | 1 | 台 | 常规校准点，包含15Ω、20Ω、500Ω |
| 7 | 游标卡尺 | 1 | 台 | 常规校准点 |
| 8 | 量角器 | 1 | 台 | 常规校准点，包含65° |
| 9 | 卷尺 | 1 | 台 | 常规校准点 |
| 10 | 照度计 | 1 | 台 | 常规校准点 |
| 11 | 温湿度计 | 3 | 台 | 常规校准点，温度包含10℃、20℃、30℃，湿度包含40%RH、60%RH、80%RH |

校验依据

本技术规范书编制依据以下国家法规、行业标准及南方电网相关要求，所有校准工作必须严格遵循下述规范（包括但不限于）：

- 《中华人民共和国计量法》

- 《中华人民共和国计量法实施细则》

- JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

- JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

- JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

- 国家及行业发布的各类仪器计量校准规程、规范（如JJG系列检定规程、JJF系列校准规范）

- 南方电网公司《电力设备计量管理办法》

- 南方电网公司相关仪器设备技术标准及校准要求

- 本项目采购文件及相关补充要求

校准基本原则

- 校准工作必须严格按照国家计量校准规程、行业标准及仪器设备说明书的要求进行，确保校准过程规范、科学、合理。

- 校准所使用的标准计量器具必须经法定计量机构校准合格，且在有效期内，标准器具的量程、精度等级须满足被校仪器的校准要求。

- 校准过程中，须对仪器设备的各项计量特性进行全面检测，包括示值误差、重复性、稳定性等，确保校准数据全面、真实、准确。

- 校准环境须符合相关规范要求，对于有温度、湿度等环境要求的校准项目，须在规定的环境条件下进行，并记录环境参数。

校准数据要求

- 校准过程中，须详细记录各项校准数据，包括校准点、标准值、被校仪器示值、误差值、环境参数等，记录须真实、完整、清晰，不得涂改、伪造。

- 校准数据须进行合理的处理和分析，计算测量不确定度，确保校准结果的科学性和可靠性。测量不确定度评定需符合JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》要求。

- 校准数据须经审核人员审核确认，确保数据准确无误后，方可纳入校准报告。

具体校准要求

包括但不限于安全帽试验机、多功能组合力学测试装置、接地线成组电阻测试仪、导电鞋电阻测试仪、屏蔽服效率测试仪屏蔽服表面电阻测试仪、游标卡尺、量角器、卷尺、照度计、温湿度计，校准要求如下：

- 示值误差：符合相应校准规程要求，误差值不超过仪器最大允许误差；

- 重复性：同一条件下，多次测量同一量值的重复性误差不超过最大允许误差绝对值的1/3；

- 校准点选择：须根据仪器量程及使用需求，合理选择校准点，确保校准覆盖仪器常用量程范围等核心指标的校准点，符合相关标准要求。

质量控制要求

- 供应商须建立完善的质量控制体系，对校准全过程进行质量管控，包括人员培训、设备管理、校准过程控制、报告审核等环节，确保校准服务质量。

- 供应商须定期对校准技术人员进行培训，更新知识和技能，确保技术人员熟悉最新的计量法规、标准及校准技术，具备相应的校准能力。

- 供应商须定期对标准计量器具进行校准，确保标准器具在有效期内，精度符合要求，同时做好标准器具的维护、保养工作，确保其性能稳定。

- 校准过程中，须严格执行校准规范，做好每一个环节的记录，确保校准数据真实、准确，校准报告规范、有效。校准报告需执行三级审核制度（校准员→审核员→批准人）。

验收要求

- 委托单位收到校准报告及校准后的仪器后，须对校准结果进行验收，验收内容包括校准报告的完整性、规范性、准确性，仪器的外观、状态及校准精度等。

- 若验收过程中发现校准报告不符合要求、仪器校准精度未达到标准或仪器损坏等问题，委托单位有权要求供应商重新校准、更换仪器或退还校准费用，供应商须在规定时间内完成整改，直至验收合格。

- 验收合格后，委托单位须在验收单上签字确认，作为校准服务完成的依据。

- 校准报告及相关记录需按要求归档，至少保存6年，便于后续查阅和追溯。

基本资质要求

- 供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担本项目的能力和独立履行合同的能力，营业执照经营范围包含计量校准相关服务内容。

- 供应商须具备有效的计量认证（CMA）证书或国家实验室认可（CNAS）证书，或ILAC-MRA国际互认资质，认证范围涵盖本项目所涉及的各类仪器设备校准项目，证书在有效期内。

- 供应商未列入南方电网公司供应商黑名单，近3年内无重大质量事故、安全事故及违法违规经营记录，无被相关部门处罚的不良信用记录。

- 供应商须具备完善的质量管理体系，通过ISO9001质量管理体系认证，且认证在有效期内，能够有效保障校准服务质量。

售后服务

- 校准后的仪器，在校准有效期内，若因校准原因导致仪器量值不准确，供应商须免费重新校准，并承担相应的责任。

- 供应商须为委托单位提供仪器维护、保养建议，协助委托单位做好仪器的日常管理工作，延长仪器使用寿命。

- 供应商须定期回访委托单位，了解校准服务质量及仪器使用情况，收集客户意见和建议，不断改进服务质量。

项目进度要求

供方必须保证在签订合同后，由需求方提供校验清单，安排现场或送检， 10 个工作日内完成所有仪器检验送回需方。

安全保密要求

- 供方在服务期间，负有保护本项目的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任。

- 无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。

项目验收要求

按需方的管理制度和要求进行到货验收。