鲁厂2026年红外热成像仪购置

项目概况

鲁布革电厂位于云南省曲靖市罗平县鲁布革布依族彝族乡。目前在日常使用维护中，红外热像仪设备经常出现卡顿、卡死情况，无法满足日常巡检使用需求。为满足日常巡检使用需求，需购置一台高精度、高可靠性的红外热成像仪，用于非接触式温度测量与热分布分析。

总则

本规范书适用于鲁布革电厂2026年购置红外热成像仪设备的技术要求，功能要求、验收标准及售后服务。

本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有技术细节。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行维护和修理。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经甲方与乙方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由甲方与乙方双方协商确定。

本规范书的最终解释权归甲方。

应遵循的主要标准

除本技术协议特殊规定外, 乙方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果乙方选用本技术协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在乙方已证明替换标准相当或优于技术协议规定的标准, 并从甲方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。

符合GB/T 19870-2005《工业检测型红外热像仪》；

符合GB/T 19876-2018《红外热成像仪通用规范》；

符合GB/T 38238-2019《无损检测仪器 红外线热成像 系统与设备 性能描述》；

符合DL/T 664-2008《带电设备红外诊断技术应用导则》；

符合JJF 1187-2008《红外测温仪校准规范》

使用环境

鲁布革水力发电厂生产区域内发电机层、中间层、水轮机层、蜗壳层、尾水管层。

（1）环境温度 0℃～50℃；

（2）相对湿度：≤95％

（3）海拔<3000m。

工作条件

设备在以下环境条件下保证正常工作：

- 工作温度：-10℃～+50℃；

- 相对湿度：10%～95%（非冷凝）；

- 存放温度：-20℃～+50℃；

- 电源适应性：充电电源为220V（±10%）交流，50Hz（±2%）单相电源；仪器工作电源为自带可充电锂电池。

- 防护等级：IP54(防溅水、防尘)；

- 抗冲击/振动：满足10Hz至150Hz振动及30g冲击测试标准，具备一定的抗跌落能力（2m抗跌落）。

红外热成像仪技术参数要求

| 设备名称 | 项目名称 | 主要技术参数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外热成像仪 | 红外图像分辨率 | ≥384×288（110592像素） | 探测类型：非制冷焦平面微量热型 |
|  | 热灵敏度/NETD | - ≤0.04℃/≤40mk(30℃时) | - 反映区分细微温差的能力 |
|  | 空间分辨率 | ≤1.91mrad | 反映设备检测小目标的能力 |
|  | 测温范围 | 至少覆盖-20℃～+550℃ | 分段量程：如-20℃～120℃，0～550℃ |
|  | 测温精度 | ±0.2℃或读数的±0.2℃ | 在（30±0.5）℃黑体炉下校准 |
|  | 露点设置 | 内置露点温度计算功能 | 衡量空气中实际水汽含量 |
|  | 帧频 | ≥9Hz | 确保观测运动物体时无拖影 |
|  | 显示器 | 3.5英寸，640×480彩色LCD，可触摸操作 | 阳光下可视 |
|  | 视场角（FOV） | 镜头视场角≥42°×30° | 需根据检测距离选配广角/长焦镜头 |

主要功能要求

- 设备需具备但不限于以下功能：

- 操作界面：可本地化调整单位、语言、日期和时间格式，单人手持设计，可访问屏幕上的菜单、功能和键盘；

- 成像与对焦：具备手动对焦功能和模拟1.2m处的固定焦距功能，具备多波段动态成像（MSX）或细节增强功能，能将可见光细节叠加在红外图像上；

（3）温度分析：具备自动追踪最高/最低温度及区域温度显示功能，支持等温线报警（高于/低于设定阈值）。

资料与证书要求

- （1）文件资料：需提供中文版产品使用说明书、快速操作指南、软件安装光盘等；

- （2）证书要求：产品出产合格及原产地证明，第三方计量检测机构出具的检定/校准证书。

验收标准

- 9.1到货验收

根据合同及本技术规范要求，对全部设备型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

售后服务

- 质保期：1年，质保期内免费维修或更换故障部件。