














鲁厂2026年红外热成像仪购置









项目概况
鲁布革电厂位于云南省曲靖市罗平县鲁布革布依族彝族乡。目前在日常使用维护中，红外热像仪设备经常出现卡顿、卡死情况，无法满足日常巡检使用需求。为满足日常巡检使用需求，需购置一台高精度、高可靠性的红外热成像仪，用于非接触式温度测量与热分布分析。
总则
本规范书适用于鲁布革电厂2026年购置红外热成像仪设备的技术要求，功能要求、验收标准及售后服务。
本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有技术细节。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行维护和修理。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
本技术规范书经甲方与乙方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
本技术规范书未尽事宜，由甲方与乙方双方协商确定。
本规范书的最终解释权归甲方。
应遵循的主要标准
除本技术协议特殊规定外, 乙方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果乙方选用本技术协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在乙方已证明替换标准相当或优于技术协议规定的标准, 并从甲方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。
符合GB/T 19870-2005《工业检测型红外热像仪》；
符合GB/T 19876-2018《红外热成像仪通用规范》；
符合GB/T 38238-2019《无损检测仪器 红外线热成像 系统与设备 性能描述》；
符合DL/T 664-2008《带电设备红外诊断技术应用导则》；
符合JJF 1187-2008《红外测温仪校准规范》
使用环境
鲁布革水力发电厂生产区域内发电机层、中间层、水轮机层、蜗壳层、尾水管层。
（1）环境温度 0℃～50℃；
（2）相对湿度：≤95％
（3）海拔<3000m。
工作条件
设备在以下环境条件下保证正常工作：
（1） 工作温度：-10℃～+50℃；
（2） 相对湿度：10%～95%（非冷凝）；
（3） 存放温度：-20℃～+50℃；
（4） 电源适应性：充电电源为220V（±10%）交流，50Hz（±2%）单相电源；仪器工作电源为自带可充电锂电池。
（5） 防护等级：IP54(防溅水、防尘)；
（6） 抗冲击/振动：满足10Hz至150Hz振动及30g冲击测试标准，具备一定的抗跌落能力（2m抗跌落）。
红外热成像仪技术参数要求
	设备名称
	项目名称
	主要技术参数
	备注说明

	红外热成像仪
	红外图像分辨率
	≥384×288（110592像素）
	探测类型：非制冷焦平面微量热型

	
	热灵敏度/NETD
	≤0.04℃/≤40mk(30℃时)
	反映区分细微温差的能力

	
	空间分辨率
	≤1.91mrad
	反映设备检测小目标的能力

	
	测温范围
	至少覆盖-20℃～+550℃
	分段量程：如-20℃～120℃，0～550℃

	
	测温精度
	±0.2℃或读数的±0.2℃
	 在（30±0.5）℃黑体炉下校准

	
	露点设置
	内置露点温度计算功能
	衡量空气中实际水汽含量

	
	帧频
	≥9Hz
	确保观测运动物体时无拖影

	
	显示器
	3.5英寸，640×480彩色LCD，可触摸操作
	阳光下可视

	
	视场角（FOV）
	镜头视场角≥42°×30°
	需根据检测距离选配广角/长焦镜头



主要功能要求
设备需具备但不限于以下功能：
（1） 操作界面：可本地化调整单位、语言、日期和时间格式，单人手持设计，可访问屏幕上的菜单、功能和键盘；
（2） 成像与对焦：具备手动对焦功能和模拟1.2m处的固定焦距功能，具备多波段动态成像（MSX）或细节增强功能，能将可见光细节叠加在红外图像上；
（3）温度分析：具备自动追踪最高/最低温度及区域温度显示功能，支持等温线报警（高于/低于设定阈值）。
资料与证书要求
（1）文件资料：需提供中文版产品使用说明书、快速操作指南、软件安装光盘等；
（2）证书要求：产品出产合格及原产地证明，第三方计量检测机构出具的检定/校准证书。
验收标准
9.1到货验收
根据合同及本技术规范要求，对全部设备型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。
售后服务
[bookmark: _GoBack]质保期：1年，质保期内免费维修或更换故障部件。
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