2026年南方电网数字电网集团（云南）有限公司体外除颤器专项采购技术规范书

- 一、概述

- 购买2套体外除颤器（AED），包括主机设备2台、存储柜（可挂墙）2个、使用培训以及相关配套配件等。

- 二、技术要求

| - 设备 | - 主要技术参数 | - 数量 | - 质保及服务要求 | - 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 体外除颤器（AED） | - 1.符合三类医疗器械要求，提供医疗器械注册证编号或者备案凭证编号； 2.防水级别不低于IP66级； 3.设备使用年限不少于12年； 4.电极片和电池有效期不低于5年； 5.分析到放电小于等于6秒； 6.具有成人和儿童模式，可以切换； 7.具有屏幕动画使用指导； 8.设备包括主机、电池、电源适配器、除颤极片等必要的相关配件。 9.每台设备提供一个可挂壁存储柜。 | - 2台 | - 1.质保期不少于5年； 2.可提供不少于一次的现场或远程使用培训，或提供使用视频。 | - 产品可进行心肺复苏语音/动画指导并提示使用者进行体外除颤治疗，用于救治无反应、无呼吸或呼吸不正常、无循环迹象的疑似心脏骤停患者，其中成人模式适用于8岁及以上或体重25kg及以上的患者，儿童模式适用于8岁以下或体重25kg以下的患者。 |

- 三、供货要求

- 自成交通知书发出之日起30个工日内完成供货。

四、验收和支付

- 1.收到符合要求的设备后，3个工作日内完成验收工作；

- 2.收到增值税专用发票后20个工日完成支付。

- 五、其他资料

- 1、需要提供在有效期内的营业执照复印件（需加盖公章）；

- 2、需提供《关于技术规范书相关要求的承诺函》（需加盖公章）；

- 3、按照模板要求提供报价表（需加盖公章）；

- 4、提供医疗器械经营许可证（需加盖公章）。