
贵阳局变电管理所试验仪器、专业工器具采购技术规范书

[image: image1.png]


（电容表）
版本号：2019版V1.0
超高压输电公司

2025年3月

目  录

11 总则


22 设备使用条件要求


23 设备主要功能要求


34设备技术参数和性能指标要求


35 供货要求


46 设备证书要求


47 设备售后服务要求


48 包装、运输、贮存




电容表技术规范书
总则

1.1本规范书适用于电容表。它提出设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。

1.2招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量(可靠性高、寿命长、运行维护方便)产品及其相应服务。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价文件中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书和投标方在报价文件中提出的“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5投标方须执行现行国家标准和行业标准等。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，招标方、投标方双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。如与最新的国家或行业标准有偏差时，按高标准执行。

技术标准文号         技术标准文件名

EN 61000-6-2          通用抗扰度标准（第2部分）：工业环境

IEC 60-2              高电压试验技术  

IEC 1000          
 电磁兼容性

GB/T 191          
 包装储运图示标志

GB/T 2423.8   

 电工电子产品基本环境试验规程

GB/T 9969         
 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306      

 标牌

GB/T 13384          机电产品包装通用技术条件

GB 2900          
电工名词术语

GB/T 16927    

高电压试验技术

GB 4793        

电子测量仪器安全要求

GB/T6587.8     

电子测量仪器电源频率与电压试验 

GB/T6593       

电子测量仪器质量检验规则

GB/T11463     

电子测量仪器可靠性试验 

GB/T14436      

工业产品保证文件总则

1.6投标方应获得ISO9000（GB/T 19000）资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

1.7投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术规范，如发现应标的技术规范条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.8设备技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

2 设备使用条件要求

2.1环境温度：-25℃～＋40℃

2.2环境相对湿度: 0～90%(20℃)，≤90%RH，无结露。

2.3海拔：≤3000m

2.4设备使用年限：/
2.5工作电源：内置电池
2.6环境适应能力：仪器在用户所在地区及环境条件条件下，能够可靠稳定运行，且监测结果不受影响

2.7使用地点：户内

3 设备主要功能要求

3.1精确测量禄高肇直流高坡换流站光控换流阀均压电容电容值。

3.2操作容易、测量快速、携带方便。

3.3测量值显示在LCD屏幕上，白天夜晚均清晰可见。
4设备技术参数和性能指标要求

4.1电容测量范围及准确度

(1)电容量测量范围：应包含0.01nF～100μF

(2)准确度：±1.0%

(3)分辨率：0.01nF（4位数字显示）

4.2主机重量不大于1kg。

5 供货要求

供货范围见下表，共采购2套电容表。除下表所列清单外，为了满足现场使用要求，投标方在报价文件中还应提供必要的仪器配件清单。2套设备所含单元及附件，2套设备技术参数和性能响应要求表如下所示：

2套设备所含单元及附件

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	2
	台
	每套1台。适用于禄高肇直流高坡换流站光控换流阀均压电容。

	2
	测试线
	2
	套
	每套1套。

	3
	内置电池
	2
	套
	每套1套。

	4
	操作使用说明书
	2
	份
	每套1份。

	5
	出厂测试报告
	2
	份
	每套1份。

	6
	出厂合格证
	2
	份
	每套1份。

	交货地点：招标方指定地点


技术参数和性能要求响应表

	项  目
	单  位
	招标方要求值
	投标方保证值

	制造厂（商）
	
	/
	（投标方填写）

	原产地
	
	/
	（投标方填写）

	产品型号规格
	
	满足禄高肇直流高坡换流站光控换流阀均压电容电容值测量所需
	（投标方填写）

	检测量
	
	电容量
	（投标方填写）

	仪表量程及允许误差
	
	电容量测量范围：0.01nF～100μF

准确度：±1%

分辨率：0.01nF（4位数字显示）
	（投标方填写）

	主机重量
	kg
	不大于1kg
	（投标方填写）


6 设备证书要求

提供国家级或省部级检定机构的检定证书，包含仪器所能检测的全部项目；提供具有检测资质的第三方检测机构的检测报告；提供产品合格证明。

7 设备售后服务要求
7.1仪器在交付前需在国家高电压计量站或具有相关省级资质第三方检测机构完成交付前校验。

7.2质保期内，免费更换或维修仪器。

7.3在设备生命周期内，保证供应各种部件，并终身维护，设备软件终身免费升级。

7.4投标方负责设备安装和成套调试服务，并提出技术建议。

7.5投标方负责对招标方技术人员进行不少于2次现场培训，费用由投标方负责。

8 包装、运输、贮存

8.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

8.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

8.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.4产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

8.5随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

①装箱资料应包括：设备清单，出厂合格证，说明书，检验报告。

②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各2份，另提供电子版全套资料1份。

