AED 除颤仪设备参数要求

▲1.通过NMPA（国家药品监督管理局）注册审批。

▲2.本次采购的设备为有屏款，具备中文语音提示，应具有清晰的动画指导贴放多功能电极片、心肺复苏（CPR)等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。助力非医学专业人员在紧急情况下，对心脏骤停患者实施高效的心脏除颤急救，为生命救援争取“黄金四分钟”。

3. 机器应便于携带， 重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。

▲4.为保障产品有效性及适用性，本次所投产品必须为2020年以后上市机型且上市时间≥24月，以产品注册证首次批准日期为准。

5.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

▲6.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击可使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达360J。

▲7.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。

8.数据存储及导出：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等。支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

- 9.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量≤3个(包括功能按键和非功能按键)

▲10.单副电极片出厂有效期≥60个月。

▲11.本次采购的设备使用区域为广东、广西、贵州，产品需具备全国联保服务，提供上门培训及更换电极片等售后服务。

12.质保期≥5年。

注：以上“▲”为必须满足条件，若不满足视为实质性不响应招标文件要求，做废标处理。