南方电网科学研究院实验检测中心
2026年智能巡检设备性能检测系统维修服务
零星采购技术附件
项目基本信息
南方电网科学研究院实验检测中心智能巡检设备性能检测实验室于2016年建成，用于支撑南方电网智能设备巡检业务发展，主要开展各类输电线路机巡设备、变电站巡检机器人和电缆隧道巡检机器人的检测工作。目前，实验室已具备五大检测能力，包括：无人机巡检系统性能检测、红外热像仪测温性能检测、测控通信设备性能检测、机载惯性载荷稳定精度检测及三维航迹精度检测。

三维航迹精度检测实验室用于检测无人机系统三维航迹相似度、三维航迹偏离度、导航定位误差等。其中，机载定位存储模块和地面定位校准模块分别承担机载定位数据记录、基准站校准数据采集等关键功能。该设备自2016年投入使用，原厂质保期为3年。自2026年7月起，在未更改任何软件配置的情况下使用过程中不定期出现以下问题：1、外场测试中卫星颗数波动较大，定位结果不稳定，存在触发记录不连续现象；2、连续作业过程中地面模块出现充放电切换异常、供电不稳定等情况。经检查，确定为机载定位存储模块的双频螺旋天线及射频通信组件老化故障，以及地面定位校准模块电源管理主控板发生故障，需进行现场维修。

机载惯性载荷稳定精度检测实验室用于评估各类机载惯性载荷在飞行振动环境下的稳定精度。其中，六自由度摇摆台用于模拟无人机飞行过程中的角运动干扰，以测试并评估吊舱或云台的稳定精度。该设备自2016年投入运行，原厂质保期为3年。自2026年7月起，在未更改任何软件配置的情况下使用过程中不定期出现以下问题：1、高频工况下设备保护灯频繁触发，输出存在限流异常；2、设备运行过程中散热负载升高，连续激励输出不稳定。经检查，确定为六自由度摇摆台功率放大器保护驱动板及散热单元发生故障，需进行现场维修。

红外热像仪测温性能检测实验室用于评估红外热像仪的测温准确性、连续稳定工作时间、测温一致性及环境适应性等指标。其中，低温黑体用于提供低温稳定辐射温源，支撑红外热像仪测温性能检测。该设备自2016年投入使用，原厂质保期为3年。自2026年7月起，在未更改任何软件配置的情况下使用过程中不定期出现以下问题：低温黑体设备运行过程中无法降温，温度调节功能失效。经检查，确定为温度控制器配套控制模组发生故障，需进行维修。

鉴于上述设备故障已对无人机检测业务的正常开展造成影响，并存在一定的安全隐患，现需及时开展专项维修与保养工作。

采购范围及要求

本次采购内容为南方电网科学院研究院实验检测中心智能巡检设备性能检测实验的设备维修服务，实验室位于广东省广州市黄埔区华立街3号南方电网科学研究院实验检测中心（香雪基地）。具体服务内容包括：

1. 诊断机载定位存储模块故障原因，维修或更换天线及通信组件；

2. 诊断地面定位校准模块故障原因，维修或更换电源管理主控板，完成输入供电、稳压分配、充放电切换及连续存储功能恢复；

3. 诊断六自由度摇摆台功率放大器故障原因，维修或更换功率放大器保护驱动板及散热单元，并完成保护功能、限流状态及输出稳定性校验；

4. 对低温黑体控制系统进行故障诊断，并完成温度控制器配套控制模组返厂维修、回装调试及功能恢复；。
5. 供应商应于收到中标通知书的一个月内完成设备的维修保养，恢复设备的功能及性能。

资格条件

	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明。

	2
	报价单位应提供分项目的报价明细表及机电维修资质证明。

	3
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

	4
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法  

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择最低者为成交对象。

