














鲁厂2026年大坝地震监测仪器硬件主板（DSP1）购置









项目概况
[bookmark: _GoBack]鲁布革电厂地震监测系统于2013年建成，监测系统由位于坝区三个台站（上观测房、下观测房、大坝值班室生活区）和厂房一个台站及位于罗平办公大楼四楼的台站监控和数据回收、存储、处理平台组成，系统监控平台通过内部光纤与台站连接。
系统2022年改造后一直运行情况良好，但随着时间的推移，系统的软硬件也逐渐老化，故障偶有发生。在2026年6月2日维护时发现下观测房、大坝值班室生活区两台地震监测仪器有故障，不能计数，经过维护技术人员确定是地震监测仪器硬件主板（DSP1）损坏。为满足地震监测系统正常运行，需购置两台地震监测仪器硬件主板（DSP1），用于地震监测系统数据分析。
使用环境
监测系统由位于坝区三个台站（上观测房、下观测房、大坝值班室生活区）和厂房一个台站。
（1）环境温度 -10℃～50℃；
（2）相对湿度：≤95％
工作条件
设备在以下环境条件下保证正常工作：
（1） 工作温度：-10℃～+50℃；
（2） 相对湿度：10%～95%；
（3） 存放温度：-20℃～+50℃；
（4） 电源适应性：充电电源为220V（±10%）。
大坝地震监测仪器硬件主板（DSP1）技术参数要求
	设备名称
	项目名称
	主要技术参数
	备注说明

	大坝地震监测仪器硬件主板（DSP1）
	通道：
	3 或 6

	

	
	A/D 转换：
	每通道独立的 24 位 Δ_Σ 转换器
	

	
	DSP：
	 32 位输出字节长度

	

	
	动态范围：
	>130 dB  (per bin @ 1 Hz rel. 满量程均方根)
137 dB @ 50 sps

	

	
	采样率：  
	每通道 1000, 500, 250, 200, 100, 50 sps

	 

	
	最大带宽：
	 DC ~ 250 Hz

	

	
	抗混叠滤波器：
	 模拟和数字化 FIR (Finite impulse response  有限脉
冲响应)

	



备注：大坝地震监测仪硬件主板（DSP1）为强震动仪GMS-18零配件，供应商需保证提供硬件主板（DSP1）能够稳定、可靠运行在强震动仪GMS-18上，若提供产品不满足要求，甲方有权要求更换为满足要求的产品。
验收标准
5.1到货验收
根据合同及本技术规范要求，对全部设备型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。
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