鲁厂2026年大坝地震监测仪器硬件主板（DSP1）购置

项目概况

鲁布革电厂地震监测系统于2013年建成，监测系统由位于坝区三个台站（上观测房、下观测房、大坝值班室生活区）和厂房一个台站及位于罗平办公大楼四楼的台站监控和数据回收、存储、处理平台组成，系统监控平台通过内部光纤与台站连接。

系统2022年改造后一直运行情况良好，但随着时间的推移，系统的软硬件也逐渐老化，故障偶有发生。在2026年6月2日维护时发现下观测房、大坝值班室生活区两台地震监测仪器有故障，不能计数，经过维护技术人员确定是地震监测仪器硬件主板（DSP1）损坏。为满足地震监测系统正常运行，需购置两台地震监测仪器硬件主板（DSP1），用于地震监测系统数据分析。

使用环境

监测系统由位于坝区三个台站（上观测房、下观测房、大坝值班室生活区）和厂房一个台站。

（1）环境温度 -10℃～50℃；

（2）相对湿度：≤95％

工作条件

设备在以下环境条件下保证正常工作：

- 工作温度：-10℃～+50℃；

- 相对湿度：10%～95%；

- 存放温度：-20℃～+50℃；

- 电源适应性：充电电源为220V（±10%）。

大坝地震监测仪器硬件主板（DSP1）技术参数要求

| 设备名称 | 项目名称 | 主要技术参数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大坝地震监测仪器硬件主板（DSP1） | 通道： | 3 或 6 |  |
|  | A/D 转换： | 每通道独立的 24 位 Δ_Σ 转换器 |  |
|  | DSP： | 32 位输出字节长度 |  |
|  | 动态范围： | >130 dB (per bin @ 1 Hz rel. 满量程均方根) 137 dB @ 50 sps |  |
|  | 采样率： | 每通道 1000, 500, 250, 200, 100, 50 sps |  |
|  | 最大带宽： | DC ~ 250 Hz |  |
|  | 抗混叠滤波器： | 模拟和数字化 FIR (Finite impulse response 有限脉 冲响应) |  |

- 备注：大坝地震监测仪硬件主板（DSP1）为强震动仪GMS-18零配件，供应商需保证提供硬件主板（DSP1）能够稳定、可靠运行在强震动仪GMS-18上，若提供产品不满足要求，甲方有权要求更换为满足要求的产品。

验收标准

- 5.1到货验收

根据合同及本技术规范要求，对全部设备型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。