电缆振荡波局放测试系统

技术规范书

海南电网能源发展有限公司

2026年7月

目录

1 总则	1

2.应遵循的主要标准	2

3.使用条件	2

4.技术要求	3

5.质量保证和试验	4

6.包装、运输和储存	8

7.交货时间、内容及功能验收	9

8.供货范围清单	9

9.设备的售后服务要求	10

10.验收	11

11.技术差异表	12

1 总则

1.1  本技术文件适用于海南电网能源发展有限公司拟采购的“电缆振荡波局放测试系统”。

本规范书提出了该批仪器本体及附属材料的功能设计、结构、性能、试验验收、培训和使用等方面的技术要求。

1.2  凡本技术文件中未规定，但在相关仪器的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文进行仪器销售、设计、制造、试验和验收。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标人没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的物资完全符合本技术文件的要求。如有任何异议，都应在报价文件差异表中加以详细描述。

1.4 本规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本技术文件经招标人、投标人确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术文件未尽事宜，由招标人、投标人协商确定。

1.7  投标人在报价技术文件中应如实反映报价产品与本技术文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现投标人提供的产品与其报价技术文件的条文存在差异。

1.8  投标人应在报价技术部分按本技术文件的要求如实详细的填写报价物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.9  投标人应充分理解本技术文件并按本技术文件的具体条款、格式要求填写报价的技术文件，如发现报价的技术文件条款、格式不符合本技术文件的要求，则认为报价不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 本技术文件为采购基本要求，标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

1.11 中标通知书发出7个工作日内，投标人须交付标包内相应设备样机，与投标响应技术规范书中的功能参数进行验收比对；样机设备需保留在招标人指定地点（海口）；投标人需安排不少于1名技术人员，配合招标人进行设备功能的展示和验证。设备配送、安装及功能展示、验证等因本次抽检工作所产生的费用，由供方承担。功能验证过程中，一经发现供方有未经过招标方同意而单方面降低性能标准、违背招投标文件要求而使用元件和原材料等行为，视为供方虚假应标行为。招标人将拒绝与中标单位签订合同，并按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》进行处理。

2.应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外, 投标人所提供的仪器均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准, 并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准（未注明年号的应采用最新版本）如下：

电缆振荡波局放测试系统：

GB3818-83《公共信息图形符号》

GB/T 13702-92 《计算机软件分类与代码》

GB/T 15532-1995 《计算机软件单元测试》

IEC60270 《高压测试-局部放电测量》

DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分：高压谐振试验装置》

DL/T846-2004 《高电压测试设备通用技术条件》

GB/T16927-1997 《高电压试验技术》

GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB 50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB 50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》

DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》

DL/T 401-2002 《高压电缆选用导则》

GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》

GB4793.1 《测量控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求》

GB6587.1 《电子测量仪器环境试验总纲》

GB6587.3 《电子测量仪器湿度试验》

GB6587.5 《电子测量仪器冲击试验》

GB6587.6 《电子测量仪器运输试验》

GB/T6593-1996 《电子测量仪器质量检验规则》

GB191《包装 储运 图示标志》

3.使用条件

本次采购的电缆振荡波局放测试系统等仪器，投标人应保证对所提供的仪器不仅满足规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际使用地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供仪器满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标人应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，应在报价文件及供货中特别说明。投标人可采用更好，更经济的设计和材料，以便本项目采购的设备能持续稳定的运行，但需获得采购人书面的认可才能使用。

3.1正常使用条件

本仪器技术文件所规定的仪器技术条款和参数要求，应适用下列环境条件使用。

- 环境温度：-15℃～+55℃

- 相对湿度：不大于95%，无凝露

3.2特殊使用条件要求（如有）

凡不满足3.1条正常使用条件之外的特殊条件，应在报价文件的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明。凡是需要满足3.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在报价文件及供货中说明。

4.技术要求

4.1电缆振荡波局放测试系统功能要求

- ★阻尼振荡波电源最大输出电压：≥60kV(峰值)，≥42kV(有效值)；

- 阻尼交流频率范围：20Hz~1000Hz；

- 电感线圈： ≥2.5H；

- 电容范围： 0.02uF~5uF；

- 局部放电等级测试范围：1pC~100nC；

- 局部放电测量标准：IEC60270；

- 局部放电定位带宽：150kHz~50MHz，根据电缆长度能自动选择带宽；

- 介损测量范围：0.1%~10.0%；

- 具备自动局放校准功能

- 符合国际标准的耐压试验功能

- 可描绘耐压试验时局放水平及趋势

- 随时修正局放结果

- 自动校准电缆长度、接头位置和波速

- 同时定位多个局放缺陷的位置

- 自动测量电缆电容

- 自动测量电缆介损tanδ

- 自动和手动两种方式调节频带宽度，方便过滤环境噪声

- 根据电缆长度自动调整频带宽度以得到最佳反射波形

- 充电时间不超过2秒，测试时间100ms以内，为无损测试

- 具备混合电缆波速误差修正功能

- 自动和手动分析功能

- 紧急停机功能和安全控制回路

- 峰值电压、相电压倍数、有效值电压三种加压模式

- 相位、局放谱图显示功能

- 自动放电功能

- 实时局放水平、位置显示功能

- 局放水平、局放次数切换显示

- 信息自动导入，与状态检测平台数据实现共享；

- 电缆局放测试和定位：使用低阻尼振荡波电源进行局放测试；

30）可测量局放起始电压、局放水平，并准确定位局放缺陷位置；

4.2 电缆振荡波局放测试系统技术指标

| 序号 | 技术指标项 | 招标技术要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | / | （投标人填写） |
| 2 | 最高输出电压 | ≥60kV(峰值)，≥42kV(有效值) | （投标人填写） |
| 3 | 最低输出电压 | 1000V | （投标人填写） |
| 4 | 恒流升压电流 | 13.5mA | （投标人填写） |
| 5 | 输出电源 | 低阻尼振荡波电源，激发放电信号 | （投标人填写） |
| 6 | 测试频率范围 | 包含20Hz – 1000Hz频段 | （投标人填写） |
| 7 | 测量范围 | 最高测量容量5µF；最低测试容量0.025µF | （投标人填写） |
| 8 | 局放量测量范围 | 包含1pC – 200nC的局放强度 | （投标人填写） |
| 9 | 局放定位带宽 | 150kHz----50MHz | （投标人填写） |
| 10 | ★测试电缆电压及长度范围 | 满足35kV电力电缆测试。满足高原海拔地区电缆升压流程需求 对电缆的最大测试长度12km 可扩展具备双端定位功能 能对100m以内的电力电缆进行测试 测试时，能有效对电缆全距离范围上的局部放电信号进行距离定位 | （投标人填写） |
| 11 | 高压开关 | 触发方式：激光触发 导通时间：小于1µs | （投标人填写） |
| 12 | 局放测量精度 | 1pC，设备自身局放量小于1pC 局放采集卡必须为工业级板卡 | （投标人填写） |
| 13 | 局放定位测量精度 | 小于1m，数据显示精度分辨率：0.1m | （投标人填写） |
| 14 | 介质损耗测量范围 | 包含0.1 %~10 %的范围 | （投标人填写） |
| 15 | 收集数据频率 | 大于150MHz | （投标人填写） |
| 16 | 内嵌系统控制器 | 大于32GB的闪存单元 | （投标人填写） |
| 17 | RAM | 大于2GB | （投标人填写） |
| 18 | ★局放校准（含TDR测距） | 手动/自动模式校准，高动态校正功能，量程10000/2000/500/100/50/20pC既可保证测试精度，可单次完成校准具备阻尼振荡DAC曲线自动校正功能 采用低压脉冲法，可准确测量电缆长度和校准接头位置 测量范围：0～12km，测量精度小于0.1米，误差取决于电缆介质的波传播速度 | （投标人填写） |
| 21 | PD测量带宽 | 符合IEC60270 | （投标人填写） |
| 22 | 测控主机 | 移动式笔记本电脑，操作软件界面可实时展开并定位局放信号 可以同步分析同一待测电缆历史测试数据 ，进行数据比对 | （投标人填写） |
| 23 | *操作软件 | 中文界面，操作界面实时显示升压波形及放电脉冲信号，软件须具备VLF /DS/DAC三合一功能 | （投标人填写） |
|  |  | *设备分析软件可以无限联机,不需密码狗,任意工作电脑均可免费使用和升级 | （投标人填写） |
|  |  | 可以用户设定测量程序，实现一键自动升压测量，内置标准加压序列 | （投标人填写） |
|  |  | 设备分析软件可以无限联机,不需密码狗,任意工作电脑均可免费使用和升级 | （投标人填写） |
|  |  | 测量功能和分析功能在一套软件内，测量和分析必须可以同时进行 | （投标人填写） |
|  |  | *具备小波降噪顺序选项选择，具备38个不同类型筛选顺序选择 | （投标人填写） |
|  |  | *高级设置可选择反射排序顺序，具备按位置排序及拍摄索引排序选择 | （投标人填写） |
| 24 | 分析软件 | 兼容测试数据包括综合浏览、过程、分析和报告，一键自动自动生成报告，带操作平台的电缆振荡波数据分析系统软件，功能完善，中文操作界面，可免费升级。具备对测试数据的浏览、检索、周期管理、统计分析等基本功能 | （投标人填写） |
|  |  | 分析软件可以兼容市场上进口主流产品的测试数据M | （投标人填写） |
|  |  | *必须具备双端定位功能(软件标准配置) | （投标人填写） |
|  |  | *至少选择5个测量区间开窗分析 | （投标人填写） |
|  |  | *补偿电容支持外置测量阻抗,以消除测试导线对定位误差的影响 | （投标人填写） |
|  |  | *测试信号深度可以在2-10范围内自由选择 | （投标人填写） |
|  |  | *必须具备阻尼故障曲线校正功能 | （投标人填写） |
|  |  | *测量功能和分析功能在一套软件内，测量和分析必须可以同时进行。 | （投标人填写） |
|  |  | *分析反射界面具备过滤器选项，可设置对应电压进行分析及筛选 | （投标人填写） |
|  |  | *分析界面可选择最低触发水平进度幅值0%-100%选择； | （投标人填写） |
|  |  | *具备峰值显著度功能区间选择，可设置1%-100%； | （投标人填写） |
|  |  | *具备噪声时间检测筛选功能，可选择严格、标准及宽松三个选项； | （投标人填写） |
|  |  | *分析设置界面具备高阶设置，能够设置消除信号失真选项； | （投标人填写） |
| 25 | 供电电源 | 单相，输入电压为220V，输入频率范围包含45-65Hz的频率值，电源设计防止冲击电压或电压闪变对仪器的影响的保护电路 | （投标人填写） |
| 26 | 仪器机械要求 | 仪器的设计和结构正常条件下使用，不引起任何危险，铭牌标志清晰，仪器内所有器件均具有阻燃、防紫外线、防潮、防霉、防锈、防雷、防老化等性能D。 外壳完好，封印螺丝齐全，铭牌清晰，标志符合要求，密封性良好，机械稳固性能适应长途交通运输的使用环境 设备必须具备自干燥系统，以避免潮湿气候引起的仪器内部干扰J | （投标人填写） |
| 27 | 电磁兼容性 | 1.静电放电抗扰度 应能承受 GB/T 17626.2 规定的严酷等级为4级的静电放电干扰。 2.射频电磁场辐射抗扰度 应能承受 GB/T 17626.3 规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射干扰。 3.工频磁场抗扰度 应能承受 GB/T 17626.8 规定的严酷等级为5级的工频磁场干扰 | （投标人填写） |

5.质量保证和试验

5.1 投标人提供的设备试验标准应符合国标、行标及 IEC 的有关规范，并提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的校准机构出具的检定/校准报告、出厂试验报告及产品合格证；

5.2 投标人所生产的该装置所选用的主要元器件均为目前先进的器件；所有的材料供应商都具有良好的质量保证体系，确保材料的质量。

5.3 所有产品在生产过程的各个环节都得到有效的检验和控制，出厂前均通过严格的出厂试验。投标人须配备有完善的检验器具和设备，考核设备各项功能指标和保护功能等。

5.4 投标人保证制造过程中的所有工艺、材料试验等均符合采购文件的规定。若采购方根据运行经验要求提供某种外购零部件，采购方须积极配合。

6.包装、运输和储存

6.1 包装

主机、附件和资料应全部装入包装箱内，包装箱应采用纸或木箱。装箱时在箱内必须附有装箱清单，包装箱侧面应注明设备名称、规格，两端面应注明轻放、防雨，各种包装应能确保设备在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.2 运输

应采取有效的预防措施防止在运输过程中振动给设备造成的影响和损伤，运输过程中的包装应符合运输部门的有关规定，设备及附件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 储存

设备及附件应采用防潮包装，并存放在正常环境温度、干燥的室内保管，以防止储存过程中密封破坏而受潮。

7.交货时间、内容及功能验收

7.1 功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能性验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存、现场安装或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确、功能是否符合技术要求。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应严格按功能及技术参数要求执行，如实际供货产品与招标采购所需功能及技术参数不符，视为虚假中标，有权进行退货处理，并按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》进行处理，同时纳入履约评价。

7.2 交货期：合同签订后15天内。

7.3 交货资料：随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

①装箱资料应包括：仪器清单，出厂合格证，说明书，第三方校准报告报告。

②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各4份，另提供电子版全套资料1份。

其中设备校准报告需经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的校准机构出具。

- 供货范围清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV电缆振荡波局放测试系统 | 套 | / | 1 |  |
| 2 | 35kV电缆振荡波局放检测与诊断系统 | 套 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 3 | 高压单元 | 台 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 4 | 笔记本电脑 | 台 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 5 | 高压开关安全盒 | 个 | 含有紧急制动按钮和运行指示灯，满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 6 | 测试分析一体化软件 | 台 | 不限人数使用，满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 7 | 局放校准器 | 台 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 8 | 无局放高压连接线、电源线和接地线 | 套 | 7.5m高压连接电缆 2m电源线 4m接地线 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 9 | 校准测试线、充电线 | 套 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 10 | 有阻式放电棒 | 根 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 11 | 均压连接装置 | 套 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 12 | 无局放降频电容 | 套 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 13 | 高压电容连接电缆1米 | 条 | 满足上述所有功能需求 | 1 |  |
| 14 | 接地线 | 根 | 满足上述所有功能需求和国标要求 | 1 |  |

备品备件及专用工具：

投标人应向采购方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见下表, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与仪器同型号、同工艺。需单独购买的配件在下表中列明。

备品备件及专用工具一览表

| 序号 | 配件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.设备的售后服务要求

9.1现场验收和试验在投标人的技术指导下由采购方完成，投标人协助采购方按标准检查仪器质量, 处理调试运行过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

9.2投标人应协助采购方解决仪器运行中出现的问题。

9.3本标书采购设备安装、调试，并经招标方现场收货交接验收和性能性验收合格后，方可视为合同履约正式完成。设备正常使用后，报价人和采购方双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

9.4如果验收、调试、性能试验、使用中及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标人共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

9.5从最终验收通过双方签字之日起开始计算设备质保期，保修质保周期不少于3年（36个月），质保期内免费维修设备；

9.6在质保期内系统运行发生故障或一般零部件损坏，由投标人在15工作日内免费检修或更换部件，检修期从质保期内扣除；在质保期内系统运行发生重大部件损坏，由投标人在15工作日内免费检修或更换部件，检修期从质保期内扣除；

9.7在质保期内，通过有效证据证明设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方以书面形式通知投标人。投标人在收到通知后 15日内应免费补齐、检修或更换有质量缺陷的设备或部件；

9.8投标人有责任对其供货产品提供终身维护，质保期内如设备出现重大故障导致设备停止工作，质保期顺延，自故障修复之日起重新开始计算；软件终身免费升级。

9.9投标人应提供本设备所使用的易损易耗产品清单（如有），内容包括名称、代号、规格型号、厂商等；

9.10厂商技术工程师须免费到现场对采购方技术人员进行不少于3天的设备使用培训；

9.11投标人应在接到采购方通知后 24 小时内响应，必要时 48 小时内赶到现场，期间产生的费用及损失，除属采购方责任和不可抗力除外，均由投标人负责。

10.验收

10.1 投标人依据技术规范所要求内容供货，采购方根据采购技术规范内容验收，如投标人提供货物与技术规范书存在差异，又未在报价差异表中列出的，采购方有权拒收。

10.2 到货验收

到货验收分为开箱验收和功能验收。开箱验收包括对仪器、配件、第三方校准报告和合格证等设备/材料是否齐全；功能验收指设备各项功能参数是否满足技术规范要求。

10.3 现场验收

在采购方指定试验室安装调试完成后，以投标人协助采购方完成技术培训内容为标准进行验收，验收合格后由投标人提供验收报告。

11.技术差异表

投标人应将所供设备与本采购书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

技术差异表

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |