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便携式体检设备技术规范书

1范围

本规范适用于广西送变电建设有限责任公司所属各单位。

本规范规定了施工现场便携式体检设备的分类、用途、技术要求、标识及技术资料。
2遵循标准

GB/T27770《急救箱通用技术条件》GB/T191《包装储运图示标志》
YY0001《医用电气设备基本安全和通用要求》
3分类

按使用场景分为：电力施工现场携式体检设备
4用途

用于施工现场人员健康监测（用于血压、血氧、心率、心电等日常快速筛查）、日常问诊、突发不适初步处置、岗前体检、应急健康检查，保障作业人员身体健康与作业安全。
5技术要求
5.1主机主要技术参数

★5.1.1检测仪主要由主机、功能附件（血压袖套、血氧探头）和数据管理软件组成，并具有数据传输接口（可接收血糖仪、心电检测仪的数据）。

5.1.2可同时对无创血压、血氧饱和度、心率以及心电进行快速测量。

★5.1.3检测设备均支持无线测量设备的数据采集，保证检测效率和稳定性。5.1.4检测仪具备平板电脑触屏全屏操作。

5.1.5至少可通过蓝牙无线连接、USB有线连接两种方式与智能手机等终端显示设备连接。

★5.1.6可录入人员姓名、手机号等信息，至少支持100个用户ID可选，每个用户ID下最多可存储999条历史数据；并支持本机回放历史数据。

5.1.7支持实时电量显示，低电压提示功能，具有自动关机省电功能。

5.1.8检测仪配有内置电池，电池充满后自动切断充电，不会损坏电池。

5.1.9可在主机面板上直接显示血压高低的说明，如最佳、正常、临高、轻高、中高、重高（以图形显示）。

5.2检测设备主要技术参数

5.2.1无创血压

5.2.1.1测量技术：振荡法测量

5.2.1.2保护压力值：≤300mmHg（40.0kPa）

★5.2.1.3测量范围：收缩压：60mmHg~255mmHg（8.0kPa~34.0kPa），舒张压：30mmHg~195mmHg（4.0kPa~26.0kPa）

5.2.1.4测量误差：±8mmHg(±1.067kPa）

5.2.1.5静态压力测量范围：0mmHg~300mmHg，（0.0kPa~40.0kPa），误差：±3mmHg(±0.4kPa）

5.2.2脉搏血氧饱和度

5.2.2.1传感器：双波长发光二极管

5.2.2.2波长：红光：663nm,红外光：890nm

5.2.2.3最大平均光输出功率：≤2mW

5.2.2.4测量/显示范围：35%~100%

5.2.2.5测量误差：在70%~100%范围内，测量误差为±2%；在0%~69%范围内，测量误差不予定义。

5.2.3心率

★5.2.3.1测量/显示范围：30bpm~250bpm

5.2.3.2检测误差：±2%或±2bpm，两者取最大

5.2.4心电

★5.2.4.1心率显示范围：30bpm~240bpm

5.2.4.2显示误差：不超过±2bpm

5.3信息化管理
5.3.1.当无线功能设置为开时，可与个人计算机或智能手机等无线终端设备实现无线连接，并可用本产品相应的管理软件（或APP）进行实时数据通讯并显示和保存测量数据。

5.3.2.当接上USB数据线时，可将检测仪存储的数据经USB数据线导出到PC，用本产品相应的管理软件进行数据回放，浏览管理。

★5.3.3.具备第三方AI远程智能心电分析系统对接，并输出AI心电分析报告。
6标识

6.1箱体外部应有清晰铭牌，标明生产厂家、型号、生产日期、执行标准。

6.2箱体正面印有便携式体检设备、应急医疗、广西送变电标识。

7其它要求
★7.1 制造商具备商品售后服务评价认证（五星级），具备完善的售后服务能力每年提供四次集中现场培训，并提供完整的操作视频。

7.2 制造商应具有高新技术企业证书。

7.3 制造商应具有软件企业证书。

7.4提供中文说明书、合格证、检测报告、医疗器械备案凭证。

7.5供货方按合同提供便携式体检设备箱体、健康检测设备、相关工具、清单全套配置。

7.6提供货物清单、保修卡、定期更换提示卡。

备注:

1)标有★的项为必须满足的选项，其他项如有偏差请标注。

2)本技术规范书为专用条款，优先于合同适用条款。
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