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脉冲耐压测试仪技术规范书
1、总则

1.1本技术规范书适用于广西电网有限责任公司电力科学研究院脉冲耐压测试仪订货的基本要求。本技术规范书所有条款中的“设备”一词，除了在上下文中有特别说明的以外，均用来指代脉冲耐压测试仪。投标方可提供高质量（可靠性高、损耗低、运行维护方便）的设备主机和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。

1.2
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3
投标方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答，确认对本规范书要求的满足和差异，对偏差部分应列出偏差表作详细描述。

1.4
本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。

1.5
本技术规范书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6
本技术规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7 引用标准：

本规范书中涉及的所有标准均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 4706.1-2005   家用和类似用途电器的安全通用要求

GB 4793.1        测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB 4943.1-2011   信息技术设备安全 第1部分:通用要求

GB/T 14711-2013  中小型旋转电机通用安全要求

GB/T 12519       分析仪器通用技术条件

2、设备使用技术条件要求

2.1 环境温度：20℃±5℃；

2.2 环境相对湿度: 30%～80%； 

2.3 电源电压：220×（1±10%）V；
2.4 电源频率：50×（1±2%）Hz。
3、设备主要功能要求

3.1 采用7.0彩色触摸屏显示，智能控制； 

3.2 体积小，设备轻，操作方便；

3.3 使用程控高压电源，设置方便，可靠性好；

3.4 试验方式无需手动联线，菜单设置即可，安全，方便；

3.5 输出波形极性，可以自动正负交替

3.6 内置软件保护程序，操作时无须按固定的顺序操作

4、设备主要部件技术参数和性能指标要求
4.1 电压变化范围：0.5~15kV可调。
4.2 波形：1.2/50μs。
4.3 漏电流设定：300mA~1200mA。
4.4 极性：正/负正负交替。
4.5 脉冲输出方式：自动/手动。
4.6 时间间隔：10S~9999S。
4.7 次数：1C~9999C。
4.8工作电源：AC220V 50/60Hz。
5、设备的供货范围要求

5.1 脉冲耐压测试仪 1套，附参考清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	脉冲耐压测试仪
	台
	1
	

	2
	附件箱（包）
	套
	1
	电缆、电源线等

	3
	设备清单
	份
	1
	

	4
	使用说明书
	份
	1
	

	5
	出厂检验报告
	份
	1
	

	6
	合格证
	份
	1
	

	7
	检定或校准报告
	份
	1
	

	交货地点：广西南宁市民主路6-2号


6、设备应提供的检定/校准证书（检定机构的等级）要求

投标方应提供由省级及以上检定机构出具的对该设备的检定或校准证书1份。

7、设备的售后服务要求

7.1安装调试：到广西自治区内招标方指定的地点完成设备的免费安装和调试，并参加设备的现场交接验收试验。

7.2现场培训：投标方免费提供至少1个工作日的现场培训，参与培训的人数不限。内容包括设备的基本原理、操作应用及维护保养知识，直到用户能正常使用设备和进行日常维护为止。

7.3保修质保期：以招标文件中合同模板为准，自产品交接验收完成之日起开始计算。保修质保期内投标方提供设备整机（包括附件）的免费维修或免费更换服务。

7.4 投标方应保证在设备使用年限内供应设备部件备品以及提供设备维修服务。

7.5投标方应保证在设备使用年限内提供工作站软件免费重装和免费升级服务。

8、包装、运输、安装及质量保证要求

8.1设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保不受污损。

8.2 所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中应采取防护措施, 以免散失损坏或被盗。

8.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

8.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

8.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

8.7 随产品提供的技术资料应完整无缺。

8.8 订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

8.9 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

8.10 投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8.11 设备内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

8.12 至少提供1年质保，质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。
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