- 500kV西山（麒麟）输变电工程干式电抗器匝间耐压试验设备租赁

- 技术规范书

- 需求租赁的设备概况

- 1、设备名称：干式电抗器匝间绝缘振荡波试验装置（平台式）（HDTDR-III型）

- 2、租赁数量：1套（需包含全套附件，详见配置清单）

- 3、设备要求：

- 具有全控型的电子开关设计，电压上升率可达32kV/us，采用串级单电源控制方式，开关失效率可达到0.0001%；

- 具有特殊结构的直流高压发生器，通过定制设计的稳压及保护电路，满足该套装置短时大电流周期性充电，长时周期性无载输出的特性；

- 可一键完成全过程试验，并生成相应格式的试验报告，操作简单智能高效。

- 4、设备交付时成交供应商需提供设备租赁期内，具有国家级检测资质的第三方检测机构出具的检测合格报告；

- 5、报价要求：供应商报价应包含13%开票税、运输费、校验费；

- 6、发票要求：供应商应能开具专用增值税发票。

一、适用范围

满足10kV及35kV干式空心电抗器的匝间绝缘检测试验。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电源柜（耐压主机） | 套 | 1 | 10kW，10~180kV |
|  | 高压倍压筒 | 套 | 1 | 180kV，30mA |
|  | 200kV充电电阻 | 套 | 1 | 200kV，5kW，2MΩ， 35kV电抗器试验用 |
|  | 100kV充电电阻 | 套 | 1 | 100kV，2kW，750kΩ， 10kV电抗器试验用 |
|  | 高压电子开关 | 套 | 1 | 180kV |
|  | 电容分压器 | 套 | 1 | 200kV，1.0级 |
|  | 充电电容器 | 套 | 1 | 180kV |
|  | 远程控制箱 | 套 | 1 | 波形显示等 |
|  | 模拟负载 | 套 | 1 | 干式空心 |
|  | 放电棒 | 套 | 1 |  |
|  | 光钎通讯线 | 套 | 1 |  |
|  | 测试控制线 | 套 | 1 |  |
|  | 接地和连接导线 | 套 | 1 |  |
|  | 测试软件 | 套 | 1 |  |
|  | 一体化试验平台 | 套 | 1 | 整体吊装运输，不下车试验 |

三、系统技术参数

衰减振荡波起始电压(Vpeak)：10～180kV（可调）

每次放电峰值误差：＜1%

峰值电压测试误差：＜1%

1分钟连续放电次数：3000次

充电电压DC显示误差：1%

放电过程中放电电压可任意调节：可以

衰减振荡波频率：10kHz~100kHz

频率测试误差：＜1%

控制方式（隔离）：光纤

波形图像分辨率：能任意点放大查看

检测方式：离线测量

计算机显示分辨率：≥800*600

采集卡带宽：200MHz

采集卡采样率：1GS/s

放电方式：高压电子开关方式

判断匝间故障方式：自动完成

波形显示：工业平板电脑显示，可以波形任意查看，放大缩小便于分析

四、工作原理

系统由直流电源、限流电阻、充电电容、放电开关、电阻分压器、电容分压器、测量系统和被试电抗器组成，试验原理如图1 所示。直流电源对充电电容充电，电压升至球隙放电电压时，球隙开关击穿闭合，电容和被试电抗器形成回路，短时间内电能在电容和电感之间转换直至消耗完毕，并通过示波器记录电抗器电压振荡波形。

根据系统振荡频率为f = (4π2LC)-1可知，在充电电容参数不变情况下，电抗器电压振荡波形频率变化仅与电抗器电感量有关，因此可通过比对不同电压峰值下电抗器电压振荡波形频率变化情况，来判断试品匝间绝缘是否良好。

图1  干式电抗器匝间绝缘震荡波试验装置原理图

五、单部件技术参数

1、电源柜（耐压主机）

高压显示范围：10～180kV

测量精度：1.0%

系统功率：10kW

操作模式：可单独升压和放电；可配合专用控制机箱远程操作；

远程控制箱：

能清晰记录振荡电压波形；能测量波形振荡频率、试品电感量和包络线衰减速度等。

2、高压倍压筒

电压等级：下节：100kV；双节：180kV；

输出电流：30mA

参考图片：

3、高压电子开关

电压等级：180kV

放电电流：300A

放电模式：连续放电

参考图片：

4、200kV充电电阻（35kV电抗器试验用）

电压等级：180kV

最高耐压：300kV

功率：5kW

充电电阻：2MΩ

参考图片：

5、100kV充电电阻（10kV电抗器试验用）

电压等级：100kV

最高耐压：150kV

功率：2kW

充电电阻：750kΩ

参考图片：

6、电容分压器

电压等级：200kV

变比：10000:1

参考图片：

7、充电电容器

耐压等级：180kV

冷却方式：油冷

其他：抗冲击电容

参考图片：

8、一体化试验平台

一体化结构设计，可整体吊装运输，现场搭建工作量非常小，接线方便，并且可满足不下车进行试验。平台的整装适应性，电气绝缘布局和配重等进行了研究，并在实际运行中获得验证。外形尺寸如下图所示。

六、使用环境条件表

- 日最高温度：+45℃

- 日最低温度：-10℃

- 日最大温差：35℃

- 日相对湿度平均值：≤90%，无凝露

- 月相对湿度平均值：≤90%，无凝露

- 海拔高度：≤3000m