修试公司深蓄#2主变内检局放试验仪器租赁服务项目

仪器参数要求与验收标准：

- 技术要求

供应商租赁给我方的仪器需满足以下参数要求：

采样速率≥250MSps；检测通道≥4个；检测阻抗频宽处于10KHz~1MHz；检测灵敏度小于等于0.1pC；需要具备波形鉴别、放电类型识别、定位、多源分离、图谱查看、同步检测、自动抗干扰校准、数据管理等功能；主机采样速率≥200MSps；采样深度≥10Bit，记录空间≥4G/通道，时间分辨率≤1ns；检测阻抗频宽覆盖10kHz~80MHz；具备宽频脉冲电流法及超声波法的检测模式，其中宽频脉冲电流法检测灵敏度≤0.1pC，超声波法检测灵敏度≤40dB；具备椭圆窗、正弦窗、直线窗、趋势窗、PRPD、PRPS、V-Q等二维、三维图谱显示功能，具备波形鉴别、放电类型识别、局放位置定位、多源分离、同步检测及自动抗干扰校准等功能。

- 验收标准

- 供应商需及时提供经过供应商单位审批的正式租赁说明，并提出书面的付款申请。我方在收到准确无误的付款资料后（含盖章审批版租赁说明、增值税发票、付款申请等）3个月内，将本项目总费用的100%支付给供应商。