ZHNY1801型绝缘油击穿电压全自动测定仪油杯维修服务项目

技术要求与验收标准

- 技术要求

经维修后的仪器应当满足以下技术参数要求：

（适用标准：GB/T507-2002  DL429.9-1991）

1、	输出电压：0～80KV（可选）

2、	电压畸变率：＜3%

3、	升压速度：0.5～5KV/S（可调）

4、	静放时间：15分（可调）

5、	升压间隔：5分（可调）

6、	升压次数：1～9次（可选）

7、	升压器容量：1.5KVA

8、	测量精度：±3%

9、	电源电压：AC220V±10%  50Hz±1 Hz

10、功率：200W

11、适用温度：0℃～45℃

12、适用湿度：＜75%RH

13、外形尺寸：465 mm×385 mm×425mm

- 验收标准

完成仪器维修工作后，供应商需及时提供经过供应商单位审批的正式维修报告，并提出书面的验收与付款申请。我方在收到准确无误的付款资料后（含盖章审批版维修报告、增值税发票、付款申请等）3个月内，将本项目总费用的100%支付给供应商。