
云南电网有限责任公司红河供电局

瓦斯继电器校验台
技术规范书

   2024年4月7日

维修清单（维修费报价应为含税价）
	单位
	数量
	仪器名称
	型号
	仪器编号
	生产日期
	生产厂家

	台
	1
	瓦斯继电器校验台
	WSJY-Z
	WSJYC17080461
	2017.12.22
	郑州赛奥


瓦斯继电器校验台维修应遵循的主要技术标准 
1.1 工作环境条件

a.环境温度：             －10℃ ~＋40 ℃

b.相对湿度：             ≤80%

1.2 工作周围环境

无尘埃，振动，强磁干扰的试验室。

1.3 电源

a. 交流供电电压：       380V±10%
b.交流供电频率：        50Hz

2.    技术参数

瓦斯继电器校验台维修后应满足一下技术要求：
流速检测范围：   Φ80：0～2.1m/s
Φ50：0～3.1m/s

Φ25：0～4.1m/s

气体容积检测范围：0～999mL
密封性能校验：
试验压力：0.1 MPa～0.25MPa（可任选）

试验时间：2 min～60min（可任选）

流速重复误差：±0.01m/s
容积重复误差：±10 mL；
校验精度：1.5级

