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2024年红河供电局变电修试所ZHJ3102介损仪不进油、不排油异常检查处理及专业维保服务零星采购技术规范书
红河供电局变电修试所

2024年8月
技 术 服 务 一 览 表

	序号
	项目名称
	计量单位
	项目要求
	投标方保证
	

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	2024年红河供电局变电修试所ZHJ3102介损仪不进油、不排油异常检查处理及专业维保服务
	次
	适用于ZHJ3102介损仪1.换变压器、2596-ADJ芯片及调试，校准、试验；2.标准电容、120887芯片更换及调试等校准试验，专业维保。
	1
	
	


订货设备及用途：

1.山东中惠ZHJ3102介损仪：换变压器、2596-ADJ芯片及调试，校准、试验；标准电容、120887芯片更换及调试等校准试验，专业维保。
2.适用于ZHJ3102绝缘油介损及电阻率测定仪。
技术要求

1.总则

    本技术规范书适用于红河供电局介损仪维修服务的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，投标方提供符合本技术规范书和相关标准的优质原生产家生产的产品。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。投标方提供的产品不但应满足本协议的要求，还应符合相关的国家标准、机械和电力行业标准。主要引用标准如下：

	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB 191
	包装储运图示标志

	2
	GB4793.1
	测量控制和试验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求

	3
	GB6587.1
	电子测量仪器环境试验总纲

	4
	GB6587.3
	电子测量仪器湿度试验

	5
	GB6587.5
	电子测量仪器冲击试验

	6
	GB6587.6
	电子测量仪器运输试验

	7
	GB6587.8
	电子测量仪器电源频率与电压试验

	8
	GB/T6592
	电工电子测量设备性能表示

	9
	GB/T6593
	电子测量仪器质量检验规则

	10
	GB/T7252-2001
	变压器油中溶解气体分析和判断导则

	11
	GB/T5654-2007
	《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》


2.使用环境

海拔高度：4000米以下

使用地点：室内

室内环境：恒温

室内环境温度：-15℃-50℃

室内环境湿度：≤95%

最高地震强度：7.5级

3.技术要求

3.1问题简述：

红河供电局变电修试所试验二班目前使用的介损仪是非常重要的绝缘油介损及电阻率分析的设备，该设备的生产厂家为山东中惠仪器有限公司。型号为ZHJ3102,不进油，不排油不正常现象，变压器损坏，标准电容损坏。上述问题的存在已严重影响绝缘油介损的正常分析。
3.2技术服务要求

3.2.1 为保证原有设备配套的技术要求和服务质量，提供现场技术服务供应商应为山东中惠ZHJ3102原制造商，或拥有产品原制造商出具的技术服务授权文件。

3.2.2 返厂更换相应的变压器、标准电容器、2596-ADJ芯片、120887芯片及调试等校准试验，进行仪器的相关维保服务，使介损仪工作正常，使其分析结果的准确性、重复性、灵敏度满足并达到国标GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》、GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》的要求。通过现场消缺处理和技术维保后达到如下水平：

	编  号
	项 目 名 称
	输 出 值
	实 测 结 果
	结  论
	备 注

	1
	Tgδ标准电容器校验
	0.0007/50.40pF
	0.00075/50.37pF
	合格
	

	2
	
	0.0008/50.40pF
	0.00087/50.41pF
	合格
	

	3
	
	0.0020/50.40pF
	0.00209/50.37pF
	合格
	

	4
	
	0.0040/50.40pF
	0.000405/50.39pF
	
	

	5
	绝缘电阻
	_
	500MΩ
	合格
	

	6
	耐压试验
	_
	1500v/min
	合格
	


二、质量保证售后服务
1.24小时提供技术服务支持，维修后的变压器、标准电容器、2596-ADJ芯片、120887芯片质量保证期为1年，如在质保期内有质量问题，乙方负责免费修理或更换。设备如出现故障，乙方应保证24小时内达到现场技术服务。

2.对分析人员进行现场和线上的培训和技术指导，保证ZHJ3102的正常使用和分析数据的准确性。
三、其他
服务商报价需要对本次技术服务进行测算报价，其中报价应包含系统升级、现场调试、人工成本等一切费用。
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