


“基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制”项目硬件装置测试加工零星采购



技术规范书


[bookmark: _Toc26266][bookmark: _Toc29868][bookmark: _Toc6059]2024年07月04日




[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc7301]1  标的概况
标的名称：“基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制”硬件装置脉冲修复功能测试零星采购
本标的共分为加工、系统功能开发、系统功能测试三个部分，其中加工部分主要内容为电路板生产焊接、设备各组件安装连接、成套设备组装，系统功能开发部分主要内容为设计阻抗谱扫描电路、设备机箱结构设计、阻抗谱扫描程序设计，系统功能测试部分主要内容为设备基本测试功能精度测试（电压、温度、电流、内阻）、不同频率内阻精度测试，最终须形成基于均衡谐振脉冲修复技术的蓄电池智能运维终端一套。
数量：基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置1套
测试化验地点：中标单位自定。
工期：2024年7月-2024年10月
[bookmark: _Toc7671]2  测试/化验项目要求
[bookmark: _Toc9074]2.1 项目及标准
基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置的研制试验项目
	序号
	项目名称
	试验标准

	1
	蓄电池组电压测量功能试验
	试验装置的电压测量需满足范围：80%～130%Ub，并达精度：±0.5%

	2
	单体电池电压测量功能试验
	试验装置的单体电池电压测量需满足范围：0～16V，并达精度：±0.2%

	3
	蓄电池电流测量功能试验
	试验装置的电流测量需满足范围：-400～+400A，并达精度：±1%

	4
	温度测量
	试验装置的温度测量需满足范围：0～90℃，并达精度：±1℃

	5
	内阻测量
	试验装置的内阻测量需满足范围：0～125.00mΩ，精度：±5%

	6
	测阻抗频率选择
	试验装置的阻抗测量频率提供66~1000Hz可选

	[bookmark: _Toc30644]7
	告警功能
	试验装置告警功能包含：
蓄电池数据越限告警；装置故障告警。



[bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc6770]2.2 运输方式
无要求。
[bookmark: _Toc16082]3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc1749]3.1 资质要求
[bookmark: _Toc16023]3.2 人员、设备及场地要求
[bookmark: _Toc9853]无要求。
[bookmark: _Toc31460][bookmark: _Toc27056]3.3 转包及分包要求
原则上不准将业务进行转包或分包。
[bookmark: _Toc22454]3.4 信息保密要求
双方需签订保密协议及网络安全协议。
[bookmark: _Toc23607][bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc30921]3.5 其他要求
[bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc266713650][bookmark: _GoBack]1、将本项目测试加工产出成果：撰写发明专利一项及撰写论文一篇。
2、本项目测试加工产出成果须通过并形成第三方测试报告一份。
3、本项目测试加工完成后须形成项目总结报告一份。
[bookmark: _Toc11533][bookmark: _Toc27224]4  时间进度要求
[bookmark: _Toc8651]中标单位应在10月30日前完成本次零星采购要求的加工、系统功能开发、系统功能测试项目，并交付相关成果。
5  交付与验收
[bookmark: _Toc3677]5.1 交付形式及数量要求
[bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc23588][bookmark: _Toc536]5.2 验收
开发基于蓄电池阻抗谱的在线监测装置1套，受理发明专利1项，录用论文1篇，第三方测试报告1份，项目总结报告1份。逾期交付成果30天扣除10%。
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