中分2000A型气相色谱仪设备维修技术规范

都匀供电局试验二班目前有两台中分2000A型气相色谱仪（均为集约化后从县局转移回收）存在试验异常，数据严重失真，且其中一台风机电路板烧损，经分析，数据失真原因为两台色谱仪色谱柱长期使用（均超过8年）未更换、已失效导致分离效能下降，需要更换两台色谱仪色谱柱及其中一台色谱仪风机电路板，并对色谱仪开展现场维护保养。其具体技术要求如下：

一、设备检查维护保养要求

由于气相色谱仪属于高精密仪器，任何元器件的老化和污染都会造成设备灵敏度下降，通过现场维护方式准确判断分析设备故障点，更换老化配件使设备性能达到最优，并满足相关技术标准要求，保证设备安全可靠运行。

（1）仪器气路系统的吹扫和保养；

- 调整色谱仪载气流速：载气流速稳定性（10min）≤1%；

- 电路板的更换和维护保养；

- 更换老化配件，保障设备流程控制，工况显示正常。

- 进样系统的吹扫与保养；

- 调整色谱仪氢气、空气气体流量配比：氢空比例1：10；

- 气路密封性检查；

- 输出压力满足0.4Mpa；检查气路接头：无生锈、无堵塞现象、无漏气点、点火正常；

- 色谱柱灵敏度与分离度更换与校准；

- C2H4\C2H6 分离度≥97%；

- C2H6\C2H2分离度≥97%；

- 烃类检测限≤0.1ppm；

- H2检测限≤2ppm；

- 运行工况校准；

- 色谱仪性能、准确性：重复性和再现性指标满足GB17623-2017中要求，噪音小于20uv，基线漂移＜0.3mV/30min；

- FID电路噪音＜20uv

（7）氢、空发生器维护；

- 更换氢气发生器电解液：液体无浑浊、杂物；

- 氢、空发生器净化剂老化：提高气体净化纯度。

- 自动脱气振荡仪维护；

- 校验自动脱气振荡仪温控、频率、振幅，温控精度50±0 .3℃；

- 振荡频率为275±5次/分、振幅为35±2mm。

（9）软件升级等主要内容。

- 保证工作站满足最新工作要求，修复漏洞。

二、风机电路板技术参数

1、继电器板：2000JV2-1型

性能：将继电器集成到一个电路板，通过弱电信号控制柱箱、热导、转化炉、氢焰的加热。

技术参数：

控温范围：20--400度

阀件控制：支持4路阀件控制

温度控制：±0.1度（360度）

尺寸：76×150 mm

材质类型：刚性基板材料

输入：1路AC220V

输出：4路AC24-220V

- 2、色谱柱：#1柱&#2柱

性能：1#柱分离H2、O2、CO、CO2，材料为不锈钢，外径Φ3mm，长度约1.5m；

2#柱分离CH4、C2H4、C2H6、C2H2，材料为不锈钢，外径Φ3mm，长度约2.2m。

技术参数：

工作温度：65度

分析组分：H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2

色谱柱编号：1#、2#；

- C2H4\C2H6 分离度≥97%；

- C2H6\C2H2分离度≥97%；

- 烃类检测限≤0.1ppm；

- H2检测限≤2ppm；

长度：1#：1.5m，2#：2m；

材质类型：不锈钢

三、供货清单

- 1、中分2000A气相色谱仪色谱柱（#1柱、#2柱）共 2套

- 2、2000JV2-1型继电器板 1套