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一、总则
（一）本技术条件规定了贺州供电局电气试验班绝缘油气相色谱仪即河南中分仪器股份有限公司生产的型号为ZF-301Plus绝缘油气相色谱仪修理服务技术要求、维修后校验等内容。
（二）本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。
（三）本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
二、应有的质量保证期限和技术服务
[bookmark: _GoBack]1）质量保证期限
    质量保修期：在用户遵守设备使用、维护和修后注意事项的条件下，设备自出厂之日起至投用不超过一年，如设备和配套件发生非人为损坏，投标方应负责免费维修或更换。
    质量保证期内投标方无偿提供技术服务，处理设备在运行中发生的问题。质量保证期之后半年内投标方仍无偿提供技术服务，并按成本提供零配件或劳务。
    2）技术服务
    投标方应对设备运行后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证。
    在设备保修期间，设备发生问题时提供售后服务，投标方应保证其指定技术服务与维修的支持部门在接到招标方电话（电传）后24小时内对定做方提出的问题给予答复（电传、传真），直到解决问题。必要时应派专人在 72小时内到招标方所在地解决。
三、服务范围
对贺州供电局电气试验班ZF-301Plus型号绝缘油气相色谱仪开展1次维修保养，确保绝缘油气相色谱仪各功能使用正常，并出具维修检验报告。
[bookmark: _Toc283142574]表1.1  设备仪器维修内容及要求
	序号
	维修配件名称
	产品型号、规格
	制造厂（商）/投标人填写
	标准参数值
	实际维修部件
（投标人填写）

	1
	[bookmark: _Toc96]实验室通用板
	TYSP Main_Board V1.2-1.4
	
	控温范围：20--400度
阀件控制：支持4路阀件控制
温度控制：±0.1度（360度）
采集信号分析：支持
通讯方式：有线
通讯规约：6185规约（色谱联网）
尺寸：210.5mmX150mm
材质类型：刚性基板材料
重量：0.25 kg
	

	2
	转化炉
	ZHL-TY
	
	控温范围：20--400度
转化温度：350-380度
控温方式：铂电阻（100欧姆）
温度控制精度：±0.1度（360度）
加热功率：75W × 2（内热式高寿命不锈钢加热棒）
甲烷化转化率：≥98%
转化剂使用寿命：2年以上（样品不含硫、油份等）
材质类型：耐高温材质，外部明显提示高温
重量：0.75 kg
	

	3
	氢焰本体总成（FID）
	FDQ-TY
	
	氢焰（FID）控温范围：室温以上10℃～200℃
氢焰（FID）控温精度：±0.1
氢焰（FID）检测限：<<5×1011g/s（CH4）
氢焰（FID）基线漂移：≤1×101212
氢焰（FID）噪声：≤5×101313
加热功率：75W *2
材质类型：不锈钢
重量：1.5 kg
	

	4
	热导检测器（TCD）
	TCD-TY
	
	热导池（TCD）控温范围：室温以上10℃～200℃
热导池（TCD）控温精度：±0.1
热导池（TCD）灵敏度：≥2000（mV·mL/mg（CH4））
热导池（TCD）基线漂移：0.16（mV/30min）
热导池（TCD）噪声:≤30
控温方式:铂电阻（100欧姆）
加热功率:75W 
尺寸:95mmX95mmX95mm
材质类型:不锈钢材质
重量:0.55 kg
	

	5
	色谱柱（盒）
	SPZ-2（便携1号、2号）
	
	工作温度：65度
控温方式：铂电阻（100欧姆）
温度控制精度：±0.1度
加热功率：75W 
分析组分：H2、CO、CO2、CH4、
C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2
色谱柱编号：1#、2#、3#
长度：1.5m、2m、2m
材质类型：不锈钢
重量：0.5 kg
	

	6
	铂电阻
	PT100
	
	温度测量范围：0～300℃～500℃～1200℃
输出信号：4～20mA、0—10V、0—5V
负载电阻：≤500Ω
供电电源：24V DC功耗：≤1W
	

	7
	加热棒
	Φ6×40、耐温不锈钢、220V、90W
	
	管径： 6 mm 
材质：不锈钢
工作电压： AC 220 V
功率： 90 W
	

	8
	FID微电流放大器
	FDQ-TY
	
	信号处理单元：＞2个
放大倍数：   信号1 ＞3×109Ω
             信号2 ＞300MΩ
抗干扰性：优越
绝缘性能：内置除潮剂
工作环境温度
最高温度（℃）：+80
最低温度（℃）：-5
工作环境湿度
最高湿度（%RH）：+80
最低湿度（%RH）：0
	

	9
	滤波器
	 DNF05-H-15A
	
	电能输送形式：单相 
额定电流：1—20A（具体电流分类里拍下为准）
额定电压：AC110V AC220V（2种电压通用） 
工作频率：50/60HZ 
接线方式：插片式（焊接或者冷压插簧连接）
外壳材质：金属
	

	10
	开关电源
	RS-150-24
	
	输出电压：24 V 直流
输出电流：6.5A
额定功率：156W
输出数目：1
输入电压：88 → 132 V ac, 176 → 264 V ac, 248 → 373 V dc
安装类型：底盘安装
封装类型：封闭
长度：199mm
宽度：98mm
深度：38mm
效能：86%
	

	11
	稳压阀
	WYF-7 一进两出接口M10X1
	
	1）压力过大（＞0.6MPa）时还会损坏元件；
（2）输入气压必须无水、无腐蚀、无机械杂质。
（3）稳压阀出口不能放空（直通大气）
（4）稳压输入比输出≥0.05MPa。
	

	12
	针型阀
	ZXF-01 一进两出接口M10X1
	
	（1） 进口在最下侧，出口在左右两侧。
（2） 输入气压必须无水、无腐蚀、无机械杂质。
（3） 形阀只能调节气阻的大小，并不能稳定压力，为得到稳定流速，输入压力必须稳定。
（4） 针型阀根据所能调节的流速大小的不同分为空气针型阀和氢气针型阀
	

	13
	压力表
	YLB-1
	
	（按压力范围分）有0～0.16MPa和0～0.4MPa两种，主要作用是用来指示气体压力
	

	14
	固态继电器
	GTJ48-40A
	
	1）接线系统，由直流控制电压输入接线柱，工频交流电压的电压输出接线柱构成。
2）电子控制系统。由输入（恒流）控制电路，光电耦合与电隔离电路构成。
3）半导体开关器件与散热系统由单向可控硅、散热铝板构成。
4）绝缘系统。由电子陶瓷绝缘片，环氧树脂，PBT外壳构成。
5）产品型号及约定发热电流：GTJ48—10～40A
6）框架绝缘材料名称及编号：PBT201G30—2027）外形尺寸：长x宽x高62x43.5x33MM
7）输入参数（INPUT DATA）＋ -1
输入控制电压（INPUT CONTROL VOLTAGE）：3~32VDC -2
输入关断电压（INPUT OFF VOLTAGE）：1VDC -3
输入开启电流（INPUT ON VOLTAGE）：5mA -4
输入控制电流（INPUT CONTROL CURRENT） ：<25MA
8)输出参数（OUTPUT DATA）:-1
额定工作电流（RATED OPERATIONAL CURRENT）：10～40A -2
额定工作电压（RATED OPERATIONAL VOLTAGE）：24-480VAC -3
通态压降（UON）：≤1.3VAC -4
断态漏电流（IOFF）：＜5mA

	

	15
	极化极(点火丝）
	2000QY-JHJ-01
	
	点火电压：3V/AC
点火电阻：1Ω
极化电压：200V/DC
	

	16
	喷嘴
	2000QY-PZ-01
	
	/
	

	17
	极化极板
	ZF301JHV1-1型
	
	耐压：110DC
耐久性：2000
耐高温	：≥170℃
绝缘性能：优越
	

	18
	无刷直流电机
	ZW80C-1-33
	
	36VDC ，5200r/min ，27W
	

	19
	轴流风机
	220V-1型
	
	交流220V、60×60
	

	20
	色谱定量进样器
	Ⅱ型   1ml 高精密
	
	直径：10 mm
长度：122 mm
量程：0-1ml
	



四、总体要求
（一）总体目标
按照仪器出厂技术标准对对贺州供电局电气试验班ZF-301Plus型号绝缘油气相色谱仪开展1次维修保养，确保绝缘油气相色谱仪各功能使用正常，各项数据校验合格恢复至可使用状态。
（二）总体要求
对对贺州供电局电气试验班ZF-301Plus型号绝缘油气相色谱仪开展1次维修保养，确保绝缘油气相色谱仪各功能使用正常，检验合格，正常使用。
（三）一般要求
按仪器出厂报告完成维修
五、技术偏差
投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有差异投标人应如实、认真地逐项在技术差异表中列出；若无以书面形式对本采购标准规范的条文提出差异，则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。


技术偏差表

	序号
	谈判文件要求(不得修改)
	投标人偏离内容
	备注

	
	章节、条款号
	条款内容描述
	章节、条款号
	条款内容描述
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	












