SF6气压表校验装置研制职创项目材料费零星采购
技术规范书

2024年8月29日
1  标的概况

标的名称：SF6气压表校验装置研制

1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供SF6气压表校验装置设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的SF6气压表校验装置设备、备品备件、专用工具和仪器。

（2）供货范围一览表

投标方提供的SF6气压表校验装置设备的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。

表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	型号规格
	数量

	1
	供电电源
	
	1

	2
	压力传感器
	
	1

	3
	质量流量传感器
	
	1

	4
	PLC
	HMIPLC
	1

	5
	金属框体
	
	1

	6
	快速接头
	
	6

	5
	不锈钢管道
	
	20


（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

供货期：至2024年9月30日
1.3 应用场景

实现SF6气瓶给使用量的精准计算及设备压力的精准校验。
2  技术要求

（1）管道气体质量计算模块：负责根据管道流量和压力计算气体质量
（2）设备压力校验模块：根据高精度压力传感器校验设备本身气压表的精度。
2.1 功能要求

填写说明：

（1）气体质量换算功能；计算逻辑：内置计算公式，根据SF6气体流速及压力计算经过本设备的气体质量；结果展示：将计算结果展示在界面上供用户参考。
（2）设备压力校验功能；压力监控：通过高精度压力传感器实时监测设备气体压力。
2.2 性能要求

同时具备现场在线校验SF6压力表功能与充气量监测

2.3 结构要求
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