配电自动化便携检测仪外包

加工技术规范书

总则

（一）本技术规范书的适用范围仅限配电自动化便携检测仪外包加工的招标，包括对所选用装置结构配置、性能参数、验收等方面的技术要求。

（二）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范书和相关标准的优质产品。

（三）如果供方没有以书面形式对本规范书提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多小，都应在投标文件中以“对招标文件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。带★标记条款：为本文中不可偏离条款

（四）本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

（五）如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，买方则认为卖方所供的产品应符合本技术规范书的要求。

（六）在签定合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况买卖双方共同商定。

（七）本技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

（八）本技术规范书规定的设备（包括设备附件）技术性能是基本性能参数和方案，在满足基本技术性能要求情况下可以推荐更佳的方案。

（九）卖方所提供全新的成套产品，提供近三年销售业绩，并提供可查询依据。

（十）本装置在签定合同按照甲方要求进行供货。

(十一)本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

技术标准和规范

（一）依据的技术规范和标准

投标产品符合以下技术规范和标准：除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。

采购设备（软件）清单

采购一栏表

| 采购内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |
| 1 | 配电自动化便携检测仪 | 套 |

设备（软件）功能及技术参数要求

配电自动化便携检测仪

使用条件

本次硬件用于配电自动化现场检测，投标方应根据招标方所提供的技术参数安装、调试硬件设备，并对现场使用进行技术指导，如试用不符合实际工况时，投标方应负责按照实际工况对系统进行调整，直至符合现场实际工况。

表1：使用条件

| 序号 | 项目 | 现场条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度 | +50℃ |
| 2 | 最低温度 | -20℃ |
| 3 | 多年平均相对湿度 (25℃时) | 80% |

产品应遵循的标准和规范

DL/T 1529-2016 配电自动化终端设备检测规程

功能要求

技术参数响应表

| 序号 | 条款基本内容和要求 | 投标人响应 | 投标人响应值 | 投标人偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 |  |  |  |
| 1.1 | 工作环境温度：-20℃-50℃ |  |  |  |
| 1.2 | 工作环境湿度：0～90（%RH） |  |  |  |
| 2 | 电流、电压检测模块 |  |  |  |
| ★2.1 | 动力电源配置：内置电源12V/10AH锂电池， |  |  |  |
| 2.2 | 电量显示：设计有锂电池容量表，直观反映锂电池电量。 |  |  |  |
| 2.3 | 电路变换设计： ①直流电源：12V/10AH锂电池。 ②交流电源输出：正弦波逆变电路实现12VDC逆变10VAC，精度≤±1%。。 ③交流可调电源输出：正弦波电子调压电路，实现0～10VAC/1A输出精度≤±1%。 |  |  |  |
| 3 | 模拟断路器模块 |  |  |  |
| 3.1 | 跳、合闸操作电压DC 220V或DC 110V，无需外接电源 |  |  |  |
| 3.2 | 在模拟回路中设有继电器输出一组转换触点，动断触点闭合或断开触点断开的触点与操作电源完全隔离，可与微机型配电自动化终端及检测仪进行配合试验 |  |  |  |
| 3.3 | 设置远方就地切换键 |  |  |  |
| 3.4 | 设置就地分合键 |  |  |  |
| 3.5 | 设置开关分合指示灯 |  |  |  |
| 4 | 结构要求 |  |  |  |
| 4.1 | 电流、电压检测模块、模拟断路器模块可进行灵活组合及拆分。 |  |  |  |
| 4.2 | 宜使用绝缘材料制作外壳，方便收纳后随身携带 |  |  |  |
| 4.3 | 配置易插拔调整的接线盒及符合南网标准的航插线缆 |  |  |  |

生产工艺

总流程：生产领料→装配→升级→老化→性能测试→包装→入库

①生产领料：确认物料规格、数量和领料单的一致性。

②装配：

扭力要求：扭力要求符合工艺要求。

装配过程：各物料安装正确，如：锂电池、逆变系统、接线盒及航插线缆等。

③升级：确认配置信息、升级信息的正确性。

④老化：确认老化时间、环境状态，需符合产品要求，按工艺要求执行。

⑤性能测试:针对以下内容进行性能测试，系统信息检测、电压精度测试、电流精度测试、持续电流输出时间测试、模拟断路器功能测试、恢复出厂设置。

⑥包装：首先检查设备外观，其次确认包装状态、确认配件袋中各配件数量及规则均符合要求、标签内容与位置正确。以上均无误后，进行封装胶带封装。

⑦入库

交付物及时间要求

2024年12月20日前完成最终装置调试。交付物：调试验收报告1分、配电自动化便携检测仪1套。

其它要求

（一）在正常试验环境、各种操作下、安全；

（二）试验设备不存在漏电等危及试验人员的安全隐患；

质量保证和管理

（一）投标方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。投标方应保证在质保期内，由于投标方采购、安装、调试的原因所造成的缺陷或故障，投标方应及时免费负责修理或更换有缺陷的设备、软件。

（二）硬件质保期应为项目验收通过后，正式投入使用合格后12个月。

（三）在质量保证期内，由于投标方产品的质量问题而造成事故、事件，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。新更换或维修产品的质保期为重新试验合格后在原质保期（12个月）基础上顺延12个月。

（四）投标方从其他厂商采购的硬件，一切质量问题应由投标方负责。

培训

配电自动化便携检测仪能正常安装、调试、运行、维护及检修，供方有责任提供相应的技术培训，培训内容应与工程进度相一致。

售后服务

（一）供方同意在验收之日起三年内提供免费电话支援服务，包括产品问题解决，现场使用问题，功能性培训。

（二）售后服务：产品验收后一年内因卖方产品质量问题或客户使用疑问，供方将派出的有经验的技术人员通过到现场或电话进行技术服务、指导。

（三）验收后一年内因卖方产品质量问题，供方可对其提供的产品进行免费修理，对零配件进行维修或更换。

（四）质保期内因卖方质量问题，无法继续工作，供方将无偿提供备用设备直到产品修理完成为止。

（五）技术文件卖方在定货前应向买方提供一般资料如下：产品技术资料、产品说明书、投标产品样本和整套系统各设备详细说明等。

（六）技术培训卖方应对买方的相关人员提供免费的技术培训工作，以便买方能够正确使用产品。

（七）产品免费质保期一年，质保期内免费提供售后服务和维修，质保期外实施终身保修。售后服务应及时周到。

九、报价最高限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流、电压检测模块 | 2 | 台 | 11000 |
| 2 | 模拟断路器模块 | 2 | 台 | 7000 |
| 3 | 接线盒及符合南网标准的航插线缆 | 2 | 套 | 2000 |
| 4 | 加工、调试、验收费 |  |  | 25000 |
| 合计（开标价）：肆万伍仟元整 |  |  |  |  |