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工程概况
 计量中心现有深圳市科陆电子科技股份有限公司单相电能表检定装置2台、三相电能表检定装置1台，运行时间已超7年且已不在质保期内。这三台检定装置部分表位压接电机、压接面板损坏导致不能开展电能表检定工作，需要对这三台电能表检定装置开展故障设备维修工作。

工程量
修理范围

投标方应按本标书的要求提供贵港供电局计量中心电能表检定装置修理服务。
修理范围一览表

本次修理部位如下表所示。

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	单相压接电机
	13
	个
	

	2
	三相压接电机
	3
	个
	

	3
	三相压接面板
	2
	个
	


技术要求

3.1技术参数要求

3.1 输出电压范围：220V；调节范围：0～120%Un；调节细度：最小0.01%；

3.2 绝缘要求：输出电压回路对外壳：>5MΩ；电源对外壳：>5MΩ。

3.3 环境温度：-25°～65°；

3.4 面板主要材质：防火防热材料。

3.2功能要求

3.2.1 每由一块挂表板、一个带导杆并带位置传感器的独立电机、一个状态指示灯、一块带有电流电压端子和信号线端子的接电表托和一整套限位装置所构成的一套自动压表板，自动压表板的限位装置能够精确定位电能表，便于电能表自动接线。

3.2.2 对被检电能表进行安装限位，中心导杆式限位装置独立、精确，限位装置对被检电能表的电压端子、电流端子、辅助端子（校验脉冲、多功能脉冲、通讯口等）进行可靠压接，且接线受压稳定、均匀、可靠。

3.2.3 检定装置外部具有本地控制按钮，实现表位压接功能。

3.2.4 每只电能表的电流、电压端子动作压力小于等于60N,每只电能表的辅助端子动作压力小于或等于10N。
4.投标方的基本要求

4.1 投标方维修人员遵守各项基本制度，认真做好本职工作，努力钻研技术和业务，不断提高维护技术水平和自身素质。

4.2 投标方维修人员熟悉维护工作对象，熟悉维护规程和维护技术指标，操作熟练，技术精通。

4.3 投标方维护人员未经许可，不得擅自翻阅、抄录、拷贝、传播所接触到的维护资料、数据。

4.4 投标方维护人员因工作需要使用的U盘或移动硬盘等移动存储设备必须经各单位信息安全扫描，统一编号、集中存放，非工作需要不得擅自携带外出。

4.5 设备修理、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

5.其他要求

5.1 项目进度

投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。

5.2 项目联络

5.2.1 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在系统建设过程中可根据需要召开联络会。

5.2.2 联络会的内容如下：

确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。

确认服务、工作产品的实施方案。

检查、确认投标方提供的技术文件。

讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

其他有关事项。

5.3 评审与验收

5.3.1 投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方，并配合招标方按项目材料归档要求完成项目归档工作。

5.3.2 招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后30日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。验收通过后1年内设备如有任何故障，投标方应免费提供维修服务。

5.3.3 如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

5.4 技术资料和文件

5.4.1 投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。
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