云南电网有限责任公司普洱供电局绝缘油耐压试验仪维修技术规范书

# 云南电网有限责任公司

2024年7月

目  录

一、 总则部分	3

1.1、总则	3

二、 技术规范	4

2.1、服务地点及范围	4

2.2、服务内容及要求	4

2.3、技术参数	5

2.4、其他技术要求	7

三、质量保证	8

四、投标技术偏差	9

五、报价要求及报价格式	11

5.1、报价要求	11

5.2、结算方式	11

# 一、 总则部分

1.1、总则

1、本技术规范书适用于普洱供电局绝缘油耐压试验仪维修采购工作。本项目的采购方(采购方)是 普洱供电局（以下简称采购方）。

2、本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，谈判方应满足本技术标书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、云南电网有限责任公司的有关标准及要求。本技术协议文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

3、本技术协议文件经需方与供方双方确认后作为维修合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

4、本技术规范书未尽事宜，由采购方和中标方在合同谈判时协商确定。

5、应符合的标准或技术规范

IEC 1000   电磁兼容性

GB 4793-1984    电子测量仪器安全要求

GB/T 2423.8-1995  电工电子产品基本环境试验规程

GB/T6587.8   电子测量仪器电源频率与电压试验

GB/T6593—1996   电子测量仪器质量检验规则

GB/T11463—1989  电子测量仪器可靠性试验

GB/T14436   工业产品保证文件总则

GB1497-85   低压电气基本标准

IEC61010 CAT III300 安全标准

JB/T5777.4-2000   电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求

GB/T 2900.32—1994  电工术语  电力半导体器件

GB/T 21560.3—2008   低压直流电源

GB 4208－1993       外壳防护等级

GB/T 15153.1－1998   远动设备及系统第2部分：工作条件第1篇：

# 二、 技术规范

2.1、服务地点及范围

地点：普洱供电局

范围：两台绝缘油耐压试验仪维修

2.2、服务内容及要求

设备维修过程必需满足厂家检修维护手册、产品说明书等规程、技术标准要求。若发现配件损坏，为保证设备维修配件安装尺寸与性能参数等关键指标与原设备匹配，所提供配件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术标准不得低于原来产品的标准要求，配件应有原厂盖章的调试校验报告。

故障描述：编号为058081412032的绝缘油耐压试验仪无法开机且仪器油杯损坏；

维修内容：

1、仪器检查及故障原因排查；

2、开机无反应故障维修；

3、仪器油杯维修；

4、维修后整体调试；

维修工作结束需要形成相关记录（试验报告等）提交委托方审核并存档；

2.3、技术参数

| 项目 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） | — | 北京兴迪仪器有限责任公司 | / |
| 原产地 | — | — | / |
| 产品型号规格 | — | BTS 75 | / |
| 电源 | — | 100V－260V (50/60 Hz) | （由投标人填写） |
| 功率 | — | 100W | （由投标人填写） |
| 输出电压 | — | 0-75kV | （由投标人填写） |
| 电压升速 | — | 0.5/1/2/3/5 kV/s | （由投标人填写） |
| 关闭电流 | — | ＜4mA | （由投标人填写） |
| 击穿关闭时间 | — | ≤1ms | （由投标人填写） |
| 温度分辨率 | — | 1℃/1.8F | （由投标人填写） |
| 语言 | — | 中文 | （由投标人填写） |
| 打印机 |  | 点阵打印机；57mm / 21/4” 普通纸 | （由投标人填写） |
| 其它部件 |  | 其它更换部件满足原产品性能质量要求。 | （由投标人填写） |

2.4、其他技术要求

2.4.1 绝缘油耐压试验仪返到维修方维修。维修方对设备进全面检测，维修。维修后各项指标均达标，符合国家标准。

2.4.2厂家维修后提供说明书、检测报告。

三、质量保证

（一）维护方提供符合技术规范要求、质量合格、技术性能先进、成熟的、完整和安全可靠的部件。

（二）维修后设备在使用中出现的故障，首先进行远程技术支持，如果有需要，维护方立即派遣相关人员72小时内到达现场，处理相关问题。

（三）验收标准及质量保证条款：

1、维护方必须按国家有关标准和技术标准进行维修和调试设备。

2、项目责任单位依照维护的设备的工作原理及操作说明以及技术规范书进行验收。

3、对维修后设备维护方应实行一年免费保修。如果在此期限内产品发生质量问题，维护方应在接到通知后尽快派人员到现场检查处理，并负责免费维修（人为因素或不可抗拒力造成的设备损坏除外），维修内容包含在保修期内设备涉及的所有配件的维修。

4、若维修方无与技术规范书规定的与原配件相匹配的型号、功能、尺寸、参数的配件，且不具备原设备厂家配件的检验报告，不得对设备进行维修，以免造成设备存在误差。

5、维护方应保证所维修后的设备使其能达到仪器能够正常使用，功能、性能满足仪器说明书的试验标准，不符合要求应对设备免费进行修理，直至设备恢复，可以正常使用。

- 四、投标技术偏差

4.1 技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求，则在投标人技术偏差表（表2）中注明“无偏差”。

表2：投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）

| 序号 | 主要技术参数 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 偏差情况（正偏差/负偏差/满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 100V－260V (50/60 Hz) | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 2 | 功率 | 100W | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 3 | 输出电压 | 0-75kV | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 4 | 电压升速 | 0.5/1/2/3/5 kV/s | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 5 | 关闭电流 | ＜4mA | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 6 | 击穿关闭时间 | ≤1ms | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 7 | 温度分辨率 | 1℃/1.8F | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 8 | 语言 | 中文 | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 9 | 打印机 | 点阵打印机；57mm / 21/4” 普通纸 | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 10 | 其它部件 | 其它更换部件满足原产品性能质量要求。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |

五、报价要求及报价格式

5.1、报价要求

详见报价单。

5.2、结算方式

（1）采购方付款方式在合同里进行明确。

（2）谈判方应在付款前至少15天向采购方开具增值税专用发票。