职创项目“微型智能传感设备高效调试平台及便携式工具箱研制”材料购买及加工服务
技术规范书

   2024年07月   

一、总则
1、本规范书适用于“微型智能传感设备高效调试平台及便携式工具箱研制”材料购买及加工服务，提出供货规格型号等方面的技术要求。

2、需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书的高质量产品及其相应服务。

3、本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。
二、使用技术条件要求
（1）工作环境温度：0℃~40℃；

（2）工作湿度范围: 20%RH~85%RH（无凝露）； 

（3）保存温度范围：-25℃~70℃；
（4）保存湿度范围：90%RH以下（无凝露）；
（5）泄漏电流（250V/60Hz）：10mA以下。

三、主要功能要求
本项目拟研制一套微型智能传感设备高效调试平台及便携式工具箱，其主要功能如下：
3.1 微型智能传感设备高效调试平台
（1）具备系列微型智能传感设备的调试环境，满足设备在电网中运行的模拟需求
平台调试对象为广西电网有限责任公司电力科学研究院自研的系列微型智能传感设备，包括微型智能传感器（卡扣式微型智能电流传感器、卡箍式微型智能电流传感器、微型智能电气量集成传感器），智能断路器（智能微型断路器、智能塑壳断路器），通信中继装置（采集集中器、汇聚集中器）。
上述设备的主要功能、型号及尺寸如表1所示。项目所需的微型智能传感设备由采购方提供，并提供简单的技术支持。
表1 微型智能传感设备

	设备类型
	设备名称
	主要功能
	型号
	尺寸

	微型智能传感器
	卡扣式微型智能电流传感器
	电流非侵入式测量
	DAT-1-600T/W
	73*61*31mm

	
	卡箍式微型智能电流传感器
	电流非侵入式测量
	DAT-2-2000T/W
	63*58*25mm

	
	微型智能电气量集成传感器
	电压、电流非侵入式测量
	DXT-0.4P-600T/W
	65*63*78mm

	智能断路器
	智能微型断路器（三相）
	电能质量测量+常规微断功能
	BDW-3-80ZT/DH
	90*101.5*77.8mm

	
	智能微型断路器（单相）
	电能质量测量+常规微断功能
	BDW-1-80ZT/DH
	54*101.5*77.8mm

	
	智能塑壳断路器
	电能质量测量+常规塑壳功能
	MDW-250ZT/DH
	107*165*105mm

	通信中继装置
	采集集中器
	采集传感器、断路器数据
	/
	103*77.2*27mm

	
	汇聚集中器
	将数据上送至展示系统
	/
	103*77.2*27mm


同时，平台中各类微型智能传感设备采用可拆卸的安装方式，方便更换被调试设备。
（2）具备系列微型智能传感设备功能、性能的检测和展示功能
开发微型智能传感设备高效调试平台配套调试助手（手机APP或上位机软件），具备测量效果展示、远程控制、参数配置等功能，支持蓝牙或485通讯，用于微型智能传感器的测量效果展示、智能断路器的远程控制、传感终端设备与通信中继装置间的绑定和配对等。
（3）可提供三相工频交流电压、电流，具有继保测试仪连接接口，用于设备调试过程中提供被测电压和电流
平台本身可提供电流源接入，可实现0-10A的电流输出，输出电流测量精度达0.2级，满足设备的调试需求。并且，具备继电保护测试仪（如昂立 AD991等）的连接接口，用于设备调试过程中提供标准被测电压、电流，以及为传感器提供校准基准源。提供两条并行的调试测试环境，用以验证设备的测量功能。

3.2 便携式工具箱
（1）可收纳系列微型智能传感设备，包括微型智能传感器（卡扣式微型智能电流传感器*1、卡箍式微型智能电流传感器*1、微型智能电气量集成传感器*1），智能断路器（智能微型断路器*1、智能塑壳断路器*1），通信中继装置（采集集中器*1、汇聚集中器*1）。
（2）提供系列微型智能传感设备的安装工具，如螺丝刀等配套工具。
四、采购清单
拟采购清单如下：

	序号
	名称
	功能/型号
	单位
	数量

	1
	定制便携式工具箱
	铝合金材质，尺寸约600*420*270mm
	个
	2

	2
	定制外壳
	满足微型智能传感设备高效调试平台定制加工需求
	套
	2

	3
	定制连接线及接口
	满足微型智能传感设备高效调试平台定制加工需求
	套
	2

	4
	线缆
	满足微型智能传感设备高效调试平台定制加工需求
	套
	2

	5
	指示灯、按钮、开关等零部件
	满足微型智能传感设备高效调试平台定制加工需求
	套
	2

	6
	测试化验加工费
	微型智能传感设备高效调试平台定制加工
	套
	1

	
	
	便携式工具箱定制加工
	套
	1


五、供货范围
	序号
	名 称
	单位
	数量
	备注

	1
	微型智能传感设备高效调试平台
	套
	1
	满足技术规范书要求

	2
	便携式工具箱
	套
	1
	满足技术规范书要求

	交货时间及地点
	合同签订后30日内，地点为南宁市兴宁区


六、交货进度要求
自合同约定之日起1个月内交付。
七、质量保证
正常使用条件下，产品免费质保一年；一年内如出现质量问题免费调换。

