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[bookmark: _Toc13070]一、 总则部分
[bookmark: _Toc8421][bookmark: _Toc22192_WPSOffice_Level2]1.1、总则
1、本技术规范书适用于普洱供电局GIS局部放电检测仪、SF6电气设备综合分析测试仪维修采购工作。本项目的采购方(采购方)是 普洱供电局（以下简称采购方）。
2、本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，维修方应满足本技术标书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、云南电网有限责任公司的有关标准及要求。本技术协议文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
3、本技术协议文件经需方与供方双方确认后作为维修合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
4、本技术规范书未尽事宜，由采购方和中标方在合同维修时协商确定。
5、应符合的标准或技术规范
IEC 1000   电磁兼容性
GB 4793-1984    电子测量仪器安全要求
GB/T 2423.8-1995  电工电子产品基本环境试验规程
GB/T6587.8   电子测量仪器电源频率与电压试验 
GB/T6593—1996   电子测量仪器质量检验规则
GB/T11463—1989  电子测量仪器可靠性试验 
GB/T14436   工业产品保证文件总则
GB1497-85   低压电气基本标准
IEC61010 CAT III300 安全标准
JB/T5777.4-2000   电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求
GB/T 2900.32—1994  电工术语  电力半导体器件
GB/T 21560.3—2008   低压直流电源
GB 4208－1993       外壳防护等级
GB/T 15153.1－1998   远动设备及系统第2部分：工作条件第1篇


[bookmark: _Toc22192_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10213]
[bookmark: _Toc31261]二、 技术规范
[bookmark: _Toc8740][bookmark: _Toc176][bookmark: _Toc5314_WPSOffice_Level2]2.1、服务地点及范围
地点：云南电网有限责任公司普洱供电局
范围：一台GIS局部放电检测仪维修、一台SF6电气设备综合分析测试仪维修
[bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc9996_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1779]2.2、服务内容及要求
[bookmark: _Toc12767_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc290][bookmark: _GoBack]为保证设备维修配件安装尺寸与性能参数等关键指标与原设备匹配，需从设备原厂家采购。
维修工作内容及标准必需满足DLT 1250-2013《气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电检测应用导则》、GB/T  8905-2008《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》及设备厂家检修维护手册、产品说明书等规程、技术标准要求。设备更换件及备件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术标准必须满足原来产品的标准要求。
因GIS局部放电检测仪电源输入损坏；SF6电气设备综合分析测试仪测试结果不准确且屏幕损坏，初步判断内部传感器异常及液晶屏损坏，对SF6电气设备综合分析测试仪的维修主要内容至少包含更换氟化物、硫化氢、二氧化碳、一氧化碳传感器，更换液晶屏，更换快速插头等。
[bookmark: _Toc29736]2.3、技术参数
1.GIS局部放电检测仪
制造厂（商）：北京兴泰学成仪器有限公司
产品型号规格：PD208
1.测量原理：声发射原理（或称超声方法）
2.测量灵敏度：1pC（或1mV），可探测2mm大的自由颗粒 
3.传感器：10K——200KHz，谐振32KHz
4.原始信号长度：1——12周期 
5.LCD显示屏：可视区大小 95x54 mm，分辨率 480x272,64K 真彩
6.接口：RS232
7.充电电池：12 V，4Ah
8.同步信号：AC100 ~ 240V
9.外形尺寸及重量：210 x 210 x 120mm，约2kg
10.使用环境：温度 0 ~ 50℃ 湿度 95%RH 以下
2.SF6电气设备综合分析测试仪
	项目
	单位
	招标人要求值

	制造厂（商）
	—
	北京兴泰学成仪器有限公司

	原产地
	—
	—

	产品型号规格
	—
	SXT-4M

	功能配置
	—
	SF6 气体综合检测仪必须同时具备测定分解产物（SO2、H2S、CO、HF）、水分、纯度的功能，缺一不可，且必须集于一体，不能采用2台及以上仪器来分开实现，否则视为不响应。

	通用功能
	—
	1 全中文大液晶触摸屏
2 具有开机自检功能，开机后能对主要器件和参数进行检查;
3 内置电动气泵、微型打印机
4 具有USB插口
5 内置高性能锂电池，交直流两用，具有充电保护和欠压保护功能; 
6 具有检测终点自动判断功能及专家诊断系统，可对故障进行智能诊断并提出处理意见。
7 动态温度校正补偿功能。
8 开放式用户校准功能，可用SF6或N2做底气的标气对仪器进行自校。
9 内置高精度电子流量计、压力传感器、计量阀，PID自动流量控制，全程显示，且当流量偏离设定值时发出警示。

	分解产物部分
	—
	必须满足：
1 采用电化学传感器法检测原理
2 满足潜伏性故障检测性能（A类）要求
3 中电科（2016）343号“中国电科院关于国家电网公司2016年电力设备带电检测仪器性能检测合格产品的报告”中“油气类检测仪”
4 浓度过高保护技术（SO2配置高、低量程传感器，并能自动切换检测）和抗交叉干扰设计。
5 进口高精度、性能优良的电化学传感器;
6 具有电化学传感器零位自动校正功能。

	水分部分
	—
	1_x0001_ 采用阻容法检测原理;
2_x0001_ 采用进口高性能薄膜电容传感器，具有自校功能;
3_x0001_ 全程曲线跟踪，可显示当前状态下的露点和湿度，并自动换算到20℃、标准大气压下的湿度。
4_x0001_ 内置精密过滤器和特殊干燥气路设计，消除颗粒杂质和环境影响，提高检测速度和准确性。

	纯度部分
	—
	1 采用热导法检测原理;
2 配备恒温绝热系统。
3 同时显示体积比和质量比
4 采用进口高精度、性能优良的热导传感器。

	最小检知量
	—
	SO2、H2S、HF≤0.1μL/L

	
	
	CO≤0.5μL/L

	
	
	纯度≤0.03%

	
	
	露点≤0.1℃

	精度
	—
	SO2、H2S 、HF：测量值≤10μL/L时，误差≤±0.5μL /L，
测量值＞10μL /L时，误差≤±5%

	
	
	CO：测量值≤50μL /L时，误差≤±2.0μL /L，测量值＞50μL /L时，误差≤±4%

	
	
	纯度≤±0.1%

	
	
	露点≤±0.5℃

	线性度
	—
	各项检测项目≥99.9%

	零位漂移
	—
	温度变化在-20~+50℃时，最大漂移 SO2、H2S 、HF≤±0.1μL /L，CO≤±0.5μL /L

	重复性
	—
	SO2、H2S 、HF：测量值≤10μL/L时，≤0.2μL/L，测量值＞10μL/L时，≤2%

	
	
	CO：测量值≤50μL/L时，≤1.0μL/L，测量值＞50μL/L时，≤2%

	
	
	纯度≤0.05%

	
	
	露点≤0.3℃

	量程
	—
	SO2：0~100μL/L，0~2000μL/L

	
	
	H2S：0~100μL/L

	
	
	HF：0~10μL/L

	
	
	CO：0~500μL/L

	
	
	纯度：0~100%

	
	
	露点：-80℃~+20℃

	气体流量
	
	分解物+纯度：200±20mL/min

	
	
	水分：500±50mL/min

	进气压力范围
	—
	0~1.0MPa



[bookmark: _Toc697]2.4、其他技术要求
[bookmark: _Toc4581][bookmark: _Toc27177][bookmark: _Toc5314_WPSOffice_Level1]2.4.1 GIS局部放电检测仪、SF6电气设备综合分析测试仪返到维修方维修，维修方对设备进行全面检测、维修。维修后各项指标均达原厂家标，符合国家标准。
2.4.2 维修后提供使用说明书、检测报告。
三、质量保证
[bookmark: _Toc15224]（一）维修方提供符合原厂家技术规范要求、质量合格、技术性能先进、成熟的、完整和安全可靠的部件。
（二）维修后设备在使用中出现的故障，首先进行远程技术支持，如果有需要，维护方立即派遣相关人员72小时内到达现场，处理相关问题。
（三）验收标准及质量保证条款：
1、维护方必须按国家有关标准和技术标准进行维修和调试设备。
2、项目责任单位依照维护的设备的工作原理及操作说明以及技术规范书进行验收。
3、对新更换部件维护方应实行一年免费保修。如果在此期限内产品发生质量问题，维护方应在接到通知后尽快派人员到现场检查处理，并负责免费维修（人为因素或不可抗拒力造成的设备损坏除外），不能修复则免费负责更换新配件。
4、若设备需要有资质的第三方校验，须在设备维护完成后，由维护方委托第三方进行校验，校验合格后，交回甲方并提交校验报告。
四、服务保证
卖方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内。
卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。

