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[bookmark: _Toc13070]一、 总则部分
[bookmark: _Toc8421][bookmark: _Toc22192_WPSOffice_Level2]1.1、总则
1、本技术规范书适用于普洱供电局直流电阻测试仪维修采购工作。本项目的采购方(采购方)是 普洱供电局（以下简称采购方）。
2、本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对所有技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，维修方应满足本技术标书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、云南电网有限责任公司的有关标准及要求。本技术协议文件所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
3、本技术协议文件经需方与供方双方确认后作为维修合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
4、本技术规范书未尽事宜，由采购方和中标方在合同谈判时协商确定。
5、应符合的标准或技术规范
IEC 1000   电磁兼容性
GB 4793-1984    电子测量仪器安全要求
GB/T 2423.8-1995  电工电子产品基本环境试验规程
GB/T6587.8   电子测量仪器电源频率与电压试验 
GB/T6593—1996   电子测量仪器质量检验规则
GB/T11463—1989  电子测量仪器可靠性试验 
GB/T14436   工业产品保证文件总则
GB1497-85   低压电气基本标准
IEC61010 CAT III300 安全标准
JB/T5777.4-2000   电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求
GB/T 2900.32—1994  电工术语  电力半导体器件
GB/T 21560.3—2008   低压直流电源
GB 4208－1993       外壳防护等级
GB/T 15153.1－1998   远动设备及系统第2部分：工作条件第1篇：


[bookmark: _Toc10213][bookmark: _Toc22192_WPSOffice_Level1]
[bookmark: _Toc31261]二、 技术规范

[bookmark: _Toc176][bookmark: _Toc8740][bookmark: _Toc5314_WPSOffice_Level2]2.1、服务地点及范围
地点：普洱供电局
范围：一台直流电阻测试仪维修
[bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc9996_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1779]2.2、服务内容及要求
[bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc12767_WPSOffice_Level2] 修理过程中出现主要部件、核心部件维修后，必需满足厂家检修维护手册、产品说明书等规程、技术标准要求。设备更换件及备件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术标准不得低于原来产品的标准要求。
因直流电阻测试仪测试阻值数据异常、电流输出异常、仪器无法正常开机，初步判断内部元器件故障，对直流电阻测试仪的维修后目标包含如下：
1、所有功能正常：
（1）采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。
（2）自动程控电流源技术，既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流，电流源内部共设4000个电流档位，在自动状态下，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。
（3）实时动态显示，响应速度快，可在测量状态直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来，无须重新启动。
（4）高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。
（5）保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。
（6）可显示测量电流和测量时间。
（7）智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。
（8）可储存250次测量数据，掉电不丢失。
（9）全部汉字菜单及操作提示，直观方便。
（10）内置微型打印机，可打印测量结果和内存记录。
（11）具有RS-232接口，可与计算机通信。
(12)不掉电日历，时钟功能。
2、维修工作结束需要形成相关记录（试验报告等）提交委托方审核并存档；
[bookmark: _Toc29736]2.3、技术参数
	项目
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	制造厂（商）
	—
	保定超人电子有限公司
	/

	原产地
	—
	—
	/

	产品型号规格
	—
	SM33B-20
	/

	测试范围
	—
	100uΩ~10 kΩ
	（由投标人填写）

	分 辨 率
	—
	0.1uΩ
	（由投标人填写）

	准 确 度
	—
	±（0.2%读数+2字）
	（由投标人填写）

	工作电源：
	
	 AC220V±10%
	（由投标人填写）



[bookmark: _Toc697]2.4、其他技术要求
[bookmark: _Toc4581][bookmark: _Toc27177][bookmark: _Toc5314_WPSOffice_Level1]2.4.1直流电阻测试仪返到维修方维修。维修方对设备进全面检测，维修。维修后各项指标均达标，符合国家标准。
2.4.2 维修后提供说明书、检测报告。
三、质量保证
[bookmark: _Toc15224][bookmark: _GoBack]（一）维护方提供符合技术规范要求、质量合格、技术性能先进、成熟的、完整和安全可靠的部件。
（二）维修后设备在使用中出现的故障，首先进行远程技术支持，如果有需要，维护方立即派遣相关人员72小时内到达现场，处理相关问题。 
（三）验收标准及质量保证条款：
1、维护方必须按国家有关标准和技术标准进行维修和调试设备。
2、项目责任单位依照维护的设备的工作原理及操作说明以及技术规范书进行验收。
3、对维修后设备维护方应实行一年免费保修。如果在此期限内产品发生质量问题，维护方应在接到通知后尽快派人员到现场检查处理，并负责免费维修（人为因素或不可抗拒力造成的设备损坏除外），维修内容包含在保修期内设备涉及的所有配件的维修。
4、若维修方无与技术规范书规定的与原配件相匹配的型号、功能、尺寸、参数的配件，且不具备原设备厂家配件的检验报告，不得对设备进行维修，以免造成设备存在误差。
5、维护方应保证所维修后的设备使其能达到仪器能够正常使用，功能、性能满足仪器说明书的试验标准，不符合要求应对设备免费进行修理，直至设备恢复，可以正常使用。
四、投标技术偏差
4.1 技术偏差
投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求，则在投标人技术偏差表（表2）中注明“无偏差”。
[bookmark: _Toc12522]表2：投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）
	序号
	主要技术参数
	项目单位要求值
	投标人响应值
	偏差情况（正偏差/负偏差/满足）
	备注

	1
	测试范围
	100uΩ~10 kΩ
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	

	2
	分 辨 率
	0.1uΩ
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	

	3
	准 确 度
	±（0.2%读数+2字）
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	

	4
	工作电源：
	 AC220V±10%
	（由投标人填写）
	（由投标人填写）
	


[bookmark: _Toc440106601]表3：备品备件
	序
号
	名    称
	规     格
	单位
	数量

	1
	放电管
	/
	个
	3

	
	阻容耦合电阻
	
	个
	1

	[bookmark: _Toc440106602]
	电源开关
	
	个
	1

	
	可编程芯片
	
	块
	1

	
	运行程序片
	
	块
	1

	
	普通芯片
	
	块
	1

	
	AD芯片
	
	块
	2


表4：专用工具和仪器仪表
	序
号
	名    称
	规    格
	生产厂家
	单 位
	数 量

	
	无
	
	
	
	


[bookmark: _Toc440106603]
表5：主要外购件清单
	序
号
	名    称
	规    格
	生产厂家
	单 位
	数 量

	
	无
	
	
	
	





[bookmark: _Toc25198]五、报价要求及报价格式
[bookmark: _Toc5830_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5591][bookmark: _Toc18349]5.1、报价要求
详见报价单。
[bookmark: _Toc18258][bookmark: _Toc32598_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11166]5.2、结算方式
（1）采购方付款方式在合同里进行明确。
（2）维修方应在付款前至少15天向采购方开具增值税专用发票。
