南方电网科学研究院有限责任公司

2024年无人机巡检性能检测系统维修保养服务
零星采购技术附件
1、 项目基本信息
南网科研院无人机巡检系统性能检测实验室于2016年建成，用于支撑南方电网机巡业务发展，主要开展各类输电线路机巡设备的检测工作，实验室已具备无人机巡检系统性能检测、红外热像仪测温性能检测、测控通信设备性能检测、机载惯性载荷稳定精度检测、三维航迹精度检测五大检测能力。
红外热像仪测温性能检测实验室包含无人机巡检系统传感器性能检测装置一套，可以检测红外热像仪测温准确性、连续稳定工作时间、测温一致性、环境适应性等等。该设备从2016年开始使用，质保期3年。当前设备的部分零部件出现老化，2023年开始，在使用过程中不定期出现以下问题：恒温恒湿箱开机约10分钟后报警，启动异常，无法降温或升温。初步判定为温度调节模块发生故障，需进行现场维修。
测控通信设备性能检测实验室包含通信距离模拟装置一台、视频流传输畸变程度检测装置1台、通信协议检测装置1台，可检测测控通信设备的通信距离、视频传输影响的畸变情况、测控通信设备通信误码率、码元传输速率等。该设备从2016年开始使用，质保期3年。自2023年起，在未更改任何软件配置的情况下检测误码率时，反复出现以下问题：1、通信协议检测软件收到的数据频繁跳零，经检查，判定为收发信机模块故障导致链路不稳定，需进行现场维修；2、视频流畸变测试软件无法正常显示实时视频，出现黑屏和跳帧，经检查，判定为视频处理模块故障，需进行现场维修。

机载惯性载荷稳定精度检测实验室包含六自由度摇摆台设备一套、角振动台设备一套和稳定精度测控设备一套，可以检测各类机载惯性载荷的稳定精度。该设备从2016年开始使用，质保期3年。2024年开始，使用过程中出现以下问题：开机后，前面板反复出现故障代码43，同时系统运行报错，初步判定为控制器通讯异常或线路损坏，需要对控制器模组进行现场维修。 

鉴于上述问题，已影响到无人机检测业务的正常开展，且在安全使用方面存在较大隐患，现需开展维修与保养工作。

2、 采购范围及要求
开展南网科研院无人机巡检系统性能检测实验室设备维修保养，实验室位于云南省昆明市嵩明县特高压试验基地。具体服务内容包括：
1. 查明红外热像仪测温性能检测实验室恒温恒湿箱温度调节模块故障原因，并对故障元件进行维修或更换；
2. 维修测控通信设备性能检测实验室通信距离模拟装置、视频流传输畸变程度检测装置；
3. 分析和排查六自由度摇摆台设备的控制器模组故障原因，更换故障控制组模块，并对其他机械组件进行保养和维护；

4. 供应商应于收到中标通知书后的3个月内完成设备的维修保养，恢复设备的功能及性能。

5. 报价单位应按照每项维修项目的单价进行报价。

3、 资格条件

	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明。

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


4、 成交办法  

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择最低者为成交对象。

