一种通过压力来测量油位的油位测量装置项目测试加工费零星采购技术要求
一、项目概况：
职工创新项目《一种通过压力来测量油位的油位测量装置》是为了用户可以远程实时监控油位而设计，装置分为现场液位信息采集、温湿度信息采集、现场PLC触摸屏参数设置和远程报警信息反馈等部分。通过该装置，用户可以远程实时监控液位高度，同时可以方便快捷地处理突发事件，可大大提高工作人员的工作效率和电力系统的安全可靠性。
测试服务采购要求对装置进行低温测试、高温测试、恒定湿热测试和绝缘电阻测试等并出具检测报告，以满足油位测量装置的生产和测试。
2、 技术要求
1、触摸屏控制器：使用MSP430系列16位单片机为核心通过多串口采集液位传感器数据，温湿度数据，触摸屏显示。根据客户要求对采集数据处理实现声光报警，数据远传功能。  
2、液位传感器：采用不锈钢隔离膜片的OEM感压传感器作为信号测量元件，并经过计算机自动测试，用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内，将传感器信号转换标准输出信号，充分发挥了传感器的技术优势，使液位变送器具有优异的性能。它抗干扰，温度漂移小，稳定性高，具有很高的测量精度，是工业领域理想的液位测量仪表。
3、触摸屏：采用7寸工业触屏支持VS2005,VS2008下的VC++,VB.net,C#编程。是一款不带冗余功能的紧凑型控制屏，该产品中预装Windows CE OS。Windows CE OS平台起到了一个桥梁的作用，是系统集成开放式HMI解决方案的理想选择。
4、材料要求
4.1材料选择
工具本体和金属部件应选用高强度、耐磨损的材料。
绝缘部件应选用符合电气安全标准的材料。
4.2环境适应性
工具所用材料应能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作。
5、测试项目
	序号
	加工测试服务内容
	加工测试服务目标
	数量
	单位
	备注

	1
	低温测试
	测试装置能否通过低温测试
	1
	次
	

	2
	高温测试
	测试装置能否通过高温测试
	1
	次
	

	3
	恒定湿热测试
	测试装置能否通过恒定湿热测试
	1
	次
	

	4
	绝缘电阻测试
	测试装置能否通过绝缘电阻测试
	1
	次
	


低温试验:-20℃环境工作2小时正常
高温试验:55℃环境工作2小时正常
恒定湿热试验:温度30℃，湿度93%环境工作2小时正常
[bookmark: _GoBack]绝缘电阻:大于100MΩ
检验标准依据:
GB5 226.1-2008《机械电气安全 机械电气设备第1部分:通用技术条件》
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A: 低温》
GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验 B:高温》
GB/T 2423.3-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》

2、 交付项
1. 油位测量装置1套、工具设计图1套；
2. 检测报告1份。

3、 交付期限要求
1. 2024.07-2024.09：油位测量装置设计、制造与改进；
2. 2024.10-2024.10：油位测量装置进行现场测试，发现问题并解决问题，最终完成最终设计定型；
3. 2024.11-2024.11：油位测量装置项目相关资料、成果整理及论文发表；
4. 2024.12-2024.12：油位测量装置项目验收资料准备，申请项目验收。
