产品零部件清单技术及参数要求

本项目预期效果为一套基于低功耗、高集成、多功能综合化的新型智能计量检查仪设备，高低压表计检查、高低压CT变比检查、表计相位接线检查、计量回路的综合误差、取证拍照、动态航拍取证集成一台设备，从而形成一机多用，数据统一维护，设备维护更简单，检测结果和取证照片形成一个文件，最终实现标准化管理。

1.完成论文发表，1篇；

2.配合完成专利底稿，1份；

3.开模加工设备，2套。

- 以下为产品零部件清单技术及参数要求：

- AD采样模块2块

- (每个模块要求：16位AD，200KHz采集速率)

- 容量测试模块2个及及测试线、接线柱

- (每个模块要求：1路大功率功放，3个电流采样0.05级电流互感器，3个电压采样电压互感器)

- 材质测试模块2个及测试线、接线柱

- (每个模块要求：1路大功率功放，电压采样为高精度电阻EE1/4系列电阻,精度P 0.02，温度系数C6 10PPM)

- 变比测量模块2块及测试线、接线柱

- （每个模块要求：Lora小延时无线数传模块）

- 用电检查仪测试模块2个及测试线、接线柱

- （每个模块要求：4路电流采样0.05级电流互感器，3路电压采样为高精度电阻EE1/4系列电阻,精度P 0.02，温度系数C6 10PPM）

- 全彩全触控液晶屏模块2个

- （每个模块要求：分辨率为1024*600真彩触控屏）

- DCDC电源模块2个

- （每个模块要求：20W-24-5V 1块 30W-24-12-2.5A 2块）

- USB及充电模块2个

- 高压钳形电流互感器6个

- 10.4000mAH锂离子电池2块

- 技术参数

- 内置电源参数

- 输出范围

电压：0～5V

电流：0～5A

测试精确度

电压、电流：±0.5%

功率：±1.0%（CosΦ>0.1） ±2.0%（0.02<CosΦ<0.1）

- 外部输入参数精度及量程

- 电压量程：AC 50V～400V，自动分档，精度0.1

- 内置电流互感器：5mA～5A

- 内置电流精度：0.1  钳表电流精度：0.5

- 有功功率精度：内置电流0.1  钳表电度0.5

- 有功电能精度：内置电流0.1  钳表电流0.5

- 钳表量程：5A、10A、20A、50A、100A、200A、500A、1000A,1500A（可选配）

- 工作频率：45Hz～65Hz

- 无功电能准确度：1级

- 工作温度：-20℃ ～ +50℃

- 整机功耗：小于10VA

- 绝缘与耐压：电流和电压输入端子对机壳的绝缘电阻>100MΩ

- 输入端对外壳能够承受工频2千伏历时1分钟的耐压试验

- 单相法测量变压器容量

- 快速（5秒）测量干式变压器绕组材质

- 采用高性能锂聚合物电池供电，一次充电可持续12小时

- 设备尺寸：不大于260mm*170mm*59mm